Lucrarea de Laborator nr. 5

Tema: Dispozitive CPAP

- Examinarea aspectului exterior

- Examinarea circuitului pentru pacient și descrierea pieselor care le conține

- Examinarea dispozitivului CPAP și a modulelor aferente

- Asamblarea dispozitivului cu accesoriile din dotare și verificarea funcționalității

- Se verifică daca ansamblul pieselor componente a DM corespunde cu cel stipulat în documentația de exploatare;

- Se verifică prezenta, marcarea corespunzătore și disponibilitatea executării comenzilor de pe panoul de comanda a DM;

- Se verifică prezența plăcuței de identificare și lizibilitatea informației de pe ea a DM;

- Se verifică cablul de alimentare pentru aprecierea prezenței sau absenței fisurilor;

- Se verifică prezența zgârieturilor și murdăriei

- Se verifică integritatea circuitului respirator detașabil;

- Se verifică prezența prafului sau murdărie pe filtrele de aer.

- Introduceți informația într-un tabel  de divergențe.

- Verificarea dispozitivului CPAP

- Verificarea acurateței senzorului de presiune

- Conectăm dispozitivul etalon, dispozitivul CPAP și a pompei de aer confom fig 1.0

Fig. 1.0 Schema de conectarea a dispozitivului etalon

- Verificăm senzorul de presiune în 10 puncte. (0-10 cmH20)

- Introducem datele într-un table

- Verificarea presiunii în dependență de fluxul setat

- Setăm un flux de 6 LPM

- Blocăm ieșirea generatorului de aer (regiunea canulelor nazale)

- Citim valoarea presiunii afișată

- Repetăm procedura pentru valorile fluxului de 7, 8, 9, 10 LPM

- Introducem datele într-un tabel

- Desenăm graficul flux-presiune

- Verificarea supapei de siguranță

- Reglăm fluxmetrul până la 8L/min

- Blocăm ieșirea generatorului și ne uitam dacă presiunea se ridică la 5 cmH2O

- Ridicăm fluxul până la 11 L/min  ne uitam dacă presiunea a căzut la 0 și se aude un sunet (este sunetul valvei de siguranță)

- Testul pentru concentrația de oxigen

- Dispozitivul trebuie sa fie conectat la sursa de aer si oxigen

- Reglăm fluxul la 5 - 6 L/min

- Setăm concentrația 21 % de la reglator și ne convingem că această valoare să apară pe display

- Setăm concentrația 100 % de la reglator și ne convingem că această valoare apare pe display

- Setam concentrația 50 % de la reglator și verificăm că această valoare să apară pe display

- Intorduceți datele într-un tabel

- Verificarea alarmelor

- Stabilim un flux de 7 LPM și o concentrație de oxigen de 21 %

- După ce am stabilit fluxul și concentrația de oxigen necesară pacientului ținem apăsat timp de 3 sec butonul de alarme

- Se vor seta valorile pentru presiune (valoarea curenta +3cmH2O  High și valoarea curentă -2 cmH2O Low)

- Concentrația de oxigen se va seta in limitele +/- 5% de la valoarea curentă

- Simulăm devieri de la limita alarmelor și verificăm funcționalitatea alarmei sonore și vizuale.