Lucrarea de Laborator nr. 6

Tema: Incubatorul pentru nou-nascuti

- Examinarea aspectului exterior

- La efectuarea examinării aspectului exterior trebuie să se stabilească corespunderea incubatorului următoarelor condiţii:

-	instrucţiunile de utilizare şi de întreţinere,

-	instrucţiunile pentru utilizările medicale speciale.

- Examinarea externă cuprinde verificările pentru:

-	lipsa coroziunii şi a defectelor mecanice,

-	marcarea cu privire la securitate, etichetele și etichetările trebuie să fie lizibile și complete;

-	integritatea părților mecanice;

-	orice deterioare sau contaminare;

- Pe incubator trebuie să fie indicat:

-	tipul și simbolul dispozitivului;

-	numărul dispozitivului și anul de fabricație;

-	denumirea tuturor întrerupătoarelor și conectorilor

- Dispozitivul nu este admis pentru verificare dacă sunt vizibile defectele mecanice cum ar fi:

-	în interiorul dispozitivului există obiecte nefixate;

-	există fisuri și alte daune.

- Verificare la funcţionare

- Dacă dispozitivul a fost plasat în condiții de umiditate ridicată sau temperatură scăzută înainte de inițierea procedurii de verificare, acesta trebuie menținut în condițiile normale pe parcursul a 24 de ore.

- Folosind un mijloc de măsurare a parametrilor mediului ambiant, se măsoară condițiile de mediu care se înregistrează în raportul de încercări.

- Incubatorul pentru nou-născuți este conectat la o sursă de curent, se verifică ca toate panourile de afișare a parametrilor să funcționeze.

- Verificarea dispozitivului

- Condiţiile normale de mediu:

Temperatura mediului înconjurător: (20-30)° C;

Umiditatea relativă: (45 - 75) %.

Condiţiile de mediu măsurate la locul de efectuare a încercărilor:

Temperatura:  (           )° C

Umiditatea:  ( ____ ) %.

- Echipament (etalon) utilizat:

-Analizator INCU Fluke

Autotestarea:                          □ a trecut                           □ nu a trecut

- Verificarea performanțelor:

*Timpul >1 oră;

| Verificarea acurateței controlului temperaturii incubatorului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura setată |  |  | Acurateția |  | Afișat | Măsurare |  |  |  |  |  |  |  |  | Media | Acurateția C° |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 1. | 34 C° |  | ±1.5 C° |  |  | T1 |  | T2 | T1 | T2 |  | T1 | T2 |  |  |  |
| Verificarea acurateței umedității relative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametrii setati |  |  |  | Acurateția |  |  | Afișat |  |  |  | Măsurare |  |  | Acurateția % |  |  |
| 1. | Temperatura 34 C° Umeditatia 60% |  |  | ±15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea nivelului de zgomot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condiții de verificare |  |  |  |  |  |  | Norma |  |  |  |  |  |  | Măsurare |  |  |
| 1. | Alarme inactive, T= 36 C° , umeditatea maxima |  |  |  |  |  | < 60dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Alarme active, T= 36 C° , umeditatea maxima |  |  |  |  |  | < 80dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea fluxului de aer în incubator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condiții de verificare |  |  |  |  |  |  | Norma |  |  |  |  |  |  | Măsurare |  |  |
| 1. |  | Nivelul fluxului de aer |  |  |  |  | < 0,35 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea alarmelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarmele |  |  |  |  |  |  |  | Corespunde |  |  |  |  |  |  | Nu corespunde |  |
| 1. |  | Sunet alarmă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Alarmă temeratură nivel maxim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Alarmă temeratura nivel minim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Alarmă senzor temperatura nivel maxim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Alarma senzor temperature nivel minim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Alarma Umeditate nivel maxim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Alarma Umeditate nivel minim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Alarma O2 nivel maxim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Alarma O2 nivel minim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |