## Slide 1: Întroducere în pensetele optice (optical tweezers)
Company Name

## Slide 2: Fundamentele
Pensetele optice – forța luminii. Pensetele optice folosesc lumina pentru a manipula obiecte microscopice de mărimea atomilor.
Presiunea radiației de la un fascicul laser focalizat exercită o forță de pN de atracțe sau respingere (funcție de nepotrivirea indicelul), astfel este capabilă să capteze particule mici.
În științe chimice, fizice , biologice, aceste instrumente au fost folosite pentru a aplica forțe în domeniul pN și pentru a măsura deplasări în domeniul nm a obiectelor cu dimensiuni cuprinse între 10 nm și peste 100 mcm.

## Slide 4: Element din fizica generală
Momentul unei forțe e.g. - mărimea fizică vectorială egală cu produsul vectorial dintre vectorul de poziție și vectorul forței
Modulul momentului forței în raport cu punctul Q este modulul produsului vectorial:
MO = F ∙ r ∙ sin α = F ∙ d
d = r ∙ sin α – este brațul forței (nu deplasare punctului de aplicație a forței), adică distanța (perpendiculara) de la axul de rotație (O) până la direcția (suportul) forței.
Unitate de măsură în S.I:
[MF]SI = [F]SI ∙[d]SI = N ∙ m (nu Joule, deoarece nu reprezintă un lucru mecanic)

## Slide 5: Fizica pensetelor
Fotoni sunt refractați grație diferenței în indicele de refracție
Momentul în schimbările fotonului
Conservarea momentului

## Slide 6: Refracția rezultă în momentul
Indices of refraction:
Bila = 1.51 (polystyreen)
Apa = 1.33

## Slide 7
La un moment dat, chiar sub punctul focal al fasciculului, bila nu simte deloc forță.
Dar când când este îndepărtat de acest punct în orice direcție (3D), experimentează o forță care o împinge înapoi în acest punct→ „bila este captată optic”​.
​Forțe tipice: 1-100 pN pentru particule dielectrice de 1 um

## Slide 8: Cum funcționează?
Forma cea mai de bază a unei capcane optice este în diagrama. Un fascicul laser este focalizat de un obiectiv de microscop de înaltă calitate către un punct din planul specimenului. Acest punct creează o „capcană optică” care este capabilă să țină o particule mică în centrul său.
Forțele resimțite de această particulă constau în forțele de împrăștiere a luminii și gradient datorate interacțiunii particulei cu lumina.
Cel mai frecvent, pensetele optice sunt construite prin modificarea unui microscop optic standard. Aceste instrumente au evoluat de la instrumente simple de manipulare a obiectelor de dimensiuni micron la dispozitive sofisticate sub control computerizat care pot măsura deplasările și forțele cu precizie și acuratețe ridicate.

## Slide 9: Captarea particulei cu lumina

## Slide 10: Aplicații
Pensetele optice au fost folosite pentru a prinde sfere dielectrice, viruși, bacterii, celule vii, organite, particule mici de metal și chiar și fire de ADN. Aplicațiile includ limitarea și organizarea (e.g. sortarea celulelor), urmărirea mișcării (e.g. bacteriilor), aplicarea și măsurarea forțelor mici și modificarea structurilor mai mari (e.g. membrane celulare). Două dintre principalele utilizări ale capcanelor optice au fost studiul motoarelor moleculare și al proprietăților fizice ale ADN-ului. În ambele zone, un eșantion biologic este atașat biochimic de o perlă de sticlă sau polistiren de dimensiuni micronice care este apoi prinsă. Prin atașarea unui singur motor molecular (cum ar fi kinesină, miozină, ARN polimerază) la o astfel de sferă, s-a reușit verificarea proprietățile motorului, cum ar fi: Motorul face pași individuali? Dimensiunea pasului? forță produsă de motor? În mod similar, prin atașarea mărgelelor la capetele unor bucăți individuale de ADN, experimentele au măsurat elasticitatea ADN-ului, precum și forțele sub care ADN-ul se rupe sau trece printr-o tranziție de fază.

## Slide 11: Detalii: principiile operării
Principiul de bază din spatele pensetei optice este transferul de impuls asociat cu deformarea (îndoirea) luminii.
Lumina poartă impuls proporțional cu energia sa și în direcția de propagare. Orice schimbare a direcției luminii, prin reflexie sau refracție, va avea ca rezultat o schimbare a impulsului luminii.
Dacă un obiect îndoaie lumina, schimbându-și impulsul, conservarea impulsului necesită ca obiectul să sufere o schimbare egală și opusă a impulsului.
Aceasta dă naștere unei forțe care acționează asupra obiectului.

## Slide 12
Într-o configurație tipică cu pensete optice, lumina care vine de la un laser are un profil de intensitate gaussian. Practic, lumina din centrul fasciculului este mai strălucitoare decât lumina de la margini. Când această lumină interacționează cu o sferă, razele de lumină sunt îndoite în conformitate cu legile reflexiei și refracției (două exemple ale razei prezentate). Suma forțelor din toate aceste raze poate fi împărțită în două componente: forța de împrăștiere, îndreptată în direcția luminii incidente) și forța de gradient, care decurge din gradientul profilului de intensitate gaussian și îndreptată în planul xy spre centrul fasciculului. Forța gradientului este o forță de restabilire care trage sfera în centru. Dacă contribuția la forța de împrăștiere a razelor refractate este mai mare decât cea a razelor reflectate, atunci se creează și o forță de restabilire de-a lungul axei z, producând o capcană stabilă. Imaginea sferei poate fi proiectată pe o fotodiodă cadrantă pentru a măsura deplasările la scară nm.

## Slide 13
Când sfera este deplasată din centrul capcanei, ce forță simte? Forța de restabilire a capcanei optice funcționează ca un arc optic: forța este proporțională cu deplasarea în afara capcanei. În practică, sfera se mișcă constant cu mișcarea browniană. Dar, ori de câte ori părăsește centrul capcanei optice, forța de restaurare o trage înapoi în centru. Dacă un obiect extern, cum ar fi un motor molecular, ar trage sfera departe de centrul capcanei, o forță de restabilire ar fi transmisă sferei și, prin urmare, motorului.
Un exemplu de urmă a unui singur motor kinesin care face pași de 8 nm împotriva unei forțe de 5 pN este prezentat mai jos.

## Slide 14: Pencete optice moderne
În practică, pensetele optice sunt instrumente foarte scumpe, construite la comandă.
Aceste instrumente încep de obicei cu un microscop optic comercial, dar cu modificări extinse.
Necesitatea de a cupla mai multe lasere în microscop reprezintă o altă provocare. Razele laser cu infraroșu de mare putere sunt adesea folosite pentru a obține o rigiditate ridicată de captare cu fotodaune minime pentru probele biologice. Direcția precisă a capcanei optice este realizată cu lentile, oglinzi și dispozitive acusto/electro-optice care pot fi controlate prin computer. Diagrama de mai jos este menită să ofere o idee despre numărul de elemente dintr-un astfel de sistem. Pe scurt, acestea sunt instrumente foarte complicate care necesită cunoștințe de lucru ale tehnicilor de microscopie, optică și laser.

## Slide 15: Componentele pensetelor optice

## Slide 16: Diagrama schematică

## Slide 18: Designuk u penseta cu fascicul dublu

## Slide 19: Ghid pentru pencete optice
Pensele optice, sau capcanele sunt create prin utilizarea unui obiectiv cu apertura (deschidere numerică) mare pentru a focaliza puternic un fascicul laser, creând astfel un punct în care o particulă cu dimensiuni de ordinul micronilor va experimenta o forță datorată transferului de impuls din împrăștierea fotonilor.
Această tehnică a devenit un instrument important într-o gamă largă de domenii, cum ar fi bioingineria, știința materialelor și fizica, datorită capacității sale de a reține și manipula particule și de a măsura forțele în intervalele femtonewton și piconewton.

## Slide 20
Relația dintre dimensiunea particulelor și lungimile de undă de captare prezintă două regimuri de luat în considerare când se dezvoltă o teorie pentru a descrie captarea optică.
În regimul de mărime Mie, diametrul unei particule prinse este mult mai mare decât lungimea de undă a luminii și captarea poate fi descrisă folosind optica cu raze.
Razele de lumină sunt refractate pe măsură ce trec prin particulă, exercitând o forță datorată schimbării impulsului. În cazul în care o particulă nu este aliniată axial în centrul fasciculului laser, razele mai aproape de centrul fasciculului vor fi mai intense și vor transfera mai mult impuls particulei decât acele raze mai apropiate de marginea fasciculului.
Aceasta va aplica o forță laterală „gradient” particulei spre centrul fasciculului.

## Slide 21
Odată ce particula se află în centrul fasciculului, razele care se refractează prin particulă vor fi simetrice, iar particula va fi prinsă lateral.
Forțele în direcția axială sunt mai complexe. Pe măsură ce razele sunt împrăștiate înapoi la interfața solvent-particulă, lumina va transfera impuls către particule, ducând la o forță de împrăștiere în direcția de propagare a fasciculului.
Când o particulă în apropierea focarului unui fascicul laser, forța gradientului Fgradient va acționa spre focalizare, așa cum se arată în schema de mai jos și în dreapta.
Potențialul general rezultat are un minim ușor decalat în aval de focalizarea fasciculului. Pentru a prinde particulele în planul imaginii al microscopului, focalizarea laserului trebuie să fie ușor decalată pentru a compensa forța de împrăștiere.

## Slide 22
În regimul Rayleigh, diametrul particulei este mult mai mic decât lungimea de undă, iar teoria razelor nu mai este valabilă. Pentru a înțelege forțele, particula prinsă este considerată a fi un dipol punctual.
Forța de împrăștiere apare din absorbție și re-radiere, în timp ce forța de gradient rezultă din interacțiunea dintre câmpul neomogen și dipolul indus (C. N. Keir și M. B. Steven. Review of Scientific Instruments 75, No. 9, 2004).
Pentru dimensiunile particulelor comparabile cu lungimea de undă, nu se aplică nici teoria Mie, nici teoria Rayleigh; prin urmare, analiza câmpului electromagnetic este mai complexă. Există mai multe referințe care detaliază această teorie (E. Almaas și I. Brevik. J. Opt. Soc. A.m. B 12, 2429, 1995; J. P. Barton, J. Appl. Fiz. 64, 1632 (1988); P. Zemanek şi colab. J. Opt. Soc. A.m. A 19, 1025 (2002); K. F. Ren și colab. Opta. comun. 108, 343 (1994).

## Slide 23: Measuring Forces with Optical Tweezers
Capacitatea pensetelor optice de a măsura forțele asupra particulelor oferă un instrument unic și valoros pentru studierea componentelor celulare (e.g. proteine biologice și motoare moleculare).
Pensetele optice aplică o forță către fasciculul focalizat de captare al laserului cu o mărime proporțională cu distanța particulei de la focar pentru deplasări mici față de centrul capcanei. Pe măsură ce fasciculul laser trece printr-o particulă prinsă, acesta va fi deviat cu o m[rime care depinde de poziția particulei față de centrul capcanei. Deviația este convertită într-un semnal electric de către o fotodiodă în cadran, care produce o tensiune proporțională cu poziția particulei prin interferometrie pe planul focal din spate (F. Gittes și C. F. Schmidt. Opt. Lett. 23, No. 1, 1998).Măsurătorile precise ale forței depind de calibrarea precisă a constantei de forță și de capacitatea de răspuns a detectorului de poziție a particulelor, care variază în funcție de puterea laserului și de proprietățile particulelor.
Metodele obișnuite pentru a determina constanta forței sunt mic;orarea densității spectrale de putere (PSD), echipartiția și rezistența Stokes.

## Slide 24
În metoda de rulare PSD, este calculată densitatea spectrală de putere a unei serii temporale de poziții ale particulelor prinse (datorită mișcării browniene). Acest lucru este potrivit pentru răspunsul unui oscilator armonic cu amortizare cunoscută datorită vâscozității solventului. Acest lucru este descris de ecuația:
unde Svv - spectrul de putere necalibrat, ρ - factorul de calibrare a deplasării tensiunii liniare, kB - constanta Boltzmann, T- temperatura mediului, β - coeficientul de rezistență și f0 - frecvența unghiulara Metoda de echipartiție echivalează energia potențială medie a particulei din capcană cu energia termică a moleculelor de solvent.
În metoda Stokes, proba este translată cu o gamă de viteze.
Se calculează un echilibru de forțe între rezistența vâscoasă asupra particulei și forța de captare.

## Slide 25
Deoarece fiecare metodă se bazează pe un principiu fizic diferit, rezultatele combinate oferă o modalitate convenabilă de a verifica calibrarea.
Metoda de rulare PSD oferă o modalitate deosebit de eficientă de a descoperi o calibrare inexactă a detectorului de poziție, deoarece aceasta nu depinde de reacția detectorului ca și celelalte două metode.

## Slide 26: Metrologie în domeniul timpului
Forța dipolului optic (ODF) este o manifestare particulară a forței de presiune a radiației exercitată de lumină asupra materiei. Puterea ODF depinde de gradientul intensității luminii și de indicele de refracție al particulelor care împrăștie lumina. Capcanele ODF, cunoscute ca pensete optice, produc izolare tridimensională a particulelor dielectrice. Cea mai simplă configurație experimentală este o capcană ODF cu gradient de un singur fascicul în care particulele sunt prinse în focarul unui fascicul laser.
G. Carlse,et al. Time Domain Metrology with Optical Tweezers. In: Quantum Sensing, Imaging, and Precision Metrology, edited by Jacob Scheuer, Selim M. Shahriar, Proc. of SPIE Vol. 12447, 124470G · © 2023 SPIE · 0277-786X · doi: 10.1117/12.2657267

## Slide 27
Aplicațiile notabile ale ODF includ dezvoltarea capcanelor de rezonanță îndepărtată (FORT) pentru limitarea atomilor, generarea de cristale optice tridimensionale folosind particule de dimensiuni sub micrometrice și manipularea biologică a specimene pentru măsurarea forței de legare și sinteza proteinelor.
Experimentele cu pensete au realizat măsurători sensibile în domeniul frecvenței ale proprietăților fizice, cum ar fi masa particulelor prin conducerea particulelor prinse cu câmpuri electrice, optice sau de radiofrecvență și măsurarea densității spectrale de putere. Ei s-au bazat pe metode de imagistică indirectă cu lățime de bandă mare pentru analiza cinematică a particulelor pe scale de timp rapide. Astfel de tehnici folosesc fotodiode și fascicule de fibre pentru obținerea de imagine a luminii împrăștiată în cel puțin două direcții și pentru a genera semnal diferenţial sensibil la poziţie. În ciuda lățimii de bandă impresionante (~50 MHz), dezavantajele lor includ relativ intensități luminoase de prag ridicat pentru detectarea cu fotodiode și complexitatea calibrării citirilor de tensiune care necesită rasterizarea obiectelor țintă și maparea variațiilor de intensitate spațială.

## Slide 28
Metoda pensetelor optice a permis recent prezentarea unei tehnici în domeniul timpului în care cinematica particulelor prinse sunt fotografiate direct folosind microscopia video cu o nouă generație de senzori CMOS.
Această tehnică de imagistică directă permite determinarea maselor de particule cu o precizie de 2% într-un timp de colectare a datelor de numai 90 s. Această metodă oferă, de asemenea, mai multe avantaje, cum ar fi ușurința de vizualizare a țintelor, extragerea simplă a poziției, dimensiunii și forma, simplitatea calibrării spațiale și capacitatea de a urmări particulele care împrăștie niveluri scăzute de lumină.
Drept urmare, este posibil să se realizeze o configurație simplă a pensetei de banc pentru captarea particulelor în spațiul liber și a culturilor lichide fără a fi nevoie pentru mai multe lasere, sisteme de vid și bucle de feedback.

## Slide 30
MSD of trapped particle (purple points) with images acquired at 105 fps over millisecond time scales. Green line (slope 2) indicates ballistic motion and red line (slope 1) represents diffusive Brownian motion.

## Slide 34: Applications in metrology
Calibration the strenght of an optical trap
Measure very small forces – femtoNewton 10-15 N

## Slide 35: Limitări și schimbări

## Slide 36: Dezvoltări ulterioare