## Slide 1: Dispozitive și aparate pentru anestezie și ventilare*26.09.2024
Pocaznoi Ion, conf.univ.,dr.

## Slide 2: Defininiție
Ce este
Diaspozitivul
de anestezie?
Dispozitivul care asigură funcţia respiratorie pe durata anesteziei generale, iar în cazul anesteziei pe pivot inhalator asigură şi somnul anestezic
care este proiectată pentru a furniza o alimentare exactă și continuă cu gaze medicale (cum ar fi oxigenul și oxidul de azot), amestecat cu o concentrație precisă de vapori anestezici (cum ar fi izofluranul ) și o livrează pacientului la o presiune și un flux stabilit
MAȘINILE MODERNE
au încorporat un dispozitiv de ventilație, de aspirație și de monitorizare a pacientului
Halothane, Enflurane, Isoflurane și Sevoflurane,

## Slide 3: SISTEMELE RESPIRATORII ANESTEZICE
Ansamblul de componente care conectează calea aeriană a pacientului cu aparatul de anestezie
Asigură asamblul final pentru administrarea anestezicelor inhalatorii la pacient

## Slide 4: Ce este anestezia?
Destinația:
INTERVENȚII CHIRURGICALE
Scopul, medicamentul, consecința
pentru a preveni sau pentru a reduce durerea.
administrata printr-o injectie sau prin inhalarea sub forma de gaz ilariant sau vapori
anestezia afecteaza sistemul nervos prin blocarea impulsurilor nervoase si, prin urmare, prin blocarea durerii
Motivele principale
1.reducerea sau sa eliminarea durererii
2.Asigurarea ca pacientul este intr-o stare de somn sau inconștient in timpul intervenției
3.Pacientul stă nemișcat pe masa de operație în timp ce medicul chirurg operează
4. A elimina pentru pacient posibilele amintiri neplăcute din timpul procedurii

## Slide 5: Caracteristicile anesteziei
Riscurile
anestezia este una dintre cele mai sigure proceduri medicale
Tipurile de anestezie
GENERALĂ
LOCALĂ
administrarea intravenoasa a unei combinatii de medicamente pentru a te adormi si pentru a reduce la minimum durerea
interventii chirurgicale majore la nivelul abdomenului, toracelui sau creierului. cazul unei interventii chirurgicale lungi (de peste 2 ore) sau complex
Amorțirea unei parți a corpului pentru a preveni durerea in timpul intervenției chirurgicale sau a unei alte proceduri
Înainte de realizarea interventiilor stomatologice, prin injectarea soluției anestezice (de ex. xilina) in apropierea zonei care trebuie tratată, efectul fiind limitat la această zona.

## Slide 6: Tipuri de anestezie
a
REGIONALĂ
Blochează durerea pe o suprafața mai extinsă a corpului, cum ar fi un braț, un picior sau jumătatea inferioară a corpului
anestezice locale în apropierea grupelor de nervi, pentru a amorți o portiune mai extinsă a corpului
NEURAXIALĂ
Include anestezia epidurală și anestezia realizată la nivelul canalului rahidian în coloana vertebrală (rahianestezia)
medicamentul este injectat în apropierea rădăcinilor nervoase de la nivelul coloanei vertebrale, amorțind o porțiune și mai mare decît în cazul anesteziei regionale

## Slide 7: Schema simplă a unei mașini de anestezie
Masina tipică
Componentele mașinii
- Conexiunile la oxigenul spitalului cu conducte, aerul medical și oxidul de azot.
- Butelii de gaz de rezervă de oxigen, aer și oxizi de azot atașați printr-o legătură specială cu sigiliu Bodok ;
- Un debit de oxigen mare, care asigură oxigen pur la 30-75 litri / minut;
- Aparate de măsurare a presiunii, regulatoare și supape "pop-off", pentru protejarea componentelor mașinii și a pacientului de gaze de înalta presiune;
- Contoare de debit (rotametre) pentru oxigen, aer și oxizi de azot, cu debit scăzut oxizi de azot;
- Actualizator al vaporizatoarelor pentru a furniza exact doza atunci când sunt utilizate gaze anestezice volatile, cum ar fi izofluranul și sevofluranul;

## Slide 8: Componentele de bază
- Un ventilator integrat pentru ventilarea adecvată a pacientului în timpul administrării anesteziei;
- Pungă de ventilație manuală în combinație cu o supapă reglabilă de limitare a presiunii (APL);
- Sisteme de monitorizare a gazelor care se inspiră și se expiră de pacient;
- Sisteme de monitorizare a frecvenței cardiace, ECG, a tensiunii arteriale și a saturației oxigenului, în unele cazuri cu opțiuni suplimentare pentru monitorizarea dioxidului de carbon și a temperaturii;
- Circuite de respirație, atașarea cercului sau sistemul de respirație al lui Bain.

## Slide 9: Parametri care pot fi afișați grafic
- Presiunea fluxului de aer.
Fluxul de expirație. Fluxul de inspirație.
Volumul real.
Transportul de gaze (rotametru).
Concentrația de O2, N20, CO2 și agenții de anestezie.
Volumul pe minut a aerului, gazelor și agenților de anestezie.

## Slide 10: Accesorii moderne de echipare
a
- Sistem de ventilaţie de urgenţă (balon Rubben, pipe Guedel, măşti faciale de ventilaţie)
- Kit intubaţie dificilă (inclusiv fibră optică, sau video laringoscop)
-Echipament pentru intubaţie şi menţinerea căilor respiratorii libere (2 laringoscoape; 2-3 tipuri cu 3 dimensiuni de lame laringo- scop, sonde intubaţie traheala 3 dimensiuni diferite, mandren tutore, sonde aspiraţie sterile, dispozitiv umidificare, filtru bacte- rian – la fiecare anestezie; manometru verificare presiune balonaş sondă endotraheală, spray Xilocaină 10%)
-Dispozitiv de oxigenoterapie extern (mască, ochelari nazali)
-Dispozitiv reglare temperatură pacient
- Defibrilator (la îndemână)
- Aparat de aspiraţie
- Echipament necesar anesteziei intravenoase sau locoregionale (infuzomate, seringi automate, stimulator nervi periferici, catetere venoase, ace sau truse speciale fiecărei tehnici, material moale steril, dispozitive de fixare – feşi, leucoplast etc.)
-Diverse (seringi diverse volume, ace sterile, material moale, sub- stanţe dezinfectante, truse administrare soluţii perfuzabile, electrozi ECG, sonde naso-gastrice, dispozitive de suprapresiune, încălzitoare externe pentru soluţii perfuzabile, eprubete recoltare probe biologice, dispozitive anti-escară, catetere venoase periferice sau/şi centrale)

## Slide 11: Schema unei mașini de anestezie

## Slide 12: Echipamentul anestezic
Sisteme anestezice
4 sisteme (circuite) anestezice
Pentru O2 şi NO2 linia tehnică este gaz sub presiune (sau lichefiat) – reductor de presiune – debitmetru (flou-metrele) – circuit anestezic – piesa în Y - sonda de intubaţie (ori masca) – pacient
Pentru anestezicele volatile schema este: vaporizor – circuit anestezic – pacient
1.Sistem deschis
2.Sistem semi-deschis
3.Sistem semi-închis (reversibil)
4.Sistem închis

## Slide 13: Componența mașinii de anestezie (partea din față)

## Slide 14: Componența mașinii de anestezie (partea din spate)

## Slide 15: Schema funcțională

## Slide 16: Scheme interne ale blocurilor funcționale

## Slide 17: Componente ale sistemei

## Slide 18: Administrarea de medicamente
Există 2 principii de livrare a O2 , aer și NO2:
măsurare mecanică și mixer electronic

## Slide 19: Vaporizatoare
Vaporizator electronic

## Slide 20: Vaporizatoare mecanice

## Slide 21: Senzorii de oxigen
Celula sensibilă
Celula paramagnetică

## Slide 22: Senzor de CO2, NO2 și de agenți anestezici
Metode spectrografice de absorbție la infraroșu. Se bazează pe principiul fizic precum gazele poliatomice absorb radiația infraroșie la frecvențe specifice
Senzor de volum și de debit
Metoda de anemometru cu sârmă fierbinte este o metodă pur electrică de măsurare a volumului și a debitului

## Slide 23: Senzorii mașinii de anestezie
De presiune
Senzor piezorezistiv

## Slide 24: Debit - metrul

## Slide 25: Spirometrul
Măsurarea volumului expirat

## Slide 26: Elementele de siguranță ale mașinilor de anestezie
Dispozitive de siguranță:
Alarmă de eșec al oxigenului (cunoscută și sub denumirea de "Dispozitiv de avertizare cu privire la defectarea oxigenului")
Dispozitiv de protecție a azotului sau dispozitiv de protecție la deficiențe de oxigen: fluxul de oxid de azot medical depinde de presiunea oxigenului
Alarme hipoxice (agenți hipoxici sau regulatori de raport) pentru a preveni administrarea de către pacienți a amestecurilor de gaze care conțin mai puțin de 21-25% oxigen
Alarme de ventilator, care avertizează asupra presiunilor joase sau înalte ale căilor aeriene
Alarme pentru toate monitoarele fiziologice
Opțiuni suplimentare

## Slide 27: Structura unui aparat moden
Aparatul modern de anestezie poate fi împărțit în:
sistem de alimentare și livrare cu gaz,
vaporizator de gaz anestezic,
circuit de respirație,
ventilator de anestezie,
sistem de monitorizare a siguranței și
sistem de eliminare a gazelor reziduale.

## Slide 28: Exemple de mașini de anestezie și ventilare
Mașina de anestezie Fabius
DATE TEHNICE (unele)
Moduri de funcționare Standard: Manual / Spontan; Controlul volumului (VC)
Frecvență de respirație de la 4 la 60 bpm
- Monitorizarea continuă a concentrației de inspirație O2, frecvența respirației, volum, volum minut, presiune medie sau platou, presiune maximă a căilor aeriene. Toate informațiile despre fluxul de gaze proaspete sunt afișate ca tuburi de flux virtual

## Slide 29: AISYS CS2 - MASINA DE ANESTEZIE

## Slide 30: AISYS CS2 - MASINA DE ANESTEZIE
Producător: GE Healthcare
Interfața excelentă cu utilizatorul:
Flux de lucru simplificat cu ajutorul configurațiilor ”Quick Picks” pentru ajustarea rapidă a agentului anestetic, oxigenului, și a amestecului de gaze;
- Optimizarea managementului alarmelor petnru fiecare pacient cu ajutorul limitelor alarmelor preajustate automat;
- Conceput pentru integrarea perfectă cu monitoarele GE CARESCAPE;
- Afișează cu fiecare respirație spirometria pacientului pentru presiune, flux, volum, complianță, PEEP și rezistență a căilor respiratorii în circuitul pacientului.
Beneficii:
Opțiunea ET – Control ajustează automat concentrațiile amestecului de gaz proaspăt pentru a obține și menține rapid și eficient concentrația țintă a oxigenului și a agenților anestetici;
MAC - Estimarea concentrației minime alviolare (MAC) ajută la determinarea valorii concentrației de agent anestetic.
Tehnologia ”Flow Power Inside”
Ventilare mecanică sofisticată și opțiuni de ventilare asistată cu ajutorul tehnologiei de control digital al fluxului de gaze;
Tehonologia ”ecoFLOW”: Debit mic – Impact mare. Ajută utilizatorul în menținerea concentrației de oxigen dorită și evitarea debitului mare de gaz nenecesar și oferă o reprezentare grafică a fluxului de oxigen setat în concordanță cu utilizarea gazului anestetic și costul său.
Tehnologia ”EZChange”
Dotat cu modulele de respirație compacte CARESCAPE pentru o analiză avansată a gazelor în circuitul respirator;

## Slide 31: Specificații tehnice
Dimensiunea ecranului | 15 inch (touchscreen)
Parametri ventilator: Interval Tidal-Volume Interval Volum/min Interval Presiune Inspir Interval presiune Maximă Presiune de Suport | 20 – 1500 ml de la <0.1 pînă la 99.9 L/min 5 – 60 cmH2O 12 – 100 cmH2O 2 – 40 cmH2O
Parametri amestec de gaze: Interval flux Interval Concentrație O2 Timp de răspuns a Mixerului de gaze Compensare | 0.15 – 15 L/min 21 – 100 % 500 msec Temperatura și presiunea este compensată la condiții standarde (20oC și 101.3kPa) Electronică
Alternate O2 (flux de siguranță în caz de defecțiune gravă) | 0.5 – 10 L/min
Monitorizare concentrație Oxigen | Senzor galvanic sau paramagnetic cu ajutorul Modulului de gaze GE
Baterie | Lead-Acid reaîncărcabilă (demonstrat pînă la 90 min, și cel puțin 30 min în condiții extreme)
Dimensiuni (Î x L x A), mm | 134 x 68 x 82 cm
Greutate, kg | 190 kg

## Slide 32: CARESTATION 600 SERIES - MASINA DE ANESTEZIE. Permit utilizatorului să seteze sistemul pentru necesitățile individuale.

## Slide 33: Aparat Anestezie Milestone
În Stomatologiea dentară,
Administrare ușoară si precisa cu un ac foarte subțire.
Procedura mai confortabilă atît pentru medic cît și pentru pacient.
Ideal pentru intervențiile parodontale – număr mai mic de injectii.
- Ușurintă și eficiență pentru injecțiile intraligamentare
E-CoolSense este un aparat pentru anestezie locala
Aparat pentru anestezia locului in care urmează sa se faca injecția, pe baza unui Cryo-sistem, fară chimicale si fara reactii adversea
Împotriva durerii și a disconfortului. Un medicament se injectează în interiorul gingiei sau a obrazului, cu scopul de a amorți zona respectivă. Medicamentul acționează pe anumite căi nervoase pentru a preveni ca nervii din acele zone să transmită semnale către creier
https://www.youtube.com/watch?v=S_8LIyk2Afg

## Slide 34: Surse. Dilleri locali.
https://www.gbg.md/ro/produse/chirurgie/aparate-de-anestezie-si-ventilatie-asistata
https://www.gbg.md/ro/produse/chirurgie/aparate-de-anestezie-si-ventilatie-asistata/39-hamilton-c2