## Slide 1: DISPOZITIVE PENTRU FIZIOTERAPIE
Pocaznoi Ion, conf.univ.dr.
https://medmarket.ro/shop/aparatura-medicala/fizioterapie.html?dir=asc&order=name&price=0-100000
https://www.btl.ro/rehabilitation-orthopedic

## Slide 2: Ce este fizioterapia?
1. Fizioterapia este un ansamblu de proceduri terapeutice pe baza de agenti fizici precum undele magnetice ori curentii electrici, folosita in scopul recuperarii fizice.
2. Fizioterapia este o metodă de tratament/recuperare ce folosește agenții fizici (căldură, lumină, electricitate, unde magnetice, unde mecanice etc.) pentru ameliorarea durerilor și prevenirea sau tratarea unor afecțiuni:
ortopedice,
reumatologice,
dermatologice,
respiratorii ale inimii,
sistemului nervos, etc.
Kinetoterapia îmbină exercițiile fizice cu masajul terapeutic.
Programul de recuperare care combină kinetoterapia cu fizioterapia trebuie stabilit împreună cu medicul de recuperare și specialistul/specialiștii în kinetoterapie și fizioterapie.

## Slide 3: Parametrii undelor electromagnetice
Dispozitivele funcționează în baza utilizării undelor electromagnetice de diferite valori energetice

## Slide 4: Caracteristici ale semnalelor electrofiziologice
Tabela 1.
Parametrul fiziologic | Variabila măsurată | Traductorul sau procedeul | Cracteristica de frecvență | Valoarea tipică
 |  |  | Fundamentală (Hz)- Spectrul (Hz) | 
SISTEMUL CIRCULATOR | Electrocardio-grama (ECG) | Electrozi de suprafață | 1,3 0,05-100 | 2 mV
Activitate electrică a cordului |  | Electrozi epi/endocardiaci |  | 50 mV
 | Vectorcardio-grama (VCG) | Electrozi de suprafață | 1,3 0,05-60 | 2 mV
 | Electrocadrdiograma fetală (F-ECG) | Electrozi de suprafață (abdomen matern) | 2,5 2-100 | 10 μV
SISTEMUL NERVOS Activitate electrică a creierului | Electroencefalograma (EEG) | Electrozi pe scalp Electrozi intracranuieni | 10 0,5-100 | 50 μV

## Slide 5: Caracteristici ale semnalelor electrofiziologice
 | Potenţiale evocate intracelulare | Microelectrozi | - 1-10 KHz | 100 mV
 | Potenţiale evocate extracelulare | Electrozi-ac | - 1-1000 Hz | 50 μV
SISTEMUL MUSCU-LAR Activitate electrică musculară | Electromio-grama (EMG) | Electrozi –ac sau de suprafaţă | - 10-5000 Hz | 1 mV
 | Electromio-grama cu stimulare (potenţial muscular evocat) | Electrozi-ac sau de suprafaţă, stimulare cu electrozi de suprafaţă | - 100- 5000 Hz | 10 mV

## Slide 6: Procedurile de fizioterapie
1. Curentul TENS (Trans Electric Nerve Stimulation) – procedură, cea mai comună procedură de fizioterapie si stimuleaza nervii transcutanați. Frecvența folosită poate fi atat înaltă, cât și joasă, în funcție de necesitățile pacientului. Curentul TENS este folosit pentru reducerea durerilor:
- acute,
- cronice.
2. Curenții diadinamici – poartă si denumirea de curenți Bernard si sunt folositi pentru efectele sale analgezice.
3. Curenții galvanici – curenți de tip continuu si reduc durerea, inflamatia dar cauzeaza si vasodilatatie.
4. Curenți interferențiali – curenți stimuleaza musculatura, imbunatatesc circulatia sanguina si reduc durerea.
5. Terapia cu laser – laserul foloseste undele electromagnetice in scop curativ. Intrucat terapia cu laser nu genereaza caldura, aceasta poate fi folosita inclusiv in tratarea afectiunilor acute. Terapia cu laser grabeste vindecarea fara sa provoace efecte secundare nedorite.

## Slide 7: Electroterapia
Metodă
Foloseste curentul electric
Diferite forme de curent electric și a unor energii derivate (mecanica, magnetică, luminoasă), în scop profilactic, curativ și de recuperare
curenti de joasa frecventa ce provin din redresarea curentului sinusoidal de 50 pana la 100 de Hz
Efectului analgezic și spasmolitic.
Efectul antidematos, datorat imbunatățirii circulației în toate teritoriile vasculare.
Corectarea tulburărilor neuro-vegetative locale, în mod deosebit prin mecanism circulator și metabolic.
Tipuri de curenți diadinamici
În funcție de efectul scontat, aceștia se împart în mai multe categorii:
• Puternic analgetic (DF),
• Pentru electrostimularea țesuturilor, ligamentare și creștrea tonusului muscular (MF),
• Masaj profound-intens,resorbtiv, analgezic (CP),
• Analgetic,miorelaxant, anticongestiv (PL),
• Gimnastica musculară(RS).
Acțiune:
1. Eliberează endorfine și de alte substanțe similare;
2. înlatură senzația dureroasă și creste pragul durerii.

## Slide 8: Clasificarea formelor de curenți electrici după frecvență
Curent electric:
Joasă frecvență 1-1000 Hz
Medie frecvență: 1000-10 000Hz
Înaltă frecvență:
10 000- 100 000 Hz

## Slide 9: Tipurile de curenți
Curentul galvanic (continuu)
DIATERMICI/diatermie
Metodă terapeutică în ridicarea temperaturii unor organe interne cu ajutorul curenților de înaltă frecvență
Proprietățile/utilizarea curentului galvanic:
electroliză,
iontoforeză,
electroforeză,
electro-osmoza,
modifică valorile rezistenței tissulare în funcție de natura texturilor.

## Slide 10: Diatermia/curenți diatermici
1
Clasificare:
Curenți de joasă frecvență (0-1000 Hz); Curenți de medie frecvență (1.000-60.000 Hz) Curenți de înaltă frecvență (150.000 Hz-30.000 MHz) - Curenți D'ARSONVAL, de unde lungi (150.000 Hz - 1 milion Hz); - Curenți de diatermie, de unde medii (1 milion - 2 milioane Hz); - Curenți de unde scurte continue (10 milioane-100 milioane Hz); - Curenți de unde scurte pulsatile (27,12 MHz); - Microunde (radarterapie) - (1.000 - 30.000 MHz).
Diatermia de contact se bazează pe o tehnologie de vârf care, datorită abilității sale de a reactiva și promova mecanismele de auto-vindecare ale organismului, a schimbat metodele de tratament și viitorul fizioterapiei oferind polivalenţă, eficienţă si beneficii terapeutice care nu pot fi realizate cu echipamente convenționale.

## Slide 11: Caracteristici
1
Efectele acțiunilor terapeutice
- Fiziologice, - Vasodilatația cu cresterea presiunii capilare și sanguine, - Termice, - Încălzire în profunzime, - Creșterea microcirculației, - Creşterea fluxului sanguin, - Creșterea permeabilităţii membranare, - Creşterea metabolismului celular, - Creșterea reacțiilor metabolice locale, - Creşterea extensibilităţii tisulare, - Creșterea conducției nervoase, - Relaxare musculară, - Creșterea elasticității țesuturilor tendinoase și musculare, - Creșterea temperaturii interne, - Posibile schimbări ale reacţiilor enzimatice.
Dispozitiv:BTL-6000 TR-THERAPY, MareaBritanie
Cea mai modernă terapie cu obținere a rezultatelor rapide
https://polisanoprim.md/physiotherapy/btl-5000-sono/
https://www.btlnet.com/
https://www.btl.ro/

## Slide 12: BTL-600 TR-THERAPY PRO/elite
- Putere: 320, 150 W,
- Ecran: 8,4”, 5,7’’, color,
- Frecvența: 480-520 KHz,
- Rejime: continuu/impuls,
- Aplicator: rezistiv/capacitiv,
- Protocoale: 31,
Electrozi: 4 dimensiuni, capacitiv, rezistiv, neutru,
- Enciclopedie terapeutică.
Notes: ‘

## Slide 13: Aparat electroterapie ETIUS
- 2 canale total independente cu posibilitatea tratării a 2 pacienți simultan cu 2 programe diferite, - Curenti: 18 forme de curenți pentru tratamente: TENS, IF (2-4 polar, static și dinamic), Stimulare Kotz/Russian, impulsuri, Trabert, Diadinamic, Galvanic.
-program de tratament selectat după nume, - 89 de proceduri presetate, - 59 de programe presetate, - 30 de secvențe presetate pentru electroterapie, - 20 de programe favorite, - denumirea individuală a programelor de utilizator.
Programe tratament:
Mod de operare: program/manual, Ecran: LCD, monocrom, Operarea în modul grafic: -baza: program presetat de tratament, -program de tratament selectat după nume, -indicator durată tratament, -testare electrozi, -statistici - numărul de tratamente efectuate, -setarea volumului semnalului sonor al alarmei.
Specificatii tehnice:

## Slide 14: Dispozitive cu curenți diatermici
Mecanism:
Metodă
Generare de curent de înalta frecvență aplicabil unui subiect în tratament cu ajutorul unui aplicator cu electrod capacitiv sau rezistiv
Circuitul se inchide cu un disc ceramic montat diametral opus zonei tratate de aplicator, cu aplicarea unei creme – se măreșete conductibilitatea
Curenții d'Arsonval:
- Curenții d'Arsonval - curenți pulsați de înaltă frecvență și înaltă tensiune.
– Oscilațiile electromagnetice foarte amortizate generate în circuitul electromagnetic nu sunt însoțite de un efect termic vizibil, care distinge darsonvalizarea de diatermie.
- Curentul din aparatul d'Arsonval -până la 200 mA, tensiunea - 10.000 V.
Darsonvalizarea locală
Diatermia:
expunerea la curenți de frecvență mai mare decât d'Arsonval. Se bazează pe utilizarea terapeutică a căldurii generate de trecerea unui curent, a cărui energie este transformată în căldură

## Slide 15: Specificatii tehnice
1
Regulator: curent constant maxim in circuitu de pacient (mod CC), - Galvanic: 40 mA, - Diadinamic: puls – 60 mA, - Interferential: Kotz, curent tranzitoriu unipolar sinusoidal – 100 mA.
TENS: -140 mA – 100 mA, -tenoliza – 1000 uA, - Voltaj maxim: în circuitul de pacient (mod CV) – 140 V, - Sursa de alimentare: 230 V, 50 Hz, 50 W, 70 VA, - Greutate: 6 kg.
accesorii
- Husa electrod electroterapie 80x60 mm, - Cablu pacient electroterapie - - Canal A, - Cablu pacient electroterapie, - Canal B.

## Slide 16: Aparat electroterapie PhysioGo 100A
1
-Ecran LCD touchscreen 7", cu touch pen. -2 canale total independente cu posibilitatea tratarii a 2 pacienti simultan cu 2 programe diferite. -Mode de operare: programabil/manual. -Programe presetate. -Enciclopedie cu descriere metode de tratament. -Setare liste cu programe favorite si secvente. -setarea volumului semnalului sonor al alarmei. -Statistici - numarul de tratamente efectuate. -Operare in modurile CC si CV. -Program de tratament selectat dupa nume.
Meniu intuitiv
69 de programe presetate, 50 de programe definite de utilizator, 69 sloturi pentru programe favorite, 38 de secvente de tratament presetate, 10 secvente de tratament definite de utiliza.t
Global Biomarketing Group (GBG)

## Slide 17: Dispozitive pentru MAGNETOTERAPIE
1
Caracteristici produsului: -MAGNERIS
- Unitate magnetoterapie portabilă - Forme sinusoidal, triunghiular, rectangular. - Mod de lucru: manual/prestabilit - Continuu sau pulsat. - 2 mufe pentru 2 solenoizi diferiți. - 1 canal. - 50 programe prestabilite. - 10 spații libere pentru utilizator.
Aplicatori
- Aplicatori plați - magnetoterapie (Magneris). - Solenoid CSL60. - Cărucior special cu braț mobil pe toate cele 3 axe. - Pat din aluminiu cu șina specială pentru plasarea solenoidului de 60 cm. - Ușor și foarte manevrabil. - Facilitează tratamentul în zone greu accesibile.

## Slide 18: Stimulare magnetică (Status Talent Pro)
- Foloseste stimularea magnetica transcutanata de inalta intensitate, o modalitate moderna de a trata afectiuni neuro-musculare cu ajutorul unui camp magnetic foarte puternic, de 3 tesla.
- Cu aplicator mobil pentru a putea fi utilizat static sau dinamic in orice zona a corpului, tratamentul facandu-se prin haine, penetrand profund pana la 10-12 cm atat tesuturile moi, cat si cele dure.
Principiul fizic:
Corpul uman este un foarte bun conductor al campului magnetic,
- Energia cîmpului magnetic ca intensitate induce curenti electrici in tesutul conjunctiv din zona aplicata pe care pacientul ii percepe ca pe furnicaturi moderate sau vibratii.
Campul electromagnetic stimuleaza cresterea nivelului de energie pentru a reface si imbunatati functia celulara, penetrand orice tip de tesut.
Faciliteaza recuperarea musculo-scheletica printr-o mai buna oxigenare a zonei si stimuleaza productia de colagen, crescand implicit mobilitatea articulara.
https://centrokinetic.ro/despre-noi/aparatura-tehnologii/pentru-fizioterapie/aparat-electrostimulare

## Slide 19: Dispozitive pentru terapie cu laser
1
Eficiența dispozitivului constă în aplicarea unei singure lungimi de undă: penetrare de adancime în țesut și efect termal localizat
- Sursa încorporată de laser care permite operarea fie in mod Pulse sau continuu cu putere de până la 8 W.
- După valoarea de 4 W, dispozitivul afișează un avertisment pentru a preveni supraincalzirea.
Specificatii tehnice: Ecran: LCD 7" touch screen. - Mod utilizare sonde laser: continuu, pulsat. - Forma undă: rectangulară, triunghiular(super pulsat). - Durata pulsîin mod pulsat: 10 - 90% puls 50 us. - Trei conexiuni pentru adaptoare: 1 cm2 / 5cm2 / DILA - Mod radiație: continuu, pulsat, super pulsat. - Frecvența: 1-10.000 Hz. - Putere medie de iesire: max. 8 W. - Putere iesire de varf: max. 8 W.
https://www.btlnet.com/high_intensity_laser

## Slide 20: Principiul fizic al terapiei cu laser
Efectul terapeutic al luminii laser se bazează pe biostimulare și
accelerarea proceselor celulare care contribuie la reducerea durerii și
la o recuperare mai rapidă după leziune.
Unda fotomecanica stimuleaza terminatiile nervoase, ceea ce duce la ameliorarea durerii.
Biostimularea țesutului afectat crește absorbția de oxigen și îmbunătățește circulația sângelui.
Combinația unică de putere de 30 W și lungime de undă de 1064 nm vizează țesuturile adânci, maximizează ameliorarea durerii și oferă terapii termice puternice într-un timp scurt.
https://www.btlnet.com/high_intensity_laser

## Slide 21: Terapie cu ultrasunet
1
Se aplică în tratamentul durerilor, artrozelor, contracțiilor și in fonoforeză
în conexiune cu un electrostimulator devine posibilă efectuarea terapiei combinate.
- Două sonde cu frecvențe de 1 / 3.5 MHz - Două dimensiuni ale sondelor 1 / 4cm² - Sonde cu senzor de contact - Emisie continua cu efect termic - Emisie pulsată - micromasaj
Afisaj LCD grafic: - Parametri de calibrare salvați în memorie. - Testare automată și control al unității
Ergonomie - Mod de utilizare: program/manual. - Afișaj ușor de citit. - Interfață grafică. - Denumire programe definite de utilizator. - Sistem de informare în context. - Control precis al undei ultrasonice și emisie.
Generare ultrasunete: - Mod de utilizare: continuu, pulsat - Frecvența pulsurilor 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz - Ciclu de lucru 10%, 25%, 50%,75%
Sonda ultrasunete: - 4 cm²: Frecvența de operare 1 MHz , 3.5 MHz - Densitate maxima a puterii 2.5 W/cm² - 1cm²: Frecvența de operare 1 MHz , 3.5 MHz - Densitate maximă a puterii 2.5 W/cm²

## Slide 22: Aparat Multifuncțional pentru Crioterapie: CoolWay ImperiuM, Manipul Shockwave Fizioterapie, Cavitație, Tripolar RF, Slăbire Intensivă și Estetică Faciala

## Slide 23: Proceduri de fizioterapie
Magnetoterapia:
foloseste beneficiile câmpului magnetic pentru a trata și a ajuta la reabilitarea corpului în urma unei serii de afecțiuni:
- Fracturi.
- Dureri nervoase.
- Osteoporoză.
- Arsuri.
- Inflamații, etc.
Termoterapie:
Procedura termoterapie aplicatii HOT PACK ARGILA.
Procedura crioterapie.

## Slide 24: Proceduri de electroterapie
Procedura electroterapie curent galvanic
Procedura electroterapie curent diadinamic
Procedura electroterapie curent Trabert
Bai Galvanice.
Sursa: Manual. Curs de electroterapie. Diana Vișan.
1. https://astar.pl/produkty/lumina,
2. https://www.gbg.md/ro/produse/fizioterapie/fototerapie,
3. https://amigdas.com/beneficiu-%C8%99i-r%C4%83u/5379-tratamentul-cu-dispozitive-bioptron-indica%C8%9Bii-%C8%99i.html.
BL promovează activarea proceselor de regenerare în derm prin stimularea proceselor metabolice, activarea sintezei de elastină și colagen, spori microcirculației și de a reduce formarea de radicali liberi.
Lumina BIOPTRON îmbunătățește eficiența și durata de acțiune a medicamentelor topice cosmetice și terapeutice, încurajând penetrarea lor mai adânc în piele.
Tratamentul dispozitiv de lumină polarizată BIOPTRON este bine tolerat și nu provoacă efecte secundare și complicații.

## Slide 25: Surse suplimentare
https://medmarket.ro/shop/aparatura-medicala/fizioterapie.html?dir=asc&order=name&price=0-100000
https://md.all.biz/ro/echipament-fizioterapie-bgc456