## Slide 1
http://www.free-powerpoint-templates-design.com
Seminar 3
Insert the Sub Title of Your Presentation

## Slide 2
Metrologie pentru analiza dimensională a peliculelor subțiri
Peliculele subțiri și acoperirile au adesea o grosime sau caracteristici interne (de exemplu, substraturi) cu dimensiuni critice mai mici de 100 nm. Caracterizarea acestor pelicule și acoperiri este o ramură importantă a nanometrologiei, cu o mare varietate de probleme și sarcini de măsurare. În mod necesar, această secțiune s-a concentrat pe domeniul particular al caracterizării dimensionale a peliculelor subțiri omogene sau stratificate, adică a peliculelor cu o omogenitate în plan:
Pelicule cu omogenitate în plan: sunt disponibile mai multe tehnici pentru caracterizarea acestor pelicule specifice, deoarece rezoluția laterală a metodelor de măsurare este mai puțin critică decât grosimea.
Exemple de aplicații pentru acest tip de pelicule sunt:
• Semiconductori și dielectrici
• Componente optice
• Acoperiri rezistente la uzură
• Celule solare
Primul pas în obținerea funcționalității necesare este creșterea unei pelicule subțiri omogene printr-un proces de formare a straturilor (de exemplu, depunere fizică de vapori, depunere chimică de vapori (strat atomic)). Adesea, procesul de formare a straturilor constă într-o metodă strat cu strat prin care primul strat este depus deasupra substratului, iar toate celelalte straturi deasupra straturilor anterioare. Fiecare strat de peliculă poate avea un amestec chimic și o grosime diferită.

## Slide 3
O metodă comună pentru formarea straturilor este depunerea chimică de vapori. În depunerea chimică de vapori, reacția chimică dintre gaze produce straturile pe un substrat. De exemplu, straturile de dioxid de siliciu pot fi fabricate prin aplicarea de gaze de silan (SiH4) și oxigen, care reacționează și formează dioxid de siliciu și hidrogen.
Caracterizarea dimensională a peliculelor subțiri: Pe măsură ce se fabrică pelicule mai complexe, un control mai bun al tuturor parametrilor procesului care pot afecta funcționalitatea finală devine mai crucial. În paralel, provocările pentru măsurători fiabile cresc. Nevoile tipice de măsurare la nanoscală în acest domeniu sunt enumerate mai jos.
• Grosimea și densitatea peliculei subțiri
• Morfologia suprafeței exterioare a peliculei subțiri
• Pentru peliculele multistrat, grosimea, rugozitatea și densitatea substraturilor individuale
• Compozițiile chimice ale straturilor individuale
• Uniformitatea straturilor individuale
• Calitatea suprafeței și materialul substratului
Proprietățile funcționale ale peliculei (de exemplu, rezistența la aderență, duritatea, coeficientul de frecare, rezistența la uzura)

## Slide 4
Trebuie recunoscut faptul că, adesea, calitatea unei pelicule subțiri este cel mai bine evaluată prin măsurarea directă a proprietății sale funcționale dorite (rezistența la uzură, coeficientul de frecare). Cu toate acestea, s-a ales limitarea domeniului de aplicare al acestei secțiuni la caracterizarea dimensională (a grosimii). Pentru măsurătorile de grosime, există în general două clase de instrumente: imagistice și non-imagistice. În cazul tehnicilor de imagistică, dimensiunile pot fi obținute direct din imagine prin măsurarea distanței dintre marcajele de pe imagine, și prin compararea acestei distanțe cu scara imaginii. În cazul investigațiilor pe pelicule subțiri, scara imaginii poate fi calibrată, de exemplu prin măsurarea distanței cunoscute a rețelei materialului substratului ca o scală de lungime de referință încorporată. În tehnicile non-imagistice, se consideră de obicei un model matematic al straturilor pentru a reprezenta straturile fizice ale peliculei subțiri. Fiecare dintre aceste straturi matematice este, în esență, un set de ecuații și parametri pentru a reprezenta stratul fizic corespunzător. Dimensiunile sunt obținute prin variarea parametrilor matematici folosind o procedură de cea mai bună potrivire între datele experimentale și valorile calculate.
O excepție importantă este reflectometria cu raze X (XRR). Cu această metodă, grosimea stratului poate fi obținută direct pentru un sistem cu un singur strat și sisteme periodice multistrat. Pentru un sistem cu un singur strat, grosimea absolută a stratului se găsește direct din parametrii măsurați lungimea de undă și unghiul de reflexie prin intermediul unei ecuații analitice. Mai mult, utilizarea funcției de autocorelație (extrasă din derivata profilurilor de densitate obținute printr-o transformată Fourier) poate oferi măsurători utile ale grosimii straturilor din eșantioane care sunt prea complexe pentru o simulare directă simplă și o abordare de ajustare. O prezentare generală a metodelor disponibile selectate este prezentată în Tabelul 3.

## Slide 5
Sinteza metodelor frecvente pentru filmuri subtiri cu sensibilitatea de nanometri
Abordare | Tehnici masurare | Parametrii calibrare adincimii si artefacte | Sensibilitate primara
 | Microscopie electronică cu scanare (SEM) | Perioada retelei | Contrast de interferenta
Analiza imaginii în secțiune transversală | Microscopie cu fascicul de ioni focalizat (FIB) | Perioada retelei | Contrast de interferenta
 | Microscopie electronică (TEM) | Perioada rețelei sau Parametrului de rețea | Suprafata
Analiza treaptă tactilă înălțime | Microscopie cu forță atomică (AFM) | Standard de calibrare a înălțimii | Suprafata
 | Profilometrie cu stylus (profilometrie) | Standard de calibrare a înălțimii | Suprafata
 | Reflectometrie cu raze X (XRR) | λ, unghi | Modificări Densitatea interfaței
Tehnici optice | Reflectometrie optică (OR) | λ, n, k, unghi | Interfață și film
 | Elipsometrie spectroscopică (SE) | λ, n, k, unghi, fază | Interfață și film
 | Optice (vizibil-IR) Interferometrie (OI) | λ, n, k, unghi | Interfață și film
 | Spectroscopie fotoelectronică cu raze X (XPS) | Parcurs liber inelastic al electronului; densitate, | Suprafata
 | Spectroscopie electronică Auger (AES) | Parcurs liber mediu al electronului; densitate, | Film
Spectroscopie fotonică sau electronică | Analiza fluorescenței cu raze X prin reflexie totală (TXRF) | Randamente fluorescente; densitate | Film
 | Spectrometrie cu raze X cu fascicul de electroni (EDX) / Microanaliză cu sondă electronică (EPMA) | Randamente fluorescente; densitate | Film
 | Spectroscopie în infraroșu cu transformare Fourier (FTIR) | Coeficient absorbtie | Film
 | Spectrometrie de retrodifuzie Rutherford (RBS) | Scală energetică; unghi; densitate | Film
Spectroscopie cu fascicul de ioni | Dispersie ionica de energie medie și joasă (MEIS / LEIS) | Scală de pierdere de energie; Unghi; densitate | Film
 | Spectrometrie de masă cu ioni secundari (SIMS) | Măsurarea adâncimii craterului după pulverizare | Film

## Slide 6
Studiu de caz: Măsurarea grosimii oxidului de siliciu ultrafin
Acest studiu de caz se concentrează pe măsurarea grosimii, însă compoziția chimică și grosimea nu pot fi separate la grosimea ultrafină, deoarece pelicula se află într-un echilibru dinamic cu mediul înconjurător. Mai mult, grosimea măsurată în acest studiu de caz este la sau aproape de limitele tehnice ale instrumentelor. Cazul descrie o comparație internațională a măsurătorilor de grosime ale straturilor ultrafin (1,5 nm până la 8 nm, nominal) de SiO2 formate pe napolitane de Si. Aici trebuie remarcat faptul că industria necesită nu numai precizie, ci și tehnici capabile să măsoare un număr semnificativ statistic de locații sau dispozitive pe napolitane multiple într-un interval de timp economic.
Definirea problemei: Cu următorul exemplu de măsurare a grosimii la nanoscară, diferite aspecte ale analizei sarcinii solicitate și menținerii sub o incertitudine necesară, precum și caracteristicile specifice ale diferitelor tehnologii de măsurare sunt evidențiate într-un proiect practic. O companie are contractul pentru producerea de napolitane de Si cu un strat de oxid termic deasupra, cu o grosime bine definită. Grosimea acestui strat este de aproximativ dox ≈ 4 nm. Conform specificațiilor clientului, trebuie instalat un sistem de management al calității, care să includă măsurători de verificare a grosimii stratului de oxid cu o incertitudine standard relativă de 10% din valoarea medie.

## Slide 7
Întrucât clientul solicită în mod explicit acuratețe (adică exactitate și precizie) și trasabilitate SI (adică un lanț neîntrerupt de calibrări între rezultatul măsurătorii și unitatea SI relevantă), trebuie efectuată o selecție atentă a metodei. Lista tehnicilor posibile de măsurare a grosimii la nanoscală este foarte lungă și, în același timp, confuză [3.1.2]. Într-o primă etapă, a fost preselectat un set de cinci metode pentru o evaluare detaliată în raport cu lista de specificații.
Aceste metode sunt:
i) Reflectometrie cu raze X (XRR)
ii) Elipsometrie spectrală (SE)
iii) Spectroscopie fotoelectronică cu raze X (XPS)
iv) Analiză cu fluorescență de raze X prin reflexie totală (TXRF)
iv) Microscopie electronică de transmisie (TEM)
Aceste cinci metode pot fi împărțite în trei grupe. Primele două (XRR și SE) utilizează unde electromagnetice la diferite lungimi de undă sau energii. Ambele măsoară direct grosimea unei pelicule subțiri printr-o abordare interferometrică.

## Slide 8
Următoarele două (XPS și TXRF) excită atomii materialului cu radiații de ionizare. Electronii (XPS) sau fotonii de raze X (TXRF) care sunt ulterior emiși de atomii excitați sunt detectați și analizați. Spre deosebire de primele metode, XPS și TXRF nu sunt metode de măsurare a lungimii. Numai după un calcul suplimentar, grosimea unui strat poate fi derivată din datele brute, prin cunoașterea densității stratului. Pe de altă parte, XPS și TXRF oferă informații suplimentare despre compoziția chimică a oxidului.
TEM folosește o abordare complet diferită a problemei, deoarece este o tehnică de imagistică care poate atinge rezoluție atomică (Figura 3.1.1). Datorită acestei rezoluții unice, se presupune adesea că TEM are automat o precizie foarte mare. Această presupunere este însă valabilă numai dacă scara imaginii este corect calibrata și dacă contrastul imaginii dintre pelicula subțire și materialul care o înconjoară este suficient de mare.
În plus, TEM are unele complicații suplimentare, care vor fi descrise mai târziu. Totuși, TEM poate observa variabilitatea la interfață, în timp ce tehnologiile non-imagistice returnează o valoare medie. În etapa inițială de dezvoltare a procesului, imaginile TEM pot oferi, prin urmare, informații importante despre calitatea formării peliculei de oxid și pot fi utilizate pentru a justifica modelul aplicat în tehnologiile non-imagistice.
Fig. Imagine TEM a unei secțiuni transversale a unui strat de interfață amorf de SiOx plasat între un substrat cristalin de Si și o peliculă de SiO2. Grosimea stratului de SiO2 este determinată la 5,8 nm. Micrografia demonstrează rezoluția atomică a TEM, așa cum se vede în structura periodică a granulei de Si, și problema inerentă oricărei măsurători a grosimii peliculei subțiri: Cum să identifici exact interfețele substrat - oxid și oxid - materialul de acoperire. În metodele de imagistică (cum ar fi TEM), răspunsul la aceasta din urmă depinde în mare măsură de experiența operatorului TEM; în metodele non-imagistice, problema este la fel de critică, și depinde de presupunerile făcute în tratarea datelor brute ale metodei.

## Slide 9
Overview of the selected instruments with respect to the presented specification list.
Only in reference geometry.
For photon energies around the O or Si K absorption edge, accessible only with synchrotron radiation

## Slide 10
În acest exemplu, XRR și TEM oferă cel mai scurt lanț de trasabilitate. Privind mai atent aceste două metode, și având în vedere sarcina de măsurare (măsurarea grosimii unei pelicule subțiri omogene în plan), XRR este în mod clar opțiunea mai bună, deoarece TEM este o metodă distructivă care necesită o pregătire intensivă a probei. Prin urmare, XRR este preferat în această comparație. Trebuie reamintit faptul că pentru investigarea structurii unei pelicule structurate 3D, neomogene, numai TEM oferă rezoluția laterală necesară.
Revenind la setul rămas de tehnologii, trei dintre metode utilizează radiații cu raze X. Acesta este un subiect important pentru măsurarea în linie, deoarece este necesar un mediu de securitate special și personal special instruit pentru funcționarea dispozitivelor de ionizare. În plus, XPS necesită un vid ultra-înalt în timpul măsurării. Prin urmare, un sistem special de blocaje cu vid pentru încărcarea probelor trebuie instalat și în linia de fabricație.
Pe de altă parte, XPS are avantajul de a oferi informații suplimentare despre stările de legare ale materialului eșantionului. Deoarece este necesară doar grosimea și nu sunt solicitate informații suplimentare despre chimia probei, XPS și XRF sunt excluse din listă.
Cei doi candidați rămași (XRR și SE) prezintă un rezultat echilibrat în această evaluare. Principalele beneficii ale SE sunt timpii de măsurare foarte scurți și capacitatea sa foarte bună în linie, deoarece poate funcționa în condiții ambientale. În plus, SE este o tehnică fiabilă în operare, cu costuri de operare relativ scăzute, deoarece este utilizată în domeniul vizibil al spectrului electromagnetic.
Pe de altă parte, XRR oferă cea mai bună precizie și are un lanț de trasabilitate scurt până la unitățile SI, dar necesită un efort mai mare, atât în configurare, cât și în operare. În plus, costul acestui echipament este mai mare în comparație cu SE.
Pe scurt: niciuna dintre cele două tehnici rămase nu este o soluție perfectă la problema nerezolvată de măsurare a grosimii peliculelor de SiO2 cu grosimea de aproximativ 4 nm pe o plachetă de Si. SE este în mod clar cea mai bună alegere pentru măsurarea în linie (rapidă, precisă, preț scăzut). Pe de altă parte, XRR are performanțe mai bune în ceea ce privește trasabilitatea și precizia, adică, dacă este bine calibrat și operat, garantează incertitudinea solicitată.
Pentru a depăși această provocare și pentru a stabili sistemul adecvat pentru sarcina de măsurare, ar fi nevoie de o combinare a ambelor metode prin calibrare.

## Slide 11
NOTA> Calibrare De obicei, rezultatul unei măsurători are o componentă statistică și adesea are o abatere sistematică de la valoarea reală. Scopul unei calibrări este de a estima valoarea lui x, de exemplu printr-o comparație a valorilor determinate de două metode sau laboratoare independente pe același calibrator și cu condiții de măsurare identice. Incertitudinea calibrării trebuie inclusă în incertitudinea generală a rezultatului final. Etalonerii adecvați scopului, care pot fi achiziționați de la producătorii de CRM, ajută la crearea unui lanț neîntrerupt de calibrări, stabilind trasabilitatea rezultatelor măsurătorilor în sistemul SI de unități.
În exemplul dat, configurația finală pentru măsurătorile de grosime ar utiliza SE pentru măsurători în linie. Acest instrument trebuie calibrat periodic cu un CRM adecvat (de exemplu, o plachetă de Si cu un strat de SiO2 care are o grosime certificată) care a fost măsurat anterior, de exemplu, prin XRR. CRM-urile pentru calibrarea instrumentului sunt de obicei disponibile de la diferiți producători de CRM și/sau distribuitorii lor autorizați.
CRM-urile trebuie să vină cu un certificat, care să rezume măsurandul, valoarea certificată și incertitudinea corespunzătoare, o declarație referitoare la trasabilitatea metrologică și o referință la
metoda(ele) de măsurare utilizată(e). Prin urmare, SE poate fi calibrat cu un CRM, pentru a stabili o măsurare trasabilă în linie a grosimii. O incertitudine extinsă (k = 2) de U(dox) = 0,4 nm poate fi stabilită prin echipamentul disponibil (SE) și artefactele de calibrare. Utilizatorul poate repeta calibrarea de fiecare dată când este cerut de sistemul de management al calității.

## Slide 12
În concluzia acestui exemplu, trebuie reținute trei aspecte:
Nu există o tehnică universală pentru măsurarea grosimii la nanoscală. Fiecare sarcină de măsurare necesită o analiză dedicată, pentru a identifica și selecta cea mai potrivită metodă de măsurare, adaptată problemei.
2. Pentru căutarea cu succes a configurației adecvate, trebuie mai întâi să se decidă dacă o determinare precisă (repetabilă) a grosimii este suficientă, dacă exactitatea este, de asemenea, importantă (necesitând absența erorii dintr-o referință bine aleasă) și dacă punctul de referință ales trebuie să fie sistemul SI de unități (implicând necesitatea unor rezultate trasabile conform SI).
3. În multe cazuri, materialele de referință (calibranți sau materiale de control al calității) ale producătorilor de CRM oferă un instrument valoros pentru utilizare într-un sistem de management al calității pentru măsurarea grosimii la nanoscală.

## Slide 13
Metrologie pentru analiza dimensională a suprafeței structurate
Probele cu caracteristici structurate ale suprafeței sunt clasificate ca aparținând domeniului nanometrologiei dacă cea mai mică dimensiune a caracteristicii, dimensiunea critică, este mai mică de 100 nm. Astfel de structuri fac parte în prezent din multe dispozitive și aplicații industriale, inclusiv:
• Semiconductori și circuite integrate
• Sisteme microelectromecanice
• Dispozitive biomedicale
• Dispozitive optice
În toate cazurile, structura joacă un rol important în obținerea funcționalității dorite. O modalitate de a produce o eșantion structurat poate fi rezumată după cum urmează:
Primul proces, numit mascare (gravare), implică prepararea unor straturi neuniforme din diferite materiale așezate pe un substrat, numit mască de gravare.
2. A doua etapă este etapa de gravare. Acest proces utilizează de obicei un acid puternic sau o plasmă pentru a oxida sau pulveriza pe suprafața măștii de gravare, transferând astfel dimensiunea critică (CD) a
măștii către eșantionul țintă. Proprietățile fizico-chimice ale straturilor măștii de gravare și metoda de gravare aplicată sunt factori importanți care determină rata finală de gravare.

## Slide 14
Pe măsură ce se fabrică structuri mai complexe, este necesar un control mai strict al parametrilor dimensionali, iar dificultățile măsurătorilor cresc. Parametrii tipici care trebuie măsurați în acest domeniu sunt înălțimea, lățimea, unghiul, pasul (al structurilor periodice) și diametrul (de exemplu, al particulelor).
Mărimile de măsurare tratate în această secțiune sunt dimensionale. Dimensiunile structurilor sau caracteristicilor definesc comportamentul fizic al întregului sistem - chiar și proprietățile materialelor se pot schimba, dacă structurile sunt mai mici decât o anumită limită. În plus, proprietățile dimensionale sunt necesare ca referință pentru localizarea poziției oricăror alte proprietăți măsurate (de exemplu, chimice). Alte aspecte, cum ar fi compoziția chimică, sunt la fel de relevante, dar nu sunt tratate aici.
Intervalele de măsurare ale mai multor metode de măsurare, din cadrul metrologiei dimensionale, sunt ilustrate în Figura 3.2.1. Cu cât un instrument se îndreaptă mai mult spre colțul din stânga jos al graficului, cu atât rezoluția sa este mai mare.
Figura ajută, de asemenea, la identificarea nevoilor pentru activități viitoare, dacă instrumentația și metodele de nano-măsurare vor atinge același grad de acoperire cu standarde de transfer fizic și proceduri de măsurare uniform convenite, așa cum sunt deja stabilite la scări mai mari.

## Slide 15
Figure 3.2.1 Measurement techniques and their typical ranges in the lateral and vertical directions. The left and lower boundaries of the polygons show the typical resolution limits.

## Slide 16
Deși microscoapele optice, la fel ca microscoapele de interferență și, într-o măsură mai mică, microscoapele confocale, sunt limitate în rezoluția lor laterală de limita de difracție, capacitățile lor de rezoluție verticală mult mai bune fac ca aceste instrumente bine stabilite să fie interesante pentru nanometrologie, atâta timp cât nu este necesară o rezoluție laterală mai mare. Principalul lor avantaj este că sunt destul de rapide în comparație cu tehnicile de scanare și tactile și permit investigarea rapidă a unei secțiuni mari de suprafață.
Pe de altă parte, tehnicile de împrăștiere a luminii oferă informații dimensionale despre particule foarte mici de pe suprafețe [3.2.3]. O metodă integrală similară, de exemplu, calcularea mediei pe o suprafață, este difractometria și scatterometria.
Ambele tehnici oferă modalități rapide și ieftine de a determina pasul mediu și parametrii dimensionali ai structurilor periodice cu o rezoluție laterală de câțiva nanometri. În plus, scatterometria, dacă este calibrată, are avantajul suplimentar că este o tehnică nedistructivă capabilă să măsoare structuri foarte adânci, cu un pas mic și o structură periodică încorporată într-un material.6 Cu toate acestea, scatterometria este clasificată ca o tehnică neimagistică care găsește dimensiunile prin variația parametrilor într-un model matematic al structurii folosind o procedură de cea mai bună potrivire între date și valorile calculate (metoda inversă). Această procedură de cea mai bună potrivire necesită resurse informatice puternice pentru structuri complexe. Din acest motiv, scatterometria se aplică în principal nanometrologiei structurilor simple.

## Slide 17
Microscopul electronic cu scanare (SEM) este un alt instrument versatil, cu o gamă dinamică largă de măriri [3.2.4]. Cele mai recente progrese tehnologice permit acum imagistica cu rezoluție laterală în o rezoluție sub-nm.
Utilizarea unui SEM în modul de detecție a electronilor secundari (SE) are ca rezultat un contrast morfologic cu o sensibilitate puternică la pantă.
Astfel, deși acest lucru este foarte potrivit pentru metrologia dimensională laterală 2D, accesul la informațiile despre înălțimea probei este limitat la secționarea transversală (adică o metodă distructivă a probei, de exemplu, prin tehnologia fasciculului de ioni focalizat) sau vizualizarea cu diferite unghiuri de înclinare. Capacitatea SEM de a mări de la scara milimetrică la nanoscală oferă informații valoroase despre morfologie pe o gamă dinamică foarte mare.
Datorită dificultăților în măsurarea înălțimii, SEM este utilizat în principal pentru măsurarea dimensiunilor critice ale structurilor laterale, iar utilizarea sa în metrologia dimensională 3D este limitată.

## Slide 18
Utilizarea tehnicilor tactile (tehnici cu sonde mecanice precum microscopia cu forță atomică (AFM) și profilometria) în nanometrologie depinde în mare măsură de dimensiunea artefactului măsurat, de raza stylusului sau a vârfului și de forța aplicată la scanarea suprafeței [3.2.5]. Deoarece profilometria necesită o forță relativ mare și deoarece utilizează vârfuri cu raze de câțiva sau mulți micrometri, nu poate fi utilizată pentru măsurarea nanostructurilor. Pe de altă parte, AFM este foarte potrivit pentru nanometrologie, deoarece aplică o forță mică și deoarece vârful vârfului este la scară nanometrică (de exemplu, 15 nm). Gama dinamică a AFM este limitată și acestea necesită un microscop optic auxiliar pentru a localiza regiunea de interes, deoarece intervalele de scanare sunt în mare parte limitate la dimensiuni microscopice. Este un citat popular care spune că AFM-urile furnizează informații „2½D” de la suprafață: informațiile pot fi obținute din zone X-Y mari, dar sunt limitate în a treia dimensiune, datorită unui interval vertical limitat de aproximativ 10 µm.
Prin urmare, măsurătorile AFM sunt limitate la obiecte aproape plane și capacitatea lor de a studia structuri înguste este limitată în plus de forma vârfului. În intervalul dinamic, vârful AFM poate scana înălțimea suprafeței cu o rezoluție subnanometrică și astfel poate obține imagini topografice ale suprafeței. Parametrii dimensionali deduși din imagini depind de „forma efectivă a vârfului”, care este definită de geometria vârfului, dar și, de exemplu, de parametrii de control al feedback-ului și de interacțiunile vârf-suprafață: caracteristicile eșantionului observate pe imaginea AFM sunt rezultatul unei convoluții a formei vârfului și a formei caracteristicii reale a eșantionului, modificată de interacțiunea sondă-eșantion. S-au depus eforturi matematice considerabile pentru a obține forma precisă a vârfului prin scanarea probelor de referință și pentru a permite deconvoluția vârfului [3.2.6].
Pentru măsurători ale unor caracteristici suficient de mari decât raza vârfului, acest lucru permite obținerea unor parametri dimensionali corecți din imagine. Din acest motiv, AFM este principalul instrument de bază în nanometrologia dimensională pentru măsurarea structurilor care nu sunt prea adânci sau prea fin spațiate.

## Slide 19
În plus, microscopia electronică de transmisie (TEM) trebuie menționată [3.2.7], deoarece aceasta rămâne singura tehnică capabilă de o rezoluție la nivel de Angstrom a structurilor interne (de exemplu, straturi și interfețe) și este, prin urmare, un instrument esențial al nanometrologiei. Cheltuiala instrumentelor de înaltă rezoluție și dificultatea preparării foliilor de probă transparente la electroni din regiunile de interes pot acționa ca bariere în calea unei utilizări mai largi, deși informațiile obținute, cu realizarea imagisticii rețelei la nivel atomic, sunt de neegalat. Din aceste motive, nu este utilizată pe scară largă.
Pentru a asigura comparabilitatea și stabilitatea rezultatelor obținute prin diferite instrumente, este necesar să se lege rezultatele măsurătorilor de sistemul de unități SI. Cerințele practice pentru a obține rezultate trasabile SI din difractometrie și microscopie interferențială sunt bine stabilite. Trasabilitatea rezultatelor AFM a fost abordată recent și a fost studiată în comparații internaționale ale rezultatelor măsurătorilor obținute cu AFM, difractometre și microscoape interferențiale.
Este important de subliniat faptul că trasabilitatea directă a rezultatelor AFM poate fi obținută doar folosind interferometre încorporate, pentru calibrarea axei de scanare. Prin urmare, pentru a avea rezultate 3D trasabile, este nevoie de o configurație interferometru pe fiecare axă de scanare. Totuși, trebuie remarcat faptul că acest lucru nu ia în considerare nicio interacțiune vârf-probă. Lanțul de trasabilitate pentru rezultatele AFM este prezentat în Figura 3.2.2 [3.2.8].

## Slide 20
Figure
Traceability chain for AFM using either diffractometry and interference microscopy or metrological AFM to establish SI-traceability; implicit assumption: no tip-sample interaction.

## Slide 21
Overview of the main advantages and disadvantages of the discussed methods.
This column covers confocal and optical microscopes
Can detect material boundaries if the hardness is different
Can detect material boundaries if the refractive index is different
Only angular scatterometry
Cross sectional view

## Slide 22
STUDIU DE CAZ: GEOMETRIA ȘI MĂSURAREA PASULUI STRUCTURILOR PERIODICE.
Acest caz compară măsurătorile globale ale pasului optic cu măsurarea geometriei locale a structurilor periodice numite grilaje. Dar înainte de a începe, vom analiza modul în care cele două tehnici interacționează cu o structură de suprafață. Un AFM este o tehnică de sondare locală care urmărește topografia suprafeței probei cu un vârf.
Metodele optice sunt tehnici integrale în sensul că colectează informații din zone mai mari decât AFM-urile, vezi Figura 3.2.3.
O comparație a măsurătorilor de pas între metodele optice și AFM-uri este prin urmare semnificativă doar dacă se ia media mai multor măsurători AFM pe mai multe perioade ale structurii periodice și dacă măsurătorile sunt efectuate în aceleași zone.
Figura: Ilustrația interacțiunii luminii și AFM cu o structură de suprafață periodică (sus). Figura arată clar că interacțiunea laser-lumină este o tehnică de caracterizare integrală care investighează suprafața regiune cu regiune, în timp ce AFM este o tehnică de scanare locală, care sondează continuu suprafața cu un vârf ascuțit. Imaginile de jos prezintă imagini tipice ale scanărilor liniare obținute cu AFM (stânga) și o simulare a reflectanței pentru scatterometrie unghiulară cu o singură lungime de undă (dreapta). Rețineți că în imaginea scatterometriei nu vedem niciun detaliu al structurii, ci doar un răspuns colectiv.

## Slide 23
Măsurătorile de pas folosind difractometria se bazează pe faptul că o structură periodică emite toată lumina difracționată la un număr de unghiuri de difracție discrete pentru un unghi de incidență dat. Printre unghiurile de difracție, există un unghi special, denumit unghiul Littrow, pentru care lumina se reflectă înapoi de-a lungul aceleiași traiectorii ca și fasciculul de lumină incidentă. Acest lucru permite o configurație foarte simplă pentru determinarea precisă a pasului așa cum se arată în Figura 3.2.4.
O configurație de difracție bine calibrată are poziția unghiului zero determinată de alinierea coliniară a incidentului și a luminii reflectate de o probă de referință7. În această poziție, detectorul de nul din Figura 3.2.4 indic aproximativ zero. Trecând la proba cu rețea de difracție, rotim și aliniem proba până când detectorul de nul indic din nou aproximativ aceeași valoare. Această poziție marchează unghiul Littrow (θ). Rotind rețeaua de difracție în direcția opusă față de incidenta normală, putem găsi unghiul Littrow oglindit. Luând media unghiurilor, putem determina pasul mediu p din următoarea ecuație.
Figura Configurația difractometriei pentru măsurarea pasului.
Unde m este ordinul de difracție,
λ - lungimea de undă în vid a laserului,
n - indicele de refracție al aerului,
αs - coeficientul de dilatare termică al materialului rețelei de difracție,
∆T - abaterea temperaturii de la 20 ºC și
em - eroarea datorată repetabilității măsurătorii.

## Slide 24
Pentru a controla numărul de variabile necunoscute, măsurătorile sunt de obicei efectuate cu un laser stabilizat cu lungime de undă cunoscută într-un mediu cu temperatură, umiditate și presiune controlate. Acest lucru ne lasă cu o necunoscută n care poate fi determinată din ecuația Edlen modificată. Rămânem astfel cu următoarea ecuație a variabilelor cunoscute.
În această ecuație, em reprezintă faptul că, deși facem o măsurare precisă, nu obținem același răspuns de fiecare dată. Dacă repetabilitatea măsurătorii este perfect aleatorie în jurul valorii țintă, em nu va contribui la măsurătorile medii ale pasului. Cu toate acestea, va contribui la incertitudinea acesteia. Acest punct a fost discutat mai detaliat în capitolul 2. Fiecare dintre aceste variabile cunoscute are o incertitudine asociată care va afecta cât de precis putem determina pasul mediu.
NOTA: Contribuțiile difractometriei la incertitudine Principalele surse de incertitudine sunt masa rotativă și, într-o măsură mai mică, lungimea de undă a laserului și indicele de refracție al aerului. Pentru a estima incertitudinea fiecăruia dintre acești factori contribuitori, avem nevoie de cunoștințe despre valorile și distribuția care vor fi utilizate. Aceste cunoștințe pot fi obținute din rezultatele măsurătorilor, literatura de specialitate sau fisa producătorului.
Masă rotativă: Pentru rezoluție, avem doar fisa producătorului pentru lățimea distribuției, deci trebuie să presupunem o distribuție dreptunghiulară.
Lungime de undă: Avem observații experimentale care arată că putem utiliza o distribuție normală.
Indice de refracție: Avem doar o valoare medie și o lățime a distribuției din literatura de specialitate, deci alegem o distribuție dreptunghiulară.
Repetabilitatea măsurătorii: Avem observații experimentale care arată că putem utiliza o distribuție normală.
Valorile sunt inserate în Tabelul 3

## Slide 25
Tabel. Result of uncertainty calculations.
Folosind unul dintre calculatoarele de incertitudine disponibile, putem estima valoarea medie și incertitudinea măsurătorilor noastre: efortul nostru a dus la un pas mediu de 1822,0 nm cu o incertitudine extinsă de 1,2 nm (Tabel)>

## Slide 26
MĂSURĂTORI DE PAS FOLOSIND AFM
O rețea de difracție unidimensională cu un pas nominal de aproximativ 3 µm a fost scanată pe o lungime de 161 µm cu AFM de rază lungă de acțiune. Înălțimea rețelei de difracție este de aproximativ 100 nm. Profilul măsurat este reprezentat grafic mai sus. Ulterior, poziția fiecărei creste a profilului este determinată prin calcularea centrului său de greutate.
Abaterea poziției centrelor de greutate în rețeaua reală în comparație cu rețeaua proiectată ideal cu un pas mediu constant. Punctele roșii reprezintă abaterile liniilor la scanarea de la stânga la dreapta, punctele verzi la scanarea de la dreapta la stânga. Liniile individuale nu diferă de pasul mediu cu mai mult de 20 nm.
Fig arată cum se poate utiliza AFM pentru a măsura pasul nanostructurilor periodice. A fost scanată o rețea de difractie și s-a realizat un profil de-a lungul unei linii scanate (Fig). Pentru a determina pasul mediu:
datele scanate trebuie mai întâi corectate pentru artefactele de sondare, cum ar fi neliniaritățile și pantele, în timpul măsurătorilor.
se poate alege să se medieze mai multe linii de scanare pentru a minimiza zgomotul de măsurare.
se găsește centrul de greutate în fiecare creastă a dealului/văii profilului scanării liniei mediate.
Pasul mediu este apoi găsit ca distanța medie dintre centrele de greutate. Variațiile centrelor de greutate detectate permit apoi calcularea incertitudinii pasului mediu.
Transformarea Fourier a profilului periodic al suprafeței este o metodă alternativă pentru măsurarea pasului mediu. Compararea difrației cu AFM arată direct că AFM oferă informații locale despre pasul liniilor individuale.

## Slide 27
MĂSURĂTORI DE PROFIL FOLOSIND SCATTEROMETRIA
Figura arată cum interacționează lumina cu o zonă nanostructurată pe un substrat. Este clar că lumina nu poate asigura rezolutia structurii într-un microscop optic tradițional, dar este întotdeauna posibil să se studieze răspunsul colectiv al nanostructurilor din zona de interacțiune. Despre asta este vorba în scatterometrie: scatterometria este studiul răspunsului colectiv în amplitudine și/sau fază al nanostructurilor. Două implementări comune ale scatterometriei sunt scatterometria unghiulară (dreapta) și scatterometria spectroscopică (stinga).
În primul caz, se utilizează o lungime de undă fixă și un unghi de incidență fix și se detectează semnalul din toate ordinele de difracție.
În al doilea caz, se utilizează mai multe lungimi de undă la un unghi de incidență fix și se detectează semnalul dintr-unul dintre ordinele difractate.
Ambele metode sunt tehnici non-imagistice care au si reprezentare matematică a nanostructurilor. Dimensiunile nanostructurii se obțin prin variația parametrilor matematici folosind o procedură de cea mai bună potrivire între date și valorile calculate. Exemple ale metodelor in Figura -graphic.

## Slide 28
MĂSURĂTORI DE PROFIL FOLOSIND MICROSCOPIA DE FORȚĂ ATOMICĂ:
Figura: Imaginea din stânga prezintă urma vârfului atunci când este scanat la diferite unghiuri față de suprafață. Când se scanează cu vârful perpendicular pe suprafață, se va observa profilul punctat în figură. Acest profil indică dilatarea suprafeței cauzată de geometria vârfului. Liniile continue gri și negre reprezintă curbele de scanare liniară observate prin înclinarea probelor în două direcții. Imaginea din dreapta prezintă un profil experimental obținut prin utilizarea tehnicii de înclinare. Pe lângă profilul experimental, o curbă suprapusă ilustrează faptul că profilul măsurat are unghiuri diferite ale pereților laterali în partea superioară și în partea inferioară a profilului.
Figura arată cum se poate utiliza AFM pentru a măsura pasul nanostructurilor periodice prin scanarea liniară a topografiei. Este clar că vârful nu măsoară topografia reală a suprafeței; propria sa formă este mai degrabă factorul limitator pentru precizia rezoluției spațiale locale. Se poate utiliza fie un vârf mai ascuțit pentru a rezolva mai bine structurile mai mici, sau se poate, cu ajutorul unui material de referință adecvat, estima mai bine forma vârfului în scopuri de deconvoluție.
O altă abordare pentru măsurarea curburii structurilor abrupte constă în înclinarea probei și măsurarea unui unghi al peretelui lateral în același timp. Figura ilustrează profilurile de scanare liniară pentru mișcarea vârfului atât pentru o suprafață înclinată, cât și pentru una montată orizontal.
Curbele liniare înclinate (gri și negru) permit, în principiu, reconstrucția formei reale a profilului dacă pot fi îmbinate corect.
Desenul ilustrează faptul că cele trei profile au un segment de linie comun aproape de partea superioară, care poate fi utilizat pentru a uni profilurile liniare și a obține profilul. Metoda de înclinare a probei oferă o determinare precisă a înălțimii și a unghiurilor pereților laterali, deoarece acestea sunt direct măsurabile. Determinarea lățimii treptelor este mai puțin precisă, deoarece depinde de unirea corectă a profilurilor de scanare liniară.

## Slide 29
RECAPITULARE
Sa comparam profilul pentru o rețea de linii cu pas cunoscut, 1013 nm, măsurată cu AFM convențional și scatterometrie spectroscopică. Datele experimentale AFM și scatterometrie sunt prezentate în Fig și Fig. Cu toate acestea, trebuie să explicăm cum transformăm parametrul de cea mai bună potrivire din scatterometrie și profilurile de linii AFM în mărimi geometrice, cum ar fi înălțimea (h), lățimea (l) și unghiurile peretelui lateral (γ1 până la γ4 în Fig) al profilului de linie.
Pentru scatterometrie, acești parametri sunt obținuți direct din procedura de cea mai bună potrivire, deoarece fiecare set calculat de date corespunde unui set de mărimi geometrice.
Pentru AFM, înălțimea h se obține prin scanarea probei cu o sondă oscilantă perpendiculară pe suprafața probei; unghiurile peretelui lateral se obțin prin scanarea unei probe înclinate. În final, lățimea se obține prin combinarea a două scanări înclinate și una normală. Valorile obținute sunt prezentate în Fig. Intervalul de dimensiuni prezentat în acest caz este mai mare decât intervalul de dimensiuni la nanoscală, așa că rămâne o întrebare de răspuns. Cum extindem tehnologia la intervalul de dimensiuni la nanoscală?
Pentru scatterometrie și difractometrie, mărimea fundamentală este pasul (pitch), nu dimensiunea caracteristicii. Dimensiunile caracteristicilor la nanoscală pot fi astfel studiate în modul descris pentru un pas mai mare de 150 nm dacă lungimea de undă utilizată este mai mică sau egală cu pasul. Cu toate acestea, dacă pasul este de 150 nm sau mai puțin, trebuie să se utilizeze lungimi de undă ultraviolete extreme (EUV) pentru studierea ordinelor difractate sau, alternativ, să se utilizeze o abordare extinsă de scatterometrie numită polarimetrie Mueller. În scatterometrie se măsoară o singură proprietate de polarizare care corespunde unui element al matricei de răspuns.

## Slide 30
Parametrii care descriu profilul rețelei de distribuție. Linia gri lată explică profilul modelului trapezoidal estimat din scatterometrie și măsurători AFM.
Linia neagră îngustă arată profilul modelului mai complet, estimat tot prin AFM.
(b) oferă definiția părții materiale a rețelei de distribuție, marcată cu M, și a părții vide a rețelei de distribuție, marcată cu V.
Tabelul prezintă valorile pentru parametrii definiți în (a) cu incertitudinile între paranteze.
Valorile AFM sunt obținute prin medierea profilului pe câțiva µm2, iar valorile ODM sunt mediate pe o distanță de 0,5 mm2.
Este dat un singur set de unghiuri ale pereților laterali deoarece profilul este simetric.

## Slide 31
Un polarimetru Mueller oferă o descriere completă a acțiunii de polarizare a probei prin măsurarea matricei de răspuns complete (16 elemente) din structură și oferă, prin urmare, acces la date de măsurare semnificativ mai independente decât scatterometria convențională.
Pentru AFM-urile interferometrice, mărimile fundamentale sunt stabilite de capacitatea vârfului de a ajunge la fundul canelurii dintre structurile vecine pentru scanarea vârfului la unghiuri diferite față de suprafață. Gama dinamică de-a lungul axei z limitează în plus AFM-urile neinterferometrice.
O alternativă la aceste metode la scală nanometrică este utilizarea fasciculului de ioni focalizat și a microscopiei electronice de scanare (FIB-SEM). Această tehnică face posibilă combinarea informațiilor laterale convenționale din SEM-ul de sus și informațiile de pe axa z prin efectuarea unei secțiuni transversale cu FIB. Cu toate acestea, este bine cunoscut faptul că observarea la scară nanometrică necesită o mărire foarte mare, care duce adesea la imagini neclare din care este dificil să se extragă dimensiuni precise

## Slide 32
Metrologie pentru nanoparticule proiectate
Ce sunt nanoparticulele?
Intuitiv, toată lumea înțelege ce este o particulă; cu toate acestea, așa cum o demonstrează cele peste 15 definiții diferite din documentele ISO8, înțelegerea exactă a termenului „particulă” depinde de contextul în care este utilizat termenul.
Vom folosi următoarea definiție: „o particulă este o mică bucată de materie cu limite fizice definite” din ISO/TS 27687:2008
Termenul „nanoparticulă” este mult mai recent și există puține ambiguități în ceea ce privește definiția sa: o nanoparticulă este o particulă „...cu toate cele trei dimensiuni externe la scară nanometrică...”.
Faptul că termenul nanoparticulă este nou nu implică faptul că nanoparticulele sunt noi.
Majoritatea particulelor care astăzi pot fi numite nanoparticule, sunt descrise și cu termenul de particulă ultrafină, definită, de exemplu, ca „particulă cu un diametru echivalent mai mic de 0,1 µm”. Diferența dintre definițiile nanoparticulei și particulei ultrafine este subtilă.
Trebuie menționat că, datorită energiei lor superficiale ridicate, nanoparticulele apar cel mai adesea sub formă de aglomerate sau agregate, care sunt grupuri de particule care se lipesc între ele, fie puternic (agregate), fie slab (aglomerate).

## Slide 33
Ce sunt nanoparticulele proiectate?
Se disting două categorii principale de nanoparticule: nanoparticule naturale și nanoparticule artificiale (sau „antropogene”). Natura produce nanoparticule, de exemplu, prin erupții vulcanice sau incendii forestiere. În mod similar, omenirea produce nanoparticule în mod neintenționat, creând nanoparticule „accidentale”, cum ar fi prin arderea lumânărilor sau prin conducerea mașinilor cu motor cu ardere internă. Chiar dacă utilizarea termenului nanoparticule este relativ nouă, producția industrială intenționată și aplicarea materialelor sub formă de particule, care acum sunt numite nanoparticule, cum ar fi negrul de fum sau silicea coloidală, are o vechime de peste 100 de ani. Negrul de fum modern este de fapt descendent al „negrului de fum” timpuriu, produs în China acum peste 3500 de ani. Pentru aceste nanoparticule produse comercial, dar și pentru alte nanoparticule inventate sau create mai recent, care nu sunt încă fabricate la scară largă, vom folosi în acest text termenul „nanoparticule proiectate” în sensul definit de ISO: o nanoparticulă proiectată este o nanoparticulă „... concepută pentru un scop sau o funcție specifică ...”.
Din punct de vedere al volumului, relevanța nanoparticulelor proiectate nu crește spectaculos. Principalele aplicații sunt bine stabilite, cum ar fi utilizarea nanoparticulelor proiectate ca materiale de umplutură sau pigmenți în anvelopele sau vopselele auto. Cu toate acestea, diversitatea nanoparticulelor proiectate este în creștere rapidă, o serie de nișe de piață dezvoltându-se rapid. Unele dintre noile aplicații, cum ar fi utilizarea binecunoscută ca agenți funcționali de absorbție a razelor UV în produsele de protecție solară, duc la un potențial mai mare de expunere directă și absorbție a nanoparticulelor proiectate de către oameni. Această observație ridică îngrijorări și îi împinge pe oamenii de știință să dezvolte metode de evaluare a caracteristicilor relevante din punct de vedere al toxicității nanoparticulelor proiectate.

## Slide 34
Metrologia particulelor
Ca și în alte domenii ale „metrologiei la nanoscală”, metrologia pentru nanoparticule este o combinație de aspecte legate de metrologia fundamentală, generică (aici: metrologia particulelor) și o serie de aspecte specifice nanoparticulelor. Înainte de a aborda aspectele nano, sunt prezentate câteva aspecte generice legate de măsurarea particulelor concentrându-se pe problema măsurării dimensiunii.
Analiza dimensiunii particulelor Dimensionarea particulelor se referă la răspunsul la 2 întrebări principale:
1) cât de mari sunt particulele? Adesea, răspunsul la această întrebare principală este dat în termeni de diametru echivalent, a cărui valoare depinde de principiul fizic utilizat în măsurare (ex. diametrul lui Stokes din testele de sedimentare, diametrul hidrodinamic din testele de împrăștiere dinamică a luminii, ...). Un diametru echivalent este diametrul unei particule perfect sferice care ar crea același răspuns (fluctuația intensității luminii împrăștiate, timpul de sedimentare, ...) ca și răspunsul colectat la măsurarea efectivă a particulei; este clar că un diametru echivalent măsurat poate fi foarte înșelător dacă particulele reale nu sunt sferice.
2) Care este distribuția dimensiunilor particulelor în populația de particule? Particulele, în special particulele mici, apar în grupuri mari. Această a doua întrebare se referă la tipul de cantitate utilizată pentru a exprima cantitatea de particule din fiecare clasă de dimensiune; se poate număra numărul de particule (distribuție bazată pe număr), se poate număra suprafața pe care o reprezintă (distribuție bazată pe suprafață) sau se poate număra volumul sau masa lor (distribuție bazată pe volum). Mai mult, se fac adesea distribuții ale dimensiunilor particulelor pe baza intensității unui anumit semnal produs de o particulă individuală. Acest ultim tip de cantitate se poate schimba drastic odată cu dimensiunea particulelor în cadrul unei distribuții măsurate.
De exemplu, intensitatea de împrăștiere a luminii, adesea utilizată, depinde în mare măsură de dimensiunea particulelor.

## Slide 35
Trasabilitatea măsuradurilor defininiti prin metodă
3.3.3.2 Un termen important în metrologie este „măsurand”, care este definit în Ghidul ISO/IEC 99:2007 ca „cantitate destinată a fi măsurată”.
NOTA 1 acestei definiții prevede: „specificarea unui măsurand necesită cunoașterea tipului de mărime, descrierea stării fenomenului, corpului sau substanței care transport cantitatea, inclusiv orice componentă relevantă, și entitățile chimice implicate”.
Analiza dimensiunii particulelor este un exemplu excelent de domeniu în care aplicarea riguroasă a acestei definiții ar putea fi utilă. Prea des, dimensiunea / diametrul particulelor este raportat fără o descriere completă a măsurandului, neglijând astfel faptul că există multe modalități diferite de a măsura și raporta diametrul unei particule, iar aceste modalități nu duc neapărat la rezultate comparabile a ceea ce sunt totuși rezultate pentru același tip de mărime „diametrul particulelor”.
Unul dintre motivele diferenței dintre dimensiunile particulelor măsurate cu diferite metode este faptul ca rezultatele sunt „definite procedural, metodologic sau operațional”: proprietatea măsurată nu este intrinsecă obiectului de testare ci este determinată și de modul în care este măsurat.
Este bine înțeles că, e.g., dacă forma particulelor nu este perfect sferică, acest lucru duce la o deviație a diametrului echivalent al particulelor măsurat prin sedimentare centrifugă cu lichid. Într-un experiment de sedimentare, o nanoparticulă nesferică își va alinia axa lungă cu direcția de sedimentare; acest lucru va reduce rezistența vâscoasă și va da impresia unui diametru echivalent al particulelor mai mic decât diametrul mediu definit geometric real. Prin urmare, un element cel mai important în declarația de trasabilitate a rezultatului măsurării este referința la procedura de măsurare.

## Slide 36
Exemplu de raportare completă a rezultatului unei măsurători a dimensiunii particulelor;
în interiorul elipsei albastre: părțile obișnuite ale unui rezultat al măsurătorii;
în elipsa roșie: referințele suplimentare, explicite, la sistemul măsurat și la metoda de măsurare.
Un bun exemplu despre cum se raportează rezultatul unei măsurători a dimensiunii particulelor cu un test de sedimentare centrifugă cu lichid (furnizarea unei valori a diametrului Stokes modal) este prezentat în Fig.
Rezultatul raportat cuprinde în mod necesar declarația explicită a substanței care poartă proprietatea și a proprietății măsurate, inclusiv o referință la procedura de măsurare utilizată (în elipsa roșie).
Aceste informații se adaugă la valoarea numerică raportată în general, inclusive incertitudinea de măsurare și unitatea de măsură (elipsa albastră).

## Slide 37
Valori medii pentru populațiile de particule
Adesea, măsurătorile dimensionale ale particulelor sunt așteptate să surprindă într-o valoare (echivalentă) a diametrului (și incertitudinea sa) forma și dimensiunea unui număr (foarte) mare de particule.
Complexitatea acestor informații poate fi capturată într-un singur diametru numai dacă proba de testare cuprinde o populație monodispersă de particule cu formă regulată.
În orice alt caz, diametrul mediu echivalent al populației de particule cu formă neregulată
depinde de principiile fizice ale metodei de măsurare alese și de modul în care a fost efectuată medierea
Această medie poate fi un diametru mediu aritmetic, un diametru modal sau un diametru
calculat cu o funcție de ponderare mai mult sau mai puțin complex

## Slide 38
Aspecte specifice nanoparticulelor în metrologia particulelor
Complicația suplimentară evidentă a metrologiei particulelor atunci când se lucrează cu nanoparticule este dimensiunea redusă a nanoparticulelor, ceea ce are două consecințe majore:
În primul rând, efectele oricăror substanțe adsorbite sau absorbite pe suprafața particulei vor deveni din ce în ce mai importante odată cu scăderea dimensiunii particulelor.
De fapt, atunci când o nanoparticulă este suspendată într-un lichid, atunci grosimea stratului dublu electric din jurul particulei este comparabilă cu sau chiar mai mare decât diametrul particulei, iar măsurarea oricăreia dintre proprietățile particulei (dimensiune, compoziție, masă, ...) va fi grav afectată de substanțele colectate în acest strat din jurul particulei.

## Slide 39
2) În al doilea rând, utilizarea tehnicilor de imagistică pentru validarea metodelor non-imagistice devine mai puțin evidentă. De exemplu, efectul unui fascicul de electroni asupra formei și dimensiunii nanoparticulelor este adesea deloc neglijabil, iar prepararea unei probe TEM este probabil să afecteze suprafața particulelor.
Acest lucru ar trebui luat în considerare în estimarea incertitudinii de măsurare.
De asemenea, numărul de particule înregistrate într-un microscop electronic nu este niciodată la fel de mare (în mod normal mai mic de 1000) ca miliardele de particule sondate într-un experiment de rutină de sedimentare sau de împrăștiere a luminii. Trebuie remarcat faptul că s-au făcut progrese semnificative și continuă să se facă progrese în acest sens, odată cu dezvoltarea microscopiei criogenice, de joasă presiune și de scanare electronică.
Microscopia cu forță atomică depășește unele dintre limitările microscopiei electronice, prin măsurarea înălțimii nanoparticulelor. Nu este necesar un fascicul de electroni de înaltă energie sau un sistem de vid, iar tehnica poate fi făcută direct trasabilă.
Pe de altă parte, AFM este, de asemenea, din ce în ce mai dificilă atunci când se măsoară particule mai mici, deoarece efectul interacțiunilor particulă-sondă are, în termeni relativi, un efect mai mare asupra dimensiunii particulelor măsurate.

## Slide 40
Caracteristicile de bază ale particulelor relevante pentru mediu, sănătate și siguranță
Lucrările recente privind metodologia de testare a nanoparticulelor în domeniul mediului, sănătății și siguranței (EHS) au dus la mai multe rapoarte de analiză atentă a celor mai relevante caracteristici ale nanoparticulelor pentru toxicologie.
Proprietățile de bază ale unei nanoparticule (populații) care, conform grupului de lucru relevant al ISO/TC 229, trebuie caracterizate pentru a descrie nanoparticulele (populația) și, eventual, a prezice comportamentul acestora într-un studiu EHS, sunt dimensiunea/distribuția particulelor, starea de aglomerare/agregare, forma, suprafața specifică, compoziția, chimia suprafeței, sarcina suprafeței, solubilitatea, dispersabilitatea.
ISO/TC 229 își propune să ofere liste de metode disponibile pentru măsurarea proprietăților enumerate și o serie de limitări ale acestor metode.
Un mesaj important este că, pentru majoritatea aceste proprietăți ale nanoparticulelor, există sau pot fi imaginate metode, dar doar câteva dintre metodele disponibile sunt practicate într-un mod fiabil din punct de vedere metrologic, ceea ce duce la rezultate ale măsurătorilor trasabile prin SI și încertitudine de măsurare semnificativă.

## Slide 41
Proprietăți suplimentare de bază și funcționale ale particulelor
Nu este surprinzător faptul că caracteristicile de bază ale particulelor menționate mai sus sunt importante și pentru aplicațiile industriale ale nanoparticulelor. O serie de proprietăți fizico-chimice specifice suplimentare ale particulelor sunt necesare în scopuri de măsurare.
De exemplu, densitatea particulelor și indicele de refracție al particulelor sunt proprietăți necesare pentru a putea calcula corect dimensiunile particulelor din măsurători de sedimentare sau de împrăștiere a luminii, respectiv.
De fapt, obținerea unor valori fiabile pentru aceste proprietăți este în sine o provocare metrologică. Foarte des, aceste proprietăți fizice ale nanoparticulelor sunt preluate din literatura de specialitate, unde valorile proprietăților sunt date pentru materiale vrac cu aceeași compoziție chimică ca nanoparticulele.
În noile aplicații industriale, inginerii doresc să exploateze noi proprietăți fizice care apar atunci când dimensiunile particulelor sunt reduse la nanometri.
Aceste noi proprietăți duc la noi oportunități interesante în aplicații electrice, optice, biologice, mecanice și chimice. Prin urmare, este o necesitate să se caracterizeze aceste proprietăți fizice cu precizie pentru aplicații industriale și științifice fiabile.

## Slide 42
În plus, din punct de vedere metrologic, se pot deschide noi ferestre pentru caracterizarea nanoparticulelor. De exemplu, intervalul de bandă al particulelor semiconductoare crește odată cu scăderea dimensiunii nanoparticulelor în domeniul nanometric, rezultând o schimbare a spectrului de luminescență.
Un nou standard de măsurare poate fi stabilit utilizând culoarea nanoparticulelor pentru a determina dimensiunea acestora.
O abordare similară poate fi utilizată în estimarea dimensiunii prin spectroscopie Raman, unde semnalul Raman caracteristic prezintă variații măsurabile datorate confinării fononilor la nanoscară. Aceasta din urmă a fost deja utilizată în determinarea dimensionii
Unele dintre noile proprietăți fizice care apar la nanoscară sunt culoarea, difuzia atomică îmbunătățită pe suprafața particulelor mai mici, conductivitatea electrică redusă, tunelarea electrică între nanoparticule, efectul de confinare fononică, modificările benzii interzise care duc la deplasări în spectrul de luminescență, efectele de suprafață în nanoparticulele magnetice, rezistența magnetică gigantică, ...

## Slide 43
Studiu de caz: dimensionarea particulelor
Pregătirea contextului: problema măsurării
Un producător de NP dorește să dezvolte un nou material nanoparticulat de oxid de ceriu pentru lustruirea chimică mecanică (CMP), de exemplu, a straturilor de SiO2 de pe napolitane de siliciu. CMP se realizează cu suspensii de particule fine, abrazive]. Unitatea de producție a pulberii furnizează laboratorului de testare o serie de materiale nanopulbere cu suprafețe specifice diferite. Valorile suprafeței specifice sunt utilizate aici ca o primă indicație a dimensiunii particulelor. Acesta este un exemplu excelent al ipotezelor adesea făcute în estimarea dimensiunilor particulelor: suprafața specifică poate fi calculată într-o dimensiune medie a particulelor doar presupunând că toate particulele sunt sferice și de aceeași dimensiune. Figura prezintă imagini tipice ale materialelor CMP candidate, care arată că ipoteza de NP monodisperse și sferice nu este corectă. Cu toate acestea, măsurătorile BET (măsurători ale suprafeței specifice a unei pulberi solide urmând metoda BET, așa cum este descrisă, de exemplu, în ISO 9277:2010) rămân o metodă foarte comună în procesarea industrială a particulelor, deoarece, de exemplu, nu necesită suspendarea pulberii într-un anumit mediu de testare
Figure: Comparison of two cerium oxide powders with similar specific surface area but different particle size distribution

## Slide 44
Folosind pulberile, laboratorul de testare prepară suspensii de CMP pe bază de etanol. Comparând rezultatele câtorva teste CMP, laboratorul confirmă corelația așteptată dintre suprafața specifică și rata de îndepărtare: suprafețele specifice mai mici (= dimensiune medie a particulelor mai mare) dau rate de îndepărtare mai mari. Pe de altă parte, numărul de defecte crește, de asemenea, odată cu creșterea dimensiunii particulelor (Figura). Pe baza rezultatelor din Figura, laboratorul de testare recomandă unității de producție să prepare o serie de pulberi constând din aglomerate de NP cu o suprafață specifică de aproximativ 40 m2/g. Când laboratorul de testare primește un număr din aceste loturi, testele CMP produc rezultate consistente, dar unele suspensii produc mai multe defecte de lustruire decât altele. Laboratorul de testare decide apoi să verifice particulele cu o metodă care permite evaluarea distribuției dimensiunii particulelor. La dispoziția laboratorului există diferite metode de analiză a dimensiunii particulelor (vezi Nota).
Figure: Relation between the specific surface area of a cerium oxide nanoparticulate powder used to prepare the CMP slurry, and a) removal rate during CMP and b) number of defects after polishing [3.3.16].

## Slide 45
Nota Clasificarea metodelor de analiză a dimensiunii particulelor
Metodele de analiză a dimensiunii particulelor se bazează pe principii fizice diferite. Metodele pot fi clasificate ca în Tabelul 3.3.1, care prezintă două categorii principale: metode de numărare și metode de ansamblu.
Classification of measuring methods for particle size distributions according to their physical principle.

## Slide 46
Metodele de numărare necesită diluarea populației de nanoparticule până la particule individuale în zona de observație. Tehnicile de ansamblu sunt fie clasificatoare, fie neclasificatoare. Metodele de clasificare separă fracțiunile sistemelor de particule în funcție de proprietățile dependente de dimensiune, cum ar fi viteza de depunere de sedimentare. Metodele neclasificatoare analizează spectrele de semnal ale ansamblurilor de particule cu dimensiuni diferite împreună în zona de măsurare în funcție de distribuția lor cantitativă.
În general, metodele de numărare permit cea mai mare rezoluție a cantității și dimensiunii particulelor. Sensibilitatea lor pentru detectarea unei particule este independentă de prezența particulelor vecine. Din păcate, performanța metodelor de numărare este limitată de nevoile de divizare și diluare a probei care asigură că doar particule individuale trec prin zona de măsurare, prin urmare, un număr relativ mic de particule măsurate.
Tehnicile de ansamblu neclasificatoare pot oferi rezultate ambigue, deoarece algoritmii numerici sunt necesari pentru a deconvolua contribuțiile diferitelor particule și ale diferitelor intervale de dimensiuni ale particulelor. Aceste tehnici permit caracterizarea particulelor care se află într-o clasă de dimensiuni cu intensități rezonabile ale semnalului, dar este posibil să nu detecteze bine particulele din clase de dimensiuni mai puțin populate, de exemplu în cozile distribuției dimensiunii particulelor. Pe de altă parte, ele pot, de asemenea, să supraestimeze clasele de dimensiuni care contribuie neproporțional la semnalul detectat.

## Slide 47
Selectarea metodei relevante de analiză a dimensiunii particulelor
Suspiciunea laboratorului de testare este că unele dintre suspensiile de particule conțin cel puțin câteva particule care sunt mai mari decât media și că aceste particule mai mari sunt responsabile pentru numărul crescut de defecte de lustruire.
O serie de metode candidate menționate în Tabelul precedent nu rezolvă ușor acest tip de problemă: metodele de numărare și metodele de neclasificare nu sunt - în principiu - atât de puternice atunci când vine vorba de detectarea unui număr mic de particule într-o populație mare. Pe de altă parte, împrăștierea dinamică a luminii este foarte sensibilă la prezența câtorva particule mai mari izolate și produce un rezultat al măsurării distribuției dimensiunii particulelor sever deformat și nesigur.
Alegerile mai evidente sunt metodele de clasificare, care vor separa subpopulațiile de dimensiuni diferite, înainte de a determina efectiv dimensiunea particulelor.
Un exemplu de astfel de metode este tehnica de sedimentare centrifugă cu lichid. Aceasta este o metodă prin care procesul natural de sedimentare a particulelor în suspensie este accelerat de forțele centrifuge. Centrifugarea permite investigarea și a nanoparticulelor care, în condiții gravitaționale normale, nu sedimentează, deoarece sunt menținute în suspensie prin mișcarea browniană.

## Slide 48
Pauza 3.3.2: incertitudinea măsurării în sedimentarea centrifugă a lichidelor
Sedimentarea centrifugă a lichidelor (CLS) determină diametrul Stokes al particulei, care este un anumit tip de diametru echivalent al particulei. Un caz special de CLS este metoda cu pornire liniară sau centrifugarea cu disc, în care particulele sunt forțate să sedimenteze printr-un gradient de densitate (ISO 13318 2:2007 [3.3.18]). Ecuația de măsurare pentru sedimentarea centrifugă cu disc este relativ simplă:
unde, xSt este diametrul Stokes, η este vâscozitatea dinamică (medie) a lichidului în gradientul de densitate, M și S sunt raza exterioară și interioară a traseului de sedimentare a particulelor în timpul măsurării. ρs și ρl sunt densitatea efectivă a particulelor și respectiv a fluidului, ω este viteza de rotație și t este timpul necesar nanoparticulelor pentru a ajunge la detector, situat la M.
Figura demonstrează primul pas în stabilirea unui buget de incertitudine: o diagramă (simplificată) în formă de os de pește, care arată toți parametrii care pot contribui la incertitudinea măsurării în sedimentarea centrifugă cu disc, în acest caz pentru sedimentarea printr-un gradient de densitate constând dintr-o soluție de zaharoză în apă.
Figure 3.3.4: Fishbone diagram showing the possible contributions from measurement parameters to the total measurement uncertainty

## Slide 49
În teorie, este perfect posibil să se estimeze valorile și incertitudinile asociate tuturor parametrilor menționați în Figura; această abordare se numește abordare „de jos în sus”.
Din păcate, estimarea contribuțiilor individuale la incertitudine nu este adesea simplă, iar interrelația dintre diferitele contribuții la incertitudine și incertitudinea combinată este complexă. O abordare alternativă utilizată în mod obișnuit în practica zilnică de laborator este calibrarea instrumentului CLS cu un etalon (material de referință adecvat cu dimensiunea și densitatea particulelor cunoscute). Aceasta permite reducerea ecuației de măsurare la:
În ecuația 2, toate variabilele sistemului sunt captate într-un singur parametru, K. Valoarea lui K se modifică cu ρs, de unde și notația K(ρs). Dacă se cunoaște densitatea efectivă a particulelor care urmează să fie testate după calibrare și timpul necesar pentru ca aceste particule să se sedimenteze, atunci se poate calcula xSt. Incertitudinea acestei metode poate fi determinată mai ușor prin așa-numita abordare „de sus în jos”. Incertitudinea combinată corespunzătoare acestei abordări poate fi exprimată ca în ecuația 3:
Ecuația 3 conține contribuții din repetabilitatea metodei (u(r)), precizia intermediară (u(ip)), calibrarea (u(cal)), densitatea efectivă a particulelor (ρs) și exactitatea (u(t)). Majoritatea acestor contribuții pot fi determinate prin efectuarea unei validări a metodei concepute corespunzător cu un material de referință (pentru a determina u(r) și u(ip)), prin verificarea certificatului sau a altor informații documentate despre calibrant (pentru a găsi u(cal)) și prin testarea unui material de referință certificat (pentru a estima u(t)). Un exemplu numeric de aplicare a acestei metode este prezentat în Tabelul urmator.

## Slide 50
Table : Uncertainty budget for particle sizing via centrifugal liquid sedimentation.
1. Din măsurători efectuate pe materialul de referință IRMM-304; 2. Din măsurători efectuate pe dimensiunea particulelor de polistiren RM; 3. Pentru o distribuție normală a valorilor măsurate x și un nivel de încredere de aproximativ 95%, incertitudinea combinată a fost înmulțită cu un factor de acoperire k = 2, pentru a obține incertitudinea extinsă (U).

## Slide 51
Nevoile de trasabilitate metrologică ale producătorului de NP
La prima vedere, cerințele de trasabilitate ale producătorului de nanoparticule, în acest studiu de caz particular, pot părea limitate. Principalul interes al producătorului este de a detecta dacă există particule de dimensiuni diferite în slamurile pe care le-a preparat. Aceasta nu este o măsurare absolută, iar trasabilitatea la sistemul SI nu este o necesitate: trasabilitatea constă în compararea rezultatelor măsurătorilor cu rezultatele obținute în alte locuri și/sau momente. S-ar putea chiar argumenta că compararea timpilor de sedimentare este suficientă pentru ca producătorul de circuite integrate (CI) să judece calitatea diferitelor loturi de pulberi de nanoparticule și că, prin urmare, o calibrare a instrumentului CLS nu este necesară.
Totuși, dacă se ia decizia de a transpune producția de pulbere către mai multe fabrici sau dacă producția este externalizată (implicând măsurători la un furnizor și măsurători de inspecție la client, în acest caz producătorul de circuite integrate), atunci trasabilitatea metrologică devine o problemă: rezultatele măsurătorilor pot fi comparate în mod rezonabil doar dacă au un punct final de trasabilitate comun, definit. În cazul măsurătorilor CLS: dacă sunt efectuate pe instrumente diferite, aceste instrumente trebuie calibrate cu un CRM cu o valoare certificată trasabilă prin SI. În absența unui astfel de CRM pentru calibrare, trebuie utilizat cel puțin un material de referință común în diferitele laboratoare. Ultima soluție ar duce la o trasabilitate a rezultatelor măsurătorilor la dimensiunea particulelor acestui material de referință și a tehnicii de măsurare.
Există o înțelegere comună că diferite aspecte ale dimensionării particulelor sunt cel mai bine îndeplinite prin metode diferite, iar majoritatea metodelor existente pentru măsurarea dimensiunii nanoparticulelor (CLS, DLS, SAXS, analiza imaginilor, SMPS etc.) vor continua să fie utilizate în mod curent. Prin urmare, CRM-urile care pot corela măsurătorile de la o metodă la alta sunt foarte dorite.

## Slide 52
Metrologie pentru nanobiotehnologie
Se spune că „bio este nano prin natura sa”.
Raționamentul din spatele acestei afirmații simple este că multe fenomene biologice apar „în mod natural” la nanoscară: nanoscară este scara la care proteinele iau formele specifice de care au nevoie pentru a-și îndeplini funcțiile; este, de asemenea, scara care deține lățimea moleculelor de ADN și a virusurilor, precum și grosimea membranei care formează peretele celulelor. Prin urmare, domeniile nanotehnologiei și biotehnologiei sunt într-adevăr strâns legate.
Se poate distinge nano-biotehnologia (aplicarea nanotehnologiei în biologie; de exemplu nanoparticulele magnetice utilizate pentru a distruge celulele canceroase) și bio-nanotehnologia (aplicarea biologiei în nanotehnologie; de exemplu: memoria optică de densitate ultra-înaltă bazată pe bacteriohodopsină). În restul acestui text, și dacă nu se specifică altfel, vom folosi termenul nanobiotehnologie pentru a acoperi atât nano-bio-cât și bio-nano-tehnologia.

## Slide 53
În sensul cel mai larg, nanobiotehnologia include o gamă largă de aplicații în diferite sectoare, cum ar fi sănătatea, alimentația, agricultura și mediul. Sectoarele științelor vieții și ale asistenței medicale se bazează din ce în ce mai mult pe nanoștiințe și nanotehnologii pentru a-și satisface nevoile de progrese tehnologice.
Exemple de nevoi sunt tehnicile de imagistică cu rezoluție spațială mai mare și tehnicile de diagnostic cu o sensibilitate, selectivitate și viteză mai bune. În industria dispozitivelor medicale, sunt necesare modificări ale suprafețelor și acoperiri la scară nanometrică pentru a adapta răspunsurile biologice la materialele utilizate, de exemplu, în implanturi. Produsele farmaceutice moderne sunt macromolecule sensibile care trebuie furnizate în formulări speciale, în care structura la scară nanometrică și compoziția chimică au fost adaptate pentru livrarea eficientă a medicamentului către ținta sa. În industria alimentară, nanotehnologia contribuie la îmbunătățirea ambalării și a materialelor de depozitare a alimentelor, prelungind durata de valabilitate a alimentelor proaspete.
Prelucrarea modernă a alimentelor vizează din ce în ce mai mult controlul structurii la scară nanometrică a alimentelor pentru a obține o livrare eficientă a nutrienților și o biodisponibilitate îmbunătățită.
Se consideră că nanotehnologia are un mare potențial pentru dezvoltarea viitoare a domeniilor legate de bioștiințe și științe ale vieții. Impactul nanotehnologiei în unele dintre aceste domenii este însă împiedicat de preocupările legate de lipsa de cunoștințe despre potențialele efecte și impacturi ale materialelor de dimensiuni nanometrice asupra sănătății umane și a mediului.
Nevoile utilizatorilor finali și ale industriei, precum și problemele de siguranță și pericole potențiale implicate, înseamnă că dezvoltarea tehnologică puternică care are loc în prezent trebuie să fie însoțită de evoluții în ceea ce privește metrologia în domeniu, în special pentru a asigura respectarea reglementărilor legate de sănătate și producție. Metodele de măsurare fiabile și valide sunt componente cheie pentru aceasta.

## Slide 54
Metrologia în nanobiotehnologie
Cerințele de măsurare în nanobiotehnologie acoperă o gamă largă și depind puternic de aplicație sau produs. Multe dintre cerințe nu sunt unice domeniului respectiv, dar în multe privințe sunt similare cu cele ale altor domenii ale nanotehnologiei. Ceea ce este unic în acest domeniu, însă, este faptul că se ocupă de sisteme biologice. În această secțiune, prezentăm mai întâi o serie de probleme metrologice generice pentru sistemele biologice și câțiva actori importanți în domeniu, înainte de a enumera probleme metrologice mai specifice la nanoscală.
Provocări generice asociate cu măsurătorile în sistemele biologice
Comparativ cu materialele, produsele sau procesele sintetice, sistemele biologice sunt adesea caracterizate de un grad ridicat de complexitate și variabilitate, ceea ce impune cerințe speciale tehnicilor de măsurare. Aspecte specifice ale acestei complexități sunt, de exemplu:
-Prezența unei varietăți de substanțe cu cantități relevante în intervalul moleculelor individuale și mai mari;
- Structuri de dimensiuni relevante, de la scara moleculelor mici până la organisme complete;
-Relații și mecanisme structură-funcție interdependente și adesea neînțelese pe deplin, care stă la baza fenomenelor biologice observate;
-Importanța apei pentru stabilizarea structurilor biologice și ca mediu în care au loc interacțiunile
Aceasta reprezintă o restricție pentru tehnicile clasice de măsurare și caracterizare care nu sunt operaționale sau sunt mai puțin ușor de utilizat în medii lichide.

## Slide 55
Actori în domeniul biologiei-metrologiei
În mod tradițional, domeniul metrologiei s-a concentrat pe măsurători fizice (de exemplu, masă, timp, lungime). De-a lungul timpului și recunoscând importanța validării metodelor și a asigurării calității analitice, și domeniul chimiei și-a dezvoltat un loc proeminent în lumea metrologiei formale.
Pe de altă parte, domeniul biologiei a fost dezvoltat de mult timp fără implicarea explicită a actorilor tradiționali din metrologie, cum ar fi Comitetul Internațional pentru Greutăți și Măsuri și Instituturile Naționale de Metrologie.
Acest lucru se schimbă treptat și, de exemplu, există un grup de lucru dedicat bio-analizei de mai bine de 5 ani în cadrul Comitetului Consultativ CIPM pentru Cantități de Materie (CCQM), unde activitatea se concentrează pe aspectele chimice ale biotehnologiei.
Alte organizații importante au o istorie mai lungă de activitate decât CCQM în domeniul măsurătorilor pentru biologie, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite, Federația Internațională de Chimie Clinică și Medicină de Laborator (IFCC) și Farmacopeele naționale și regionale. Un exemplu de colaborare dintre CIPM și aceste organizații este Comitetul mixt pentru trasabilitate în medicina de laborator (JCTLM), care a fost dezvoltat pentru a îndeplini, de exemplu, cerințele de calitate a măsurătorilor asociate cu o inițiativă specifică de reglementare a diagnosticului in vitro.

## Slide 56
Unități de măsură specifice pentru biologie și medicină
Atunci când se obțin imagini cu structuri biologice, interpretarea implicațiilor biologice ale imaginilor depinde, desigur, de un anumit grad de precizie dimensională a imaginilor. Acest lucru poate fi realizat prin calibrarea instrumentelor utilizate și se face de obicei cu etalonanți non-biologici. Materialele de referință organice și biologice pentru calibrarea scalelor dimensionale lipsesc în mare măsură, deoarece realizarea lor este dificilă din cauza instabilității materiei biologice. Cu toate acestea, interpretarea imaginilor probelor biologice, de exemplu a celulelor sau țesuturilor în scopuri diagnostice, se bazează în principal pe recunoașterea tiparelor și pe pozițiile și formele relative ale diferitelor structuri observate, mai degrabă decât pe scale dimensionale precise. Abia recent, unele dintre instrumentele nanotehnologice, cum ar fi microscopia cu sondă de scanare, sunt utilizate pentru a măsura mai precis probele biologice în condiții fiziologice.
O problemă particulară este legată de măsurătorile din biologie și medicină care au legătură cu cantitatea de substanță. În farmacologie, „Unitățile Internaționale” sunt unitățile de măsură pentru cantitatea unei substanțe. O unitate internațională (UI) se bazează pe activitatea sau efectul biologic măsurat. Unitatea este utilizată pentru analiți (de exemplu, vitamine, hormoni, factori de coagulare a sângelui) care nu au o entitate elementară cunoscută. Pentru a defini o UI a unei substanțe, Comitetul pentru Standardizare Biologică al OMS oferă un preparat de referință al substanței, stabilește arbitrar numărul de UI conținute în acel preparat și specifică o procedură biologică pentru a compara alte preparate ale acelei substanțe cu preparatul de referință.

## Slide 57
Scopul stabilirii standardului este ca diferite preparate cu același efect biologic să conțină același număr de UI. Preparatele de referință sunt utilizate pe scară largă de către laboratoarele care sunt cere să mențină un sistem de calitate, cum ar fi industriile farmaceutice și laboratoarele de chimie clinică din spitale. În ciuda numelui său, UI nu face parte din Sistemul Internațional de Unități.
Cu toate acestea, principiile metrologice de bază pot și trebuie să fie utilizate pentru a îmbunătăți fiabilitatea valorilor măsurate pentru proprietăți cu unități non-SI. De exemplu, Farmacopeea Statelor Unite (USP) a început recent să ofere, pe lângă „standardele lor de referință”, materiale de referință certificate (CRM), care „reprezintă următoarea generație de standarde de referință USP de calitate excepțională. Acestea au fost supuse testelor metrologice suplimentare și analizelor statistice pentru a îndeplini atât criteriile stricte ale USP, cât și liniile directoare stabilite de ISO. CRM oferă o acuratețe a măsurătorilor care asigură trasabilitatea și oferă un grad mai mare de încredere în măsurarea analitică, ceea ce duce la decizii privind specificațiile produsului și limitele de acceptare”. În mod similar, Institutul pentru Materiale de Referință și Măsurători (IRMM) produce materiale de referință pentru macromolecule biologice care au fost certificate cu o abordare metrologică în colaborare cu IFCC. Acesta este un exemplu de cooperare de succes dintre institutele de metrologie și comunitatea biomedicală.