## Slide 1: Tema Calibrarea, Verificarea, Validarea... în Nanometrologie
Company Name

## Slide 2
Termenul „nanometrologie” a apărut pentru prima dată într-o publicație recenzată în 1992 și reprezintă metrologia, știința măsurării la nanoscală.
Cu toate acestea, instrumentele nanometrologice fizice nu sunt suficiente; industria necesită o întreagă infrastructură care să cuprindă instrumentație, metode de testare, standarde și calibrări trasabile.
Este important să recunoaștem că există diferențe majore în cerințele metrologice asociate cu tranziția de la microscară la nanoscară. e.g., interferometria care utilizează lumina vizibilă cu o lungime de undă sute nm este ideală pentru examinarea microstructurilor dar are o valoare limitată atunci când dimensiunile sunt mai mici cu trei ordine de mărime.

## Slide 3
Noile necesități ale nanometrologie industriale sunt deosebit de evidente în microelectronică, stocarea datelor și fotonica avansată
În nanoelectronica actuală, dimensiunile se referă la scara caracteristicilor sub 100 nm, fabricarea actuală a semiconductorilor avansați funcționând la noduri de 7 nm, 5 nm, 3 nm și mai mici. Aceste dimensiuni definesc componentele critice ale TECMOS/TECJ, cum ar fi lungimea porții, contactelor, și interconexiunilor, unde proprietățile mecanice cuantice devin semnificative.
Totodată, modelele de circuite trebuie suprapuse cu precizie pe placă în timpul fabricației, construind cca 20 straturi de metale, dielectrici, dopanți și izolatori.
Pentru funcționarea corectă, modelele trebuie transferate litografic astfel, încât distorsiunea imaginii și erorile de suprapunere a etapei să se combine într-o mică fracțiune din dimensiunea minimă a caracteristicii, de obicei <30%.
Marja de eroare lasă doar o mică fracțiune din eroarea atribuită cadrului metrologic al etapei,de obicei <1 nm. Aceasta este de aproximativ 10 ori mai bună decât cea mai bună tehnologie disponibilă pentru etape de plachetă, iar o foaie de parcurs recentă a litografiei indică faptul că industria consideră că nu există încă o soluție cunoscută la această problemă.

## Slide 4: Rolul metrologiei în revoluții industriale (raport NASA TechBrief)
Revoluția mașinilor 1800-1920 | Dimensiunea critică: mili-inci. (1 mil ¼ = 25 mcm). Producția în masă de arme de foc, mașini de cusut, automobile etc. Procese: prelucrare, ștanțare, turnare,forjare etc. Cerință esențială: piese de mașină dimensionate cu precizie, interschimbabile Datorită diseminării pe scară largă a scalei de lungime precise (cca 25 mcm), încorporate sub formă de blocuri de ecartament Precizia transferată la piesa de lucru prin șublere vernier
Revoluția semiconductorilor:1950-2010 | Dimensiune critică: micronul (1.000 nm). Producția în masă de circuite semiconductoare Proces: litografie planară, multinivel Cerință esențială: modele dimensionate cu precizieși plasate Datorită diseminării pe scară largă a scalei de lungime precise (0,1 mcm), încorporate sub formă de interferometre laser Precizia transferată la piesa de lucru prin imagistică optică sau electronica
Revoluția nanoteh=nologiei: 2000- | Critică dimensiune: nanometrul Producția în masă de nanoproduse electronice, fotonice, magnetice, mecanice, chimice și biologice Procese: litografie planară multi-nivel, auto-asamblare de nano-obiecte etc. Cerință esențială: modele și nano-obiecte dimensionate și plasate cu precizie Posibil prin diseminarea pe scară largă a scalei de lungime precise (1 nm), posibil încorporate sub formă de codificatoare optice avansate Precizie transferată la piesa de lucru prin imagistică optică,electronică sau atomică sau microscopie cu nano-vârfuri, etc.

## Slide 5: Institute Naționale în Nanometrologie
Țara | Institutul
USA Canada UK Germania Elveția Japonia Korea Taiwan Federația Rusă | NIST INMS NPL PTB Swiss Federal Office of Technology NMU KRISS CMS, ITRI ...........

## Slide 6: NOȚIUNI: Calibrarea
Calibrarea - operațiune care, în condiții specificate,
într-o primă etapă - stabilește o relație între valorile mărimii cu incertitudini de măsurare furnizate de etaloanele de măsurare și indicațiile corespunzătoare cu incertitudinile de măsurare asociate, și,
într-o a doua etapă - utilizează aceste informații pentru a stabili o relație pentru obținerea unui rezultat al măsurătorii dintr-o indicație.
(JCGM 200 Vocabularul internațional de metrologie – Concepte de bază și generale și termeni asociați, 2.39)
Calibrarea MM este o procedură voluntară. Persoanele juridice care efectuează calibrarea MM sunt supuse practic acelorași cerințe ca ale organismelor metrologice de stat care efectuează verificarea MM, în special cerințele privind dimensiunea spatiilor de productie pentru măsurări, calificarea personalului, disponibilitateși funcționalitatea metrologică a standardelor.
Cel mai important element de suport metrologic pentru MM în nanoindustrie sunt măsurile de referință și mostrele standard ale proprietăților și compoziției materialelor nanostructurate.
Pentru fiecare tip de măsurare este dezvoltat un design pentru măsuri de referință și mostre standard din diferite materiale nanostructurate, care trebuie să reproducă parametrul fizic necesar cu o precizie dată și o stabilitate ridicată.

## Slide 7
Rezultatele calibrării permit fie să atribuite valorilor cantităților măsurate citirilor, fie să determinate corecții ale citirilor;
Calibrarea poate determina și alte proprietăți metrologice, e.g., efectul de influență a altor valori;
Rezultatul calibrării poate fi înregistrat într-un document numit uneori certificat de calibrare sau raport de calibrare.
În consecință, esența calibrării - stabilirea caracteristicilor metrologice reale ale MM. Adică, calibrarea, ca și verificarea, face parte din sistemul de suport metrologic.
Verificarea și calibrarea sunt simultan componente ale sistemului de transmitere a mărimii unei cantități

## Slide 8: Calibrarea instrumentelor de măsură
Calibrarea instrumentelor de măsură (lucrări de calibrare)- un set de operațiuni efectuate pentru a determina și confirma valorile reale ale caracteristicilor metrologice și (sau) adecvarea pentru utilizarea unui instrument de măsurare care nu este supus controlului și supravegherii metrologice de stat.
Instrumente de calibrare - standarde, setări și alte instrumente de măsurare utilizate la etalonare în conformitate cu regulile stabilite.
Certificat de calibrare - un document care atestă faptul și rezultatele etalonării instrumentului de măsurare, care este eliberat de organizația care efectuează calibrarea.
Ștampile de calibrare - dispozitive tehnice destinate imprimării unei ștampile pe instrumentele de măsurare, dispozitivele suplimentare sau documentația tehnică pentru a certifica că instrumentele de măsurare au caracteristici metrologice care îndeplinesc cerințele tehnice stabilite;

## Slide 9: Legea Metrologiei nr. 19 /2016/ HG 1042/2016 (lege organică)
verificare metrologică – modalitate de control metrologic legal, executat prin procedura de evaluare a conformității (alta decît examinarea de tip), conform documentelor normative aplicabile din domeniul metrologiei legale, care are ca rezultat emiterea unui buletin de verificare metrologică și/sau aplicarea marcajelor de verificare metrologică;
verificare metrologică iniţială – verificare metrologică a unui mijloc de măsurare care nu a mai fost verificat anterior;
verificare inițială CE – examinare și stabilire a conformității unui mijloc de măsurare nou sau recondiționat cu modelul ce deține aprobare de model CE și/sau cu dispozițiile directivelor europene referitoare la mijlocul respectiv, confirmate prin marcajul de verificare inițială CE;
verificare metrologică periodică – verificare metrologică a unui mijloc de măsurare efectuată periodic, la intervale de timp specificate, conform documentelor normative aplicabile din domeniul metrologiei legale.

## Slide 10
Se supun controlului metrologic legal prin verificare metrologică MM de lucru care sunt utilizate în măsurările din domeniile de interes public prevăzute prin HG și Legea Metrologiei şi sunt cuprinse în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal în vigoare, numită în continuare Lista oficială Hotărârea Guvernului nr.1042/2016 cu privire la aprobarea Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare şi măsurărilor supuse controlului metrologic legal;.
https://www.tehlabservice.md/post/ceea-ce-trebuie-sa-stii-despre-verificarile-metrologice-mijloacele-de-masurare-supuse-controlului-m
În funcţie de cerinţele de exactitate şi stabilitate impuse în utilizare, un mijloc de măsurare supus controlului metrologic legal poate fi prezentat şi la etalonare.
Cu excepţia cazurilor speciale prevăzute în reglementările de metrologie legală aplicabile, prezentarea la etalonare este o decizie voluntară - care aparţine în exclusivitate deţinătorului mijlocului de măsurare.

## Slide 11: Verificarea
Verificarea - o activitate specifică tehnologiei și implică de obicei examinarea, inspecția, testarea și revizuirea unui produs pentru a stabili dacă acesta îndeplinește specificațiile de proiectare și/sau este adecvat scopului pentru care a fost proiectat.
Verificare - furnizarea de dovezi obiective că un anumit element îndeplinește cerințele specificate.
(JCGM 200 Vocabularul internațional de metrologie – Concepte de bază și generale și termeni asociați, 2.44; ISO/IEC 17025 3.8)
De obicei, se ia o decizie de verificare de fiecare dată când un element este calibrat. Se încadrează datele măsurate în specificații? Este incertitudinea suficient de mică pentru a face această determinare?
Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal se execută în conformitate cu prevederile normelor de metrologie legală şi/sau ale normelor de metrologie legală CEE, de către laboratoarele din structura sau în subordinea de către laboratoarele de metrologie autorizate de INM
Verificarea – este evaluarea conformității

## Slide 12: Evaluarea conformității
Evaluarea conformității este cadrul general utilizat pentru a determina dacă un produs, serviciu sau sistem îndeplinește cerințele specificate, inclusiv auditul, validarea, certificarea și verificarea.
Verificarea este o activitate tehnică specifică din cadrul acestui proces care verifică dacă un produs îndeplinește specificațiile de proiectare sau adevărurile stabilite.
Avantaje de a dovedi ca un produs, serviciu, sistem realizează anumite cerinte:
ofera mai multa incredere consumatorilor.
ofera companiei un plus fata de concurenta.
ajuta organismele de reglementare sa se asigure ca sunt indeplinite conditiile de sanatate, siguranta sau mediu.
Principalele forme ale evaluarii conformitatii: certificarea, inspectia si incercarile.
formula cea mai utilizata este cea a incercarilor, insa certificarea este cea mai cunoscută.

## Slide 13: Validarea
Validare - verificare, acolo unde cerințele specificate sunt adecvate pentru utilizarea preconizată.
(JCGM 200 Vocabularul internațional de metrologie – Concepte de bază și generale și termeni asociați, 2.45; ISO/IEC 17025 3.9)
Validarea - un subproces al procesului de verificare sau certificare.
Implică testarea unui produs pentru ase asigura că acesta îndeplinește o specificație predeterminată.
Necesită, în mod normal, demonstrarea faptului că un produs va funcționa conform unor obiective de precizie și acuratețe definite, în raport cu un set preexistent de criterii acceptate.
O decizie de validare se ia în mod normal la prima calibrare sau la prima utilizare a unui element pentru o sarcină.
O decizie de validare secundară ar trebui luată atunci când elementul nu îndeplinește toate limitele specificate, deoarece este posibil să fie încă adecvat scopului pentru unele operațiuni, dar nu pentru toate.
Un element poate fi identificat pentru mai multe scopuri (teste) într-un laborator; un punct de date în afara toleranței pentru un parametru de măsurare poate să nu afecteze unele dintre aceste teste.

## Slide 14: Diferențe cheie între evaluarea conformității și verificare
 | Evaluarea conformității | Verificarea
Domeniu aplicare | proces complet (adesea incluzând certificarea). | activitate subsetată - testare sau inspectare a dovezilor pentru confirmarea specificațiilor.
Scop | determină dacă un produs este gata pentru piață (siguranță, calitate). | confirmă că produsul a fost fabricat corect.
Aplicație | acoperă întregul ciclu de viață al produsului. | are loc adesea în timpul producției pentru a confirma rezultatele specifice ale proiectării.
Distincții conceptuale | adesea implică certificarea de către o terță parte a faptului, că produsele îndeplinesc cerințele de reglementare sau standarde. | se concentrează pe demonstrarea faptului că au fost îndeplinite cerințe specifice (de exemplu, „Am construit lucrul corect?”).
Cronologie | validarea (alt tip de evaluare) confirmă utilizarea preconizată viitoare. | verifică de obicei afirmațiile despre evenimente care au avut loc deja (adevărul),

## Slide 15: Certificarea
Ultima categorie de aprobări poate fi denumită certificare.
Certificarea este aplicabilă atunci când există un standard sau o specificație cunoscută, recunoscută la nivel național / internațional.
Spre deosebire de verificare, certificarea include supravegherea continuă a procesului de fabricație și a calității produsului.
Orice abatere de la îmbunătățirea procesului de fabricație sau a specificației poate duce la retragerea certificării.
Tabelul 1 evidențiază principalele diferențe care trebuie luate înconsiderare.

## Slide 16: Compararea verificării și certificării produselor
Comparator | Verificare | Certificare
Standarde internaționale aplicabile | Niciunul nu este disponibil în general. Este flexibilă – nu se limitează la compararea cu specificații și standard existente | Acoperă standardele și specificațiile preexistente.
Standarde de laborator folosite | ISO17025 | ISO17025
Protocoale de teste | ISO17020 | ISO17065
Regim de testare | Design specific produsului și evaluează doar tehnologia nu și fiabilitatea procesului fabricației Fiecare tehnologie este evaluată pe baza meritelor sale, planul de testare fiind adaptat tehnologiei respective și conceput de la caz la caz. | Testarea se face în condiții controlate și analizează și repetabilitatea fabricației
Modificări de proiectare luate în considerare în ceea ce privește impactul evaluării | NU | DA
Supraveghere după aprobare | NU | DA
Monitorizarea fiabilității datelor | JOASĂ | ÎNALTĂ

## Slide 17: Uniformitatea măsurătorilor
Asigurarea uniformității măsurătorilor parametrilor geometrici ai nanoobiectelor este o sarcină prioritară în nanoindustrie.
Problemele de asigurare a uniformității măsurătorilor nu sunt mai puțin importante atunci când se măsoară parametrii fizico-chimici și proprietățile nanoobiectelor, cum ar fi cele mecanice, optice, electrice, magnetice, acustice etc.
Toate aceste probleme necesită referire la un standard care reproduce o unitate a unei anumite cantități fizice.

## Slide 18: Asigurarea uniformității măsurătorilor în nanotehnologie
În nanotehnologie (NT) este necesar referire obligatorie la unitatea standard de lungime. Asigurarea uniformității măsurătorilor în NT se bazează pe o serie de factori și cerințe:
standarde de mărimi fizice și instalații de referință, precum și eșantioane standard de compoziție, structură și proprietăți pentru a asigura transferul mărimii unităților de mărimi fizice în nanodiapazon;
metode certificate sau standardizate de măsurare a parametrilor și proprietăților fizico-chimice ale obiectelor nanotehnologice, precum și metode de calibrare (verificare) a instrumentelor de măsurare utilizate în nanotehnologie;
suportul metrologic al proceselor tehnologice în sine pentru producția de materiale, structuri, obiecte și alte produse nanotehnologice;
măsurătorile precise, fiabile și trasabile reprezintă baza pentru asigurarea dezvoltării cu succes și în siguranță a nanotehnologiei, precum și baza de dovezi pentru evaluarea și confirmarea conformității produselor nanoindustriei.

## Slide 19: Schema structurală a trasabilității măsurătorilor în nanometrologia de unități de lungime

## Slide 20: Pentru nanometrologia practică trebuie elaborate:
standarde pentru metode de măsurare a parametrilor nanoobiectelor și nanoproceselor,
metode de verificare și elaborarea de probe (măsuri) de control (calibrare) pentru a asigura calibrarea echipamentelor de măsurare utilizate în nanotehnologii,
și dezvoltate și testate software la calibrare în nanometrologie.
Probele de calibrare (măsuri) sunt elemente cheie ale măsurătorilor în nanotehnologiilor. Producătorii de echipamente de măsurare utilizate în nanoindustrie livrează echipamentelor propriile probe de calibrare (măsuri). Astfel, rezultate obținute în același mediu cu aceleași tehnici de măsurare după calibrarea echipamentului folosind metode cu diferite probele de calibrare (măsuri) pot varia.
Din acest motiv, experții în măsurători nanometrice din UE au inițiat de a grupa multe dintre probele de calibrare (măsuri) disponibile și de a efectua studii pentru a determina parametrii (caracteristicile) acestora.

## Slide 21: Pentru nanometrologia practică
Este necesar efort semnificativ în domeniul creării de măsuri de referință și obiecte de testare, precum și un sistem de producere și certificare a eșantioanelor standard ale compoziției și proprietăților nanomaterialelor, al căror rol recent a crescut enorm.
Este extrem de important de dezvoltat în timp util a unui sistem pentru dezvoltarea, certificarea și implementarea în timp util a unor metode armonizate și unificate pentru efectuarea măsurătorilor, verificării, etalonării și testării instrumentelor de măsurare de înaltă precizie, astfel încât acestea să nu devină „bariere metrologice” în calea introducerii tehnologiilor inovatoare în nanoindustrie.

## Slide 22
Digitalizarea în metrologie
Digitalizarea - utilizarea tehnologiilor digitale pentru a schimba un model de afaceri și a oferi noi venituri și oportunități de producere a valorii; este procesul de trecere la o afacere digitală.”
Sunt două provocări majore în metrologie vs digitalizare.
Metrologia digitalizării se concentrează pe interpretabilitatea inteligenței artificiale în sistemele de măsurare și evaluarea calității datelor,
Digitalizarea metrologiei se concentrează pe digitalizarea serviciilor metrologice. Aici este important să se facă distincția între digitalizare și digitizare.
Digitizarea înseamnă conversia dintr-o formă analogică într-una digitală. Digitizarea este un prim pas către digitalizare.
Totuși, digitalizarea unui serviciu metrologic nu include doar actualizarea serviciului prin digitizare și integrarea competențelor existente, ci poate aduce și valoare suplimentară prin extinderea caracteristicilor serviciilor care nu ar fi putut fi posibile anterior.

## Slide 23
Aspecte cheie ale metrologiei digitale
Certificat de calibrare digitală (DCC): mașinile și software-ul pot citi direct datele de calibrare, reducând la minimum erorile umane și automatizând fluxurile de lucru.
Integritatea și calitatea datelor: accentul se pune pe asigurarea calității datelor, a securității cibernetice și pe furnizarea unui cadru metrologic pentru inteligența artificială și învățarea automată, asigurând rezultate fiabile.
Interoperabilitate: dezvoltarea de formate și ontologii comune (de exemplu, OPC-UA) asigură că datele de la diferite instrumente și platforme pot funcționa împreună.
Digital Twin și simulare: utilizarea datelor metrologice pentru a alimenta gemenii digitali (modele virtuale) permite mentenanța predictivă și monitorizarea în timp real a sistemelor.
Digital Twin reprezintă o replică virtuală, dinamică și extrem de precisă a unui obiect, proces, serviciu sau sistem fizic. Acesta nu este doar un model 3D static, ci un sistem activ care oglindește corespondentul său din lumea reală în timp real (bidirecționalitate), utilizând date de la senzori, inteligență artificială (AI) și Internet of Things (IoT)
Senzori inteligenți: calibrarea dispozitivelor conectate la IoT care oferă informații bazate pe date, mai degrabă decât doar măsurători punctuale.

## Slide 24
Declarația de Conformitate (DoC) Fluxul de lucru al serviciului DoC
Sistemul online de evaluare a conformității, e.g. în platforma AnGeWaNt, are următoarele funcționalități (Fig).
Un serviciu web, denumit Serviciul DoC, poate fi accesat prin intermediul platformei AnGeWaNt.
O schemă de validare bazată pe XML, bazată pe cadrele DoC, stocată în Serviciul de Arhivare al AnGeWaNt.
Utilizatorul poate furniza informații despre dispozitiv, solicitate de sistemul de evaluare a conformității, prin intermediul datelor bazate pe XML.
Transmiterea informațiilor metrologice în afara mediului restricționat și economic se realizează folosind interfețe REST, un stil arhitectural bine stabilit care utilizează protocolul HTTP.

## Slide 25
Serviciul elaborat validează datele în funcție de schema DoC și oferă utilizatorului o declarație de succes sau eșec.
În cazul validării reușite, se emite un certificat lizibil de către om care conține informații validate despre dispozitiv.(PDF)
Disponibil la: https://www.researchgate.net/publication/359102636_Digital_Transformation_in_Metrology_Building_a_Metrological_Service_Ecosystem
[accesat la 18 aprilie 2026].

## Slide 26
Workflow of Online Conformity Assessment process.
Legend: U - UniTerm.

## Slide 27
Platform Architecture of AnGeWaNt are in the cetner and collaborating third-party applications are located below. The internal servicecommunication is marked in blue and external service communication in gray. IAM and cross-functional services are on the left side (PDF) Digital Transformation in Metrology: Building a Metrological Service Ecosystem. Available from: https://www.researchgate.net/publication/359102636_Digital_Transformation_in_Metrology_Building_a_Metrological_Service_Ecosystem [accessed Apr 18 2026].