## Slide 1: Tema Metrology Research & Development Activities in Quantum Metrology
Company Name

## Slide 2: Metrology Research & Development Activities in Quantum Metrology

## Slide 3: R&D Activities in Quantum Metrology
The Strategic Research Agenda for Metrology in Europe identified a requirement for further metrology in this area and several programmes and initiatives are underway:
European Metrology Network (EMN) for Quantum technologies
Metrology R&I Programmes
Quantum-Flagship

## Slide 4: R&D Activities in Quantum Metrology
Quantum-Flagship
The Quantum Flagship: One of the most ambitious long-term research and innovation initiatives of the European Commission
The Flagship works closely with Standardisation and Metrology Institutes (EURAMET) and the European committees for standardisation (e.g. CEN-CENELEC and ETSI-European Telecommunications Standards Institute ) to drive standardisation of quantum technologies.
The Quantum Flagship is a large-scale initiative funded at the 1 b€ level on a 10-year timescale:
Coherent set of Research and Innovation Projects selected through a peer-review process;
Calls for Projects - issued based on the Flagship’s Strategic Research Agenda, ensuring that all actors are aligned in the pursue of the
Flagship’s goals;
Goal - to consolidate and expand European scientific leadership and excellence in this research area, to kick-start a competitive European industry in Quantum Technologies and to make Europe a dynamic and attractive region for innovative research, business and investments in this field;
> 5000 Researchers residing in all EU and associated countries involved;
140 Research and Innovation Actions proposals submitted in response of the first Quantum Flagship call

## Slide 5: R&D Activities in Quantum Metrology
Quantum-Flagship
The Quantum Flagship: One of the most ambitious long-term research and innovation initiatives of the European Commission
Quantum Communications: It has some of the most mature quantum technologies in quantum key distribution (QKD) and quantum random number generators (QRNG) as well as facing some of the most demanding challenges for quantum technologies, such as developing
a pan-European quantum communication network, even a global network (Quantum Key Distribution; Quantum Repeaters; Quantum
Teleportation)
Quantum Computing: Quantum computation is among the most far-reaching and challenging goals of quantum technologies exploits quantum mechanical phenomena (qubit (quantum bits) - Basic unit of information in quantum computing - that can be zero and one
at the same time and instantaneous correlations across the device)
Quantum Sensing & Metrology: In quantum-optical metrology and quantum imaging, quantum effects of light, and in particular quantum entanglement, are exploited to improve the sensitivity in phase measurements or the spatial resolution of optical systems and a new generation of quantum enhanced optical clock is now emerging showing significantly improved accuracy with respect to the present atomic clocks.
Quantum Simulations: Quantum simulators based on the laws of quantum physics will allow us to overcome the shortcomings of supercomputers and to simulate materials or chemical compounds, as well as to solve equations in other areas, like high-energy physics.

## Slide 6: R&D Activities in Quantum Metrology
National Project PTQCI - Portuguese Quantum Communication Infrastructure
(www.ptqci.pt)
First quantum network in Portugal – first terrestrial segment of the European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI)
Represents the first step towards the integration in the European infrastructure
Objective: deploying secure communication infrastructures and technology provision and shall allow the deployment of highly secure, scalable, and resilient networks based on Quantum Key Distribution (QKD) between different public authorities in Lisbon, as well as a testbed network involving academic and private stakeholders.
Consortium: 12 participants
Quantum-Flagship
The Quantum Flagship: One of the most ambitious long-term research and innovation initiatives of the European Commission

## Slide 7: R&D Activities in Quantum Metrology
National Project PTQCI
(www.ptqci.pt)
- Portuguese Quantum Communication Infrastructure
Precise time source IRIG-B code, 1 PPS
Alice
Bob
Secure time signal
TIC
Measure
Uncertainty
Stability
Traceability
NMI Activity - Secure time transfer
To provide a platform for the testing and development of a system that provides secure time transfer.
The QKD solution provides reliable timing that is resistant to spoofing attacks, one of the most significant disadvantages of GNSS systems.
Ensure a reliable and traceable time transfer to all entities that require timestamps - financial transactions and stock exchange markets - taking advantage of the existing optical fiber infrastructure of the consortium.
Quantum-Flagship
The Quantum Flagship: One of the most ambitious long-term research and innovation initiatives of the European Commission

## Slide 8: R&D Activities in Quantum Metrology
European Metrology Network (EMN) for Quantum technologies (since July 2019)
establish globally accepted measurement services for quantum technologies and devices - Provides active coordination of European measurement science research to maintain competitiveness in the field of quantum technologies by promoting and facilitating knowledge sharing, collaboration and the uptake of measurement science in the development of quantum technology
Promote the inclusion of metrology (Measurement Science) in the development of quantum technologies – accuracy, traceability and comparability of measurements – globally accepted measurement services for quantum technologies and devices.
Develop new measurement capabilities and dedicated services to meet the requirements of industry and R&D institutions.
Contribute to the development of Standards, Regulation and Certification for quantum technologies.
Support the needs of industry in conjunction with the technological objectives of the
EC - Quantum Flagship and national quantum technology programmes.
Quantum Electronics
Quantum Clocks
&
Atomic Sensors
Quantum Photonics
www.euramet.org
Strategic Research Agenda – it is expected future developments, considering needs from stakeholders in science and technology, industry, economy and society, regarding electrical quantum-based metrology

## Slide 9: R&D Activities in Quantum Metrology
Quantum Metrology & Sensing
Quantum Computing
Quantum Electronics
Roadmap “Quantum Metrology and Sensing”
Ultra-sensitive quantum electromagnetic sensors and quantum-based high- precision/high-accuracy electrical measurements
Metrology will contribute to quantum measurement science,
SI traceability and efficient
“best practice” measurement
system, for Test + Validation + Standardization

## Slide 10: R&D Activities in Quantum Metrology
Triggers & needs
Quantum Metrology
& Sensing
Quantum Computing
Quantum Electronics
Quantum computers - based on 'qubits’
state-of-the-art systems with  10 s of qubits have been demonstrated
Noisy Intermedia Scale Quantum (NISQ) processors with  100 s of qubits will become available in the next few years.

## Slide 11: R&D Activities in Quantum Metrology
Quantum Metrology & Sensing
Quantum Communic ations
Quantum Photonics
Quantum communications - exploitation
of quantum resources for the purpose of:
securing the communication of information
transmitting quantum information
transmitting information at a higher capacity than possible with purely classical systems

## Slide 12: R&D Activities in Quantum Metrology
Quantum Metrology & Sensing
Quantum Communic ations
Quantum Photonics
Quantum metrology & sensing
Quantum metrology and sensing will particularly benefit quantum photonic thermometry, light-based calibration, electric field measurements, pressure sensing, gravitometry, magnetometry, and accelerometry and include the prospects of offering new medical imaging and diagnostic tools.

## Slide 13: R&D Activities in Quantum Metrology
Quantum Clocks and Atomic Sensors
Quantum clocks and atomic sensors - exploitation of quantum resources for the purpose of:
provide accuracy and long-term stability for quantities such as time, length, rf-fields, temperature, magnetic fields, gravity and rotation
key assets for addressing grand challenges and societal needs in several areas, such as monitoring climate variables, monitoring underground resources, time, space and geodetic references, geoscience, navigation and space science

## Slide 14: R&D Activities in Quantum Metrology
EURAMET's European Metrology Research Programmes are fostering international collaboration, driving research excellence, and addressing society's grand challenges in areas such as Quantum Technologies towards an Improved Measurement Infrastructure for New Technologies
The EC and National Governments invested in collaborative research projects, involving research groups in all Member States
(38): European NMIs, Academia, Industry, Regulators and Stakeholders
Participation in the activities of the R&D programme contributes to:
the development of scientific and applied metrology related services between NMIs, DIs, Academia, Industry and Stakeholders to implement new fields and new methods
a better support of traceability and CMCs
an effective knowledge transfer between partners and it was for us an important Capacity Building tool
Important return of national commitment (7 M€ for 2021-2027)

## Slide 15: R&D Activities in Quantum Metrology
Counter electrode
materials:
Pt, Ru, Ir, Au, TiN, ITO
Nanoscale structures of metal/insulator/metal
Working electrode
materials:
Ag, Cu, Ni, Fe, Nb, Au,
AgCu, AgNi
MEMRISTIVE
devices
Quantum Standard
MEMRISTIVE
devices
A new approach for realizing the electrical unit of resistance, , at room temperature and without the need for a magnetic field, as occurs with the primary Quantum Hall Effect system, in which the accuracy of measurements is lower, but has great advantage of having a very simplified application, with great industrial impact, and with immediate traceability to the SI → a direct traceability chain based on Planck's constants h and elementary charge e.
Memristive devices as Quantum Standard for Nanometrology - MEMQud
EMPIR – FUN | 15 participants | 2021-2024 | 1,5 M€
Objective: Developing a room temperate, self-calibrating standard for electrical resistance
investigate and exploit quantum conductance effects in memristive devices for the
𝐺0 =
2𝑒2
Switching film
SiO2, Ta2O5, NbO2, Graphene, MoS2, ZnO, Ag, nanowires
When operated under specific conditions - memristive devices to produce quantized conductance states
- corresponding to multiple values of the fundamental conductance value
ℎ
realisation of quantum-based standards of resistance that operate reliably, in air and at room temperature with scalability down to nanometre precision

## Slide 16: R&D Activities in Quantum Metrology
Quantum sensors for metrology based on single-atom-like device technology - QADeT
EMPIR – IND | 12 participants | 2021-2024
Objective: Development of Quantum sensors for metrology based on single-atom-like device
technology
Contribute to the growth and consolidation of the QT market by offering new types of QSs based on diamond and other materials, which can lead to several long term societal and economic benefits, in the fields of:
  disease diagnosis and treatment: via medical imaging
  environment: through optimised battery consumption
  optimised wireless communications
  QSs will be at the heart of the Quantum internet of Things
Develop the necessary traceability chains for such single-atom-based sensors.
Facilitate the take up of the knowledge, technology and measurement infrastructure developed in the project by the measurement supply chain, standards developing organisations (ISO, CEN) and end users (quantum sensing, computing, and communications).

## Slide 17: R&D Activities in Quantum Metrology
Microwave metrology for superconducting quantum circuits
EMPIR – FUN | 9 participants | 2021-2024 |
Objective: Accelerating the development of quantum computers through improved microwave metrology at cryogenic temperatures
‘microwave toolbox’ in Europe, providing enhanced measurements and standards for the emerging quantum industry and sectors such as telecommunications, cryogenic systems for QT, and medical imaging – Measurement of microwave signals in circuits in cryogenic environments (mK) using a combination of superconducting, semiconducting, integrated and conventional photonics, and plasmonic techniques.
The project will support the development of the quantum technologies and quantum computing industries by establishing fundamentally novel microwave metrological and scientific tools for the measurement of microwave signals in circuits in-situ in cryogenic environments down to the millikelvin range.
Telecommunications, microwave components, space and military communications systems, cryogenic systems for QT, and medical imaging are examples of industries that need of improved signal measurement capabilities and will benefit from the successful development of quantum microwave signal measurement standards include test and measurement

## Slide 18
Next Quantum Revolution is here - Quantum Technology will
continue to shape our lives!
The use of primary methods and national standards directly or indirectly ensures the traceability of measuring instruments with traceability to the SI, ensuring the comparability of data and results.
Greater Interdisciplinary Cooperation between Manufacturers, R&D Institutions, Regulators, National Authorities and the Metrological Community, contributing to making metrological traceability of results effective and technically and scientifically supporting new challenges of
Quantum!

## Slide 19: Triumviratul metrologiei
Esența metrologiei este incoporată în
Măsurand
Incertitudinea măsurătorilor
Trasabilitatea metrologică

## Slide 20: Măsurand
Măsurandul – este cantitatea necesară de măsurat (cea ce măsurăm)
De obicei, această cantitate corespunde unei proprietăți (e.g. dimensiune, compoziție, temperatură, rezistență) a unui obiect de măsurare (un fenomen, corp sau substanță). Acest lucru poate părea evident, dar de multe ori nu este.
Exemplu, cum ar fi cel al dimensiunii particulelor: o dimensiune a particulei este ușor de solicitat, dar a da un răspuns nu este atât de ușor. Deoarece particulele nu au o formă regulată, care este dimensiune a fi măsurată și raportat? Particulele vin adesea în grupuri mari: este acceptabilă o dimensiune medie pentru toți?
Descrierea corectă și completă a măsurandului este, prin urmare, prima condiție prealabilă pentru o măsurare de succes

## Slide 21: Incertitudinea măsurătorilor
Incertitudinea de măsurare este:
un parametru, non-negativ asociat cu:
rezultatul unei măsurători, care caracterizează dispersia valorilor care ar putea fi atribuite în mod rezonabil măsurandului.
Acest parametru ar putea fi o abatere standard sau o altă parte a unui interval care indică un anumit interval de încredere.
Este important să se ia în considerare nu numai măsurarea unică, ci de asemenea rezultatul general al unui test. În acest caz, incertitudinea de măsurare cuprinde tooate componentele unui test. Unele dintre ele pot fi obținute prin interpretarea răspândirii statistice a rezultatele unei serii de măsurători. Din alte componente trebuie elaborate metode complementare (planuri de eșantionare, experiență). Rezultatele testării ar trebui să fie cea mai bună aproximare a valorii adevărate. Statistica aleatorie și efectele factorilor sistematici contribuie la incertitudinea măsurării rezultatelor testării. Dacă e posibil, acestea din urmă ar trebui eliminate utilizând, de exemplu, factori de corecție.

## Slide 22: Eroarea vs Incertitudinea
Eroarea se referă la măsurarea concretă cu dispozitiv de masurare concret, deci eroarea caracterizează precizia măsurării a dispozitivului de masurare
iar incertitudinea este gradul de indoială a rezultatului măsurării

## Slide 23: Eroarea măsurătorilor - clasificarea

## Slide 24: Eroarea vs Incertitudinea
Se poate afirma că aceste concepte diferă în cantitatea de varianță care caracterizează răspândirea valorilor observate.
În abordarea clasică, se atribuie adevăratei valori a mărimii măsurate X, într-un alt caz - rezultatului măsurării L.
Această diferență nu afectează rezumatul rezultatelor finale, deoarece în abordarea clasică erorile de măsurare sunt atribuită și rezultatului măsurării.
Astfel, ambele concepte se completează reciproc, contopindu-se într-un singur concept pentru evaluarea acurateței rezultatelor măsurătorilor.
În același timp, urmând relațiile cauză-efect, este recomandabil să se stabilească următoarea succesiune de introducere a conceptelor de bază ale teoriei preciziei de măsurare:
valoarea adevărată a unei mărimi => valoarea reală a unei mărimi => rezultatul măsurării => eroare de măsurare => incertitudinea rezultatului măsurării ca caracteristică a acestei erori.
Astfel, conceptele de eroare și incertitudine pot fi folosite armonios fără opoziția lor reciprocă

## Slide 25: Trasabilitatea metrologică
Trasabilitatea metrologică este o proprietate a rezultatului măsurătorii. Un rezultat urmăribil este un rezultat care poate fi legat de un punct de referință metrologic printr-un lanț documentat și neîntrerupt de etalonări, fiecare contribuind la incertitudinea de măsurare .
Dacă rezultatele măsurătorilor, efectuate în momente diferite și în locații diferite, pot fi urmărite la același punct de referință atunci ele pot fi comparate în mod semnificativ.
Acolo unde este posibil, punctul de referință ar trebui să fie unul dintre referințe universale de măsurare ale sistemului SI, ai căror străgeri sunt institutele metrologce.
INM-urile și alte institute desemnate de INM-uri efectuează în mod regulat cheie și suplimentăr comparații internaționale pentru a se asigura că referințele lor naționale sunt în acord cu cele ale altor țări.

## Slide 26: Factori contribuali la incertitudinea măsurătorilor
1. definirea măsurandului
2. prelevarea de probe
3. transportul, depozitarea și manipularea probelor
4. pregătirea probelor
5. condiţiile de mediu şi de măsurare
6. personalul care efectuează testele
7. variaţii ale procedurii de testare
8. instrumentele de măsură
9. standarde de calibrare sau materiale de referință
10. software și/sau, în general, metode asociate cu măsurarea
11. incertitudinea rezultată din corectarea rezultatelor măsurătorilor pentru efecte sistematice.

## Slide 27: Estimarea incertitudinii
Estimarea incertitudinii de măsurare implică luarea în considerare a tuturor surselor cunoscute de incertitudine în procesul de măsurare și trebuie efectuată în conformitate cu „Ghidul ISO/IEC 98-3:2008, Incertitudinea măsurării – partea 3: Ghid pentru exprimarea incertitudinii în măsurare” (GUM:1995)”.
De obicei, incertitudinea de măsurare este raportată ca incertitudine standard înmulțită cu o acoperire factorul k = 2, care pentru o distribuție normală corespunde unei probabilități de acoperire de aproximativ 95 %, adică, valoarea corectă a măsurandului este în intervalul [valoarea măsurată ± incertitudine extinsă] la un nivel de încredere de aproximativ 95%.

## Slide 28: Metrological traceability in Calibration

## Slide 29: Originea și componentele incertitudinii măsurătorilor
În termeni metrologici, o eroare de măsurare este diferența între o valoare măsurată și o valoare de referință
Dispersia mare
Dispersia redusă, precizie ănaltă
Eroare sistematică de măsurare (spre stânga)
Precizie bună dar cu o dispersie
Histogramele
Totuși, poziția centrală a
distribuției normale pentru
3 are o relativă decalaj
Sistematicl a ochiul

## Slide 30: Corectitudinea (trueness)
Termenii metrologici ce caracterizează pe baze statistice desenele de mai sus sunt
corectitudinea, precizia și acuratețea
Corectitudinea (măsurării) este gradul de concordanță dintre valoarea medie a unui număr infinit de valori replicate ale mărimii măsurate și o valoare a mărimii de referință.
În acest sens, 1, 2 și 4 au evoluat la fel de bine.

## Slide 31: Precizia (precission)
Precizia (măsurării) este gradul de concordanță dintre indicații sau valorile mărimii măsurate obținute prin măsurători repetate pe aceleași obiecte sau pe obiecte similare în condiții specificate.
Deci, arată cît de apropiate sunt rezultatele unele față de altele
În acest sens, 2 este remarcabil, 2 și 3 sunt comparabile, iar 1 are cea mai mică precizie

## Slide 32: Acuratețea (exactitatea) (accuracy)
Acuratețea (măsurării) este gradul de acord între o valoare măsurată și o valoare adevărată - valoarea cantitativă a unui măsurand. Deci cât de aproape sunt aceste valori de valoarea reală
. Se spune că o măsurătoare este mai cu acuratețe când oferă o eroare mai mică de măsurare. Acuratețea necesită atât corectitudine, cât și precizie și, fără îndoială, 2 este cel mai precis. Nr. 4 se apropie cel mai mult, cu aceeași corectitudine, dar cu un scor de precizie mai mic decât 2. Este discutabil care 3 sau 1 sunt mai cu acuratețe: 1 - cel mai bun punctaj la corectitudine, 3 - cel mai bun la acuratețe.

## Slide 33: Originea și componentele incertitudinii măsurătorilor
De la eroarea la incertitudinea măsurătorilor
nr 3, având o abatere sistematică de la centru ar trebui să-și poată îmbunătăți performanța prin ajustarea scopului. Aceasta corespunde cu bunele practici metrologice: estimarea erorii sistematice de măsurare și corectați-o. Calibrarea la standarde de măsurare trasabile permite evaluarea devierii distorsionate a instrumentului și apoi corectarea.
Cu toate acestea, din moment ce timpul și resursele financiare nu permit niciodată evaluarea, cuantificarea și controlul sau corectarea tuturor erori de măsurare, unele erori necuantificate vor rămâne și vor duce inevitabil la incertitudine cu privire la acuratețea rezultatului măsurării sau incertitudinea măsurării. Chiar dacă măsurarea de bază erorile sunt necuantificate, este posibil și necesar să se estimeze incertitudinea de măsurare.

## Slide 34: Estimarea incertitudinii
În funcție de modul de evaluare a contribuțiilor la incertitudinea de măsurare: avem incertitudine de tipul A și tipul B.
Incertitudinea de tip A este dedusă din rezultatele experimentelor repetate pentru a evalua o componenta aleatorie a incertitudinii de măsurare: experimentele determină cât de mult rezultă varierea măsurării (devierea standard)dacă măsurarea este repetată.
Deci, este bazată pe o analiză statistică.

## Slide 35: Estimarea incertitudinii
Incertitudinile de tip B nu sunt determinate de experimente (repetate), ci sunt estimări bazate pe experiență sau preluate din documente ca certificate de calibrare. Sunt necesare evaluări de tip B, e.g. dacă se efectuează o măsurătoare pe un instrument care este calibrat cu un calibrator. Valoarea certificată a calibratorului nu este lipsită de incertitudine. Incertitudinea valorii certificate a calibratorului este incertitudine de tip B. Deci, este bazată pe o analiză non-statistică, și poate include informații asociate Informații asociate cu o cantitate numerică publicată cu autoritate (certificate ale materialelor de referință, specificații sau manuale ale instrumentelor, estimări bazate pe experiență pe termen lung,

## Slide 36
În practică, majoritatea măsurătorilor sunt afectate de o serie de surse de incertitudine. Prin urmare, incertitudinea totală de măsurare este calculată prin combinarea mai multor contribuții de incertitudine. In acest calcul, se folosesc următoarele convenții:
s - abatere standard, obținută din o serie de observații experimentale/repetate.
u - incertitudine standard (incertitudine la un nivel de încredere de apr. 68 %).
k - factor de acoperire, utilizat pentru a calcula o incertitudine „extinsă” mai mare, U, din incertitudine standard u: U = k·u. Incertitudinile extinse sunt adesea folosite din cauza nivelului nesatisfăcător al încrederii unei incertitudini standard.

## Slide 37
Dacă trebuie combinate diferite distribuții de probabilitate, acest lucru se face la nivel de incertitudine standard;
incertitudinea standard combinată rezultată este convertită într-o incertitudine extinsă.

## Slide 38
Distribuțiile normale (Gauss) și dreptunghiulare sunt distribuțiile statistice cel mai frecvent întâlnite, deci este foarte important să înțelegem aceste lucruri.
Să începem cu distribuția normală.
Aria de sub curbă este 1, corespunde la 100 % din măsurători.
Incertitudinea standard a valorii medii u = √n, unde n = nr. replici independente (incertitudinea standard 68%)
Factorul de acoperire k = 2 pentru o incertitudine extinsă de aprox. 95 %.
Pentru distribuția uniformă / de probabilitate dreptunghiulară avem la fel:
Aria de sub curbă este 1, corespunzând la 100 % din măsurători
Factorul de acoperire k = √3 pentru aprox. 95 % incertitudine extinsă U = k·u
Incertitudine standard pentru o distribuție a lățimii a: u=a/2√3 (58%)
Pentru distribuția triunghiulară incertitudinea standard este 65%

## Slide 39: Incertitudinea în funcție de modul de calculare
În funcție de modul de calculare:
Incertitudinea standard - u(xi) este incertitudinea rezultatului unei măsurări exprimată ca deviație standard în care:
x1....xi – date de intrare
x – media datelor de intrare
n-1- grade de libertate

## Slide 40
b. Incertitudine standard combinată - uc(y) obținută din mai multe incertitudini şi egală cu rădăcina pătrată a unei sume de termeni. Când măsurandul este definit ca un produs de termeni formula de calcul este (2):
în care: y- estimarea măsurandului
xi- date de intrare
u (xi) – incertitudini asociate

## Slide 41
c. Incertitudine extinsă - Ue este o cantitate care defineşte un interval în jurul rezultatului unei măsurări, interval în care este de aşteptat să fie cuprinsă o fracșiune ridicată a distribuției valorilor, ce pot fi atribuite în mod rezonabil măsurandului (JGCM 100 2008).
Ue= uc·k (3)
în care: uc - incertitudine standard combinată
k - factor de acoperire (k=2, nivel de încredere 95%)

## Slide 42
Înainte de începerea calculării incertitudinii se consideră următorii paşi importanți:
specificarea corectă a măsurandului şi a unității de măsură;
specificarea metodei şi echipamentului;
dezvoltarea unui model matematic pentru rezultatul evaluării;
cuantificarea bugetului de incertitudini;
calcularea incertitudinii standard combinate;
raportarea rezultatului cu incertitudinea asociată.

## Slide 43
Diagrama bugetului de incertitudini (caz concret pt test formaldehidă) evidențiind contribuțiile incertitudinilor standard la rezultatul final /The diagram of uncertainty budget revealing the contribution of standard uncertainties to final result.

## Slide 44: Concluzii la incertitudine
Incertitudinea reprezintă o indicație cantitativă a calității rezultatului şi se adaugă la rezultatul unei măsurători.
Raportarea incertitudinii este o cerință obligatorie pentru laboratoarele acreditate în conformitate cu SR EN 17025.

## Slide 45: Avantajele în raportarea incertitudinii
: demonstrează calitatea măsurătorilor,
dă încredere în valoarea finală a rezultatului şi
permite evaluarea comparativă a rezultatelor obținute de diferite persoane/laboratoare/metode,
procedura de testare ar putea fi optimizată,
costurile de calibrare ar putea fi minimizate atunci când se dovedeşte că o măsurătoare nu contribuie la incertitudine, etc

## Slide 46: Reference materials & certified reference materials
Materialele de referință - instrumente esențiale de metrologie și vin în diferite clase și categorii.
Cerința minimă: să fie suficient de omogen și suficient stabil cu privire la o proprietate specificată, pentru a fi utilizat pentru o etapă specificată în operarea sau verificarea unui instrument sau o metodă de măsurare.
Trasabilitatea unui rezultat de măsurare poate fi asigurată prin calibrarea unui sistem de măsurare cu un calibrant corespunzător, care trebuie să aibă caracteristicile unui material certificat de referință (CRM).
CRM-urile sunt caracterizate printr-o procedură validă metrologic și vin cu un certificat, care rezumă valoarea certificată, incertitudinea corespunzătoare, o declarație legată dectrasabilitate metrologică și o referire la metoda(ele) de măsurare utilizată(e). Dacă ne uităm la un CRM pentru măsurători de grosime certicatul precizează grosimea certificată, o formulă de dispersie a indicelui de refracție pentru o anumită lungime de undă, intervalul și incertitudini corespunzătoare. În plus, CRM-ul poate fi caracterizat cu mai multe tehnici de sondare independentă a grosimii și a indicelui de refracție.

## Slide 47: Certificatele de referință metrologică
CRM-urile sunt caracterizate printr-o procedură validă metrologic și vin cu un certificat, care rezumă valoarea certificată, incertitudinea corespunzătoare, o declarație legată de trasabilitate metrologică și o referire la metoda(ele) de măsurare utilizată(e).
De exemplu un CRM pentru măsurători de grosime certicatul precizează grosimea certificată, o formulă de dispersie a indicelui de refracție pentru o anumită lungime de undă, intervalul și incertitudini corespunzătoare.
CRM-ul poate fi caracterizat cu mai multe tehnici de sondare independentă a grosimii și a indicelui de refracție.

## Slide 48: Importanța Evaluării Conformității
Evaluarea conformității este deosebit de relevantă pentru nanotehnologie, deoarece există o mare preocupare cu privire la dificultatea de a transforma evoluțiile științifice în produse inovatoare.
Fiecare sarcină de măsurare pentru evaluarea conformității constă din pași:
A - specificarea inițială a sarcinii în ceea ce privește cerințele clientului pentru produs sau proces;
B - dialog între client și specialist în măsurare, pentru a corela specificațiile de măsurare specificațiilor produsului sau procesului;
C - selectarea și utilizarea metodei de măsurare, a personalului și a echipamentelor cu un instrument metrologic performanță adecvat sarcinii;
D - măsurarea și exprimarea corectă a rezultatelor măsurătorii;
E - utilizarea rezultatelor măsurătorilor de către client pentru evaluarea conformității produsului.
Bucla de asigurare a calității măsurătorii prezentată mai jos este un caz special sl abordării unui plan-do-verificare-acționare, aplicabilă în general tuturor proceselor de producție..

## Slide 49: Bucla evaluării calității

## Slide 50: Exemplificarea pentru cazul unui produs cu nanoparticule
Pasul A: Specificația produsului - specifică caracteristicile de calitate ale produsului în sine, prin stabilirea de toleranțe pe produs, deseori în ceea ce priveşte funcţia cerută a produsului.
E.g.: un produs nou conține NP . Funcționalitatea NP este dictată de dimensiuni plasate între limita de de jos de specificație de 20 nm și o limită de specificație superioară de 80 nm.

## Slide 51: Exemplificarea pentru cazul unui produs cu nanoparticule
- Pasul B: Potrivirea produsului și specificațiile de măsurare.
Pentru a evalua specificațiile produsului stabilite în Pasul A, sunt necesare de setat specificațiile de măsurare corespunzătoare, e.g. precizia minimă necesară a rezultatelor măsurătorii. Minimul necesar al preciziei asigură că rezultatele măsurătorilor sunt suficient de precise pentru a verifica în mod fiabil specificațiile produsului (Standardizarea oferă declarații armonizate și lipsite de ambiguitate despre aceste specificații)
Revenind la exemplul nostru: testarea conformității produsului cu specificațiile privind diametrul NP vor necesita un sistem de măsurare cu o precizie mai bună decât, de exemplu, 10 nm; acest lucru ar trebui să fie suficient pentru a confirma că produsul se află în intervalul de la 20 nm la 80 nm.

## Slide 52: Exemplificarea pentru cazul unui produs cu nanoparticule
Pasul C: Selectarea metodei de măsurare.
Pasul C în procesul de măsurare constă în selectarea metodei de măsurare, a personalului și echipamentelor cu o performanță metrologică adecvată sarcinii.

## Slide 53: Exemplificarea pentru cazul unui produs cu nanoparticule
- Pasul D: Măsurare și raportare
Pasul D constă în măsurarea și exprimarea corectă a rezultatelor măsurătorii: este esențial ca atât sunt raportate valoarea măsurată și o evaluare a preciziei măsurării. Exprimarea rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie într-un mod armonizat și lipsit de ambiguitate.
În exemplu: o primă serie de măsurători ale diametrului NP dă un diametru mediu de 72 nm ± 15 nm. Valoarea „± 15 nm” este o expresie a preciziei rezultatului măsurării. Pentru a fi semnificativ, valoarea trebuie precizată cu nivelul său de încredere (e.g.: de aproximativ 95 %). Clientul știe atunci că la un nivel de încredere de 95 %, valoarea adevărată se află în intervalul declarat (aici [57 nm, 87 nm]). Observăm, că incertitudinea de măsurare depășește precizia cerută (mai bine peste 10 nm). Măsurătorile au fost, prin urmare, repetate cu mai multă grijă, rezultând o nouă valoare a diametrul mediu de 70 nm ± 10

## Slide 54: Exemplificarea pentru cazul unui produs cu nanoparticule
Pasul E: Luarea deciziilor
Pe baza rezultatelor măsurătorilor, trebuie luată acum o decizie cu privire la satisfacția cerințelor produsului. Natura statistică a eșantionării (testarea unuia sau a unui număr limitat de produse și extrapolând proprietățile măsurate la un număr mai mare de produse) și nivelul de încredere al rezultatul măsurării, implică inevitabil riscul ca să apară decizii incorecte de conformitate a produsului, în special atunci când rezultatul unui test este aproape de o limită de specificație.
Această incertitudine poate duce la:
• entități care se conformează corect, dar au eșec incorect la inspecție – risc pentru furnizor;
• entități neconforme fiind evaluate incorect la inspecție – risc pentru consumator.

## Slide 55: Exemplificarea pentru cazul unui produs cu nanoparticule
În exemplul nostru: rezultatul testului produsului în raport cu specificațiile privind diametrul NP au dat un diametru mediu de 70 nm ± 10 nm (nivelul de încredere al incertitudinii de măsurareeste de aproximativ 95 %).
Evaluarea conformității produsului obligă diametrul mediu să se situeze în intervalul de toleranță 50 nm ± 30 nm. Rezultatul testului este aproape de limita superioară de specificație de 80 nm. Presupunând o distribuție simetrică a probabilității, riscul consumatorului este calculat la 2,5 %.
Costul riscului asociat consumatorului cu NP care depășesc limita superioară de specificație este estimată la 12500 EUR. Asta trebuie să fie comparativ cu costul testării suplimentare sau îmbunătățite (e.g. 2500 EUR la măsurarea actuală cu incertitudine de 10 nm).