## Slide 1: Tema Fundamentele difractometriei roentgen
Company Name

## Slide 2
X-ray diffraction is important for
• Solid-state physics
• Biophysics
• Medical physics
• Chemistry and Biochemistry

## Slide 3: Refractometria Roentgen
Refractometria cu raze X și nanometrologia - tehnici avansate strâns legate, utilizate pentru măsurarea și caracterizarea materialelor la scară atomică și nanometrică, în special pentru analiza peliculelor subțiri, a suprafețelor și a nanostructurilor.
Refractometria Roentgen / Reflectometria cu raze X (XRR) - realizată în mod obișnuit prin reflectometrie cu raze X (XRR), utilizează razele X pentru a analiza suprafețele și interfețele prin măsurarea refracției și reflexiei razelor X la unghiuri pășunătoare = (90o – unghiul incident).
Aplicații în nanometrologie: XRR este o metodă de top, nedistructivă, pentru determinarea grosimii, rugozității și densității peliculelor subțiri și a materialelor multistrat cu rezoluție subnanometrică.
Capacități: pentru măsurarea grosimilor straturilor în intervalul de la1 până la 100 nm, adesea cu incertitudini relative de aproximativ
Utilizare sincrotron: Radiația sincrotron permite refractometria cu raze X de înaltă precizie, permițând studiul materialelor la lungimi de undă corespunzătoare marginilor de absorbție pentru a spori contrastul, cum ar fi în analiza straturilor.
https://myscope.training/XRD

## Slide 4: Tehnici de nanometrologie
Metode cu raze X: Pe lângă XRR, împrăștierea razelor X la unghiuri mici (SAXS) este utilizată pentru caracterizarea dimensiunilor nanoparticulelor în suspensie.
Nanotomografie de fază cu raze X: Această tehnică oferă vizualizare 3D a structurilor interne la nanoscală, utilă atunci când imagistica convențională (de exemplu, absorbția) nu are contrast, folosind adesea schimbări de fază pentru o rezoluție mai mare.
Ptychografie cu raze X: O metodă de imagistică care oferă o rezoluție spațială ridicată, nelimitată de sistemul optic, utilă pentru reconstrucția 3D a materialelor, inclusiv a probelor biologice.
Optică de înaltă rezoluție: Dezvoltarea de instrumente precum plăcile zonale Fresnel este esențială pentru avansarea nanometrologiei cu raze X, permițând un control precis și imagistica cu raze X.
Aceste tehnici sunt esențiale pentru caracterizare în nanotehnologie, fabricarea semiconductorilor și știința materialelor.

## Slide 5
Razele X sunt unde electromagnetice care sunt diferite de undele radio, lumina naturală și radiațiile gamma numai prin lungimea de undă și energie, care variază în intervalul de la 10 până la 10–3 nm și, respectiv, de la 100 eV la 10 MeV .
Comensurabilitate a principalelor caracteristici structurale ale majoritatea materialelor – distanțe interatomice și interplanare – cu lungimea de undă a radiației cu raze X determină utilizarea pe scară largă a metodei difractometriei cu raze X pentru a identifica structuri ale diferitelor substanțe, inclusiv nanomateriale în diverse stări de agregare

## Slide 6
Descoperirea fenomenului de difracție de raze X, constă în redistribuirea intensității radiațiilor de raze X împrăștiate elastic de o substanță cristalină, a marcat începutul erei spectrometriei cristalelor cu raze X cu cristale. Regula pentru reflectarea razelor X de către cristale a fost formulată în 1913 independent G. W. Wolf, W. L. Bragg și W. G. Bragg și se numește condiția Wolf-Bragg.
Dispunând de periodicitate tridimensională, cristalul acționează ca o rețea de difracție creată de rețele plan-paralele de atomi, prin urmare, radiația împrăștiată este observată numai de-a lungul direcțiilor determinate de formula Wulff-Bragg .
Undele secundare interferează, crescând intensitatea radiației în unele direcții și slăbirea în alte direcții.

## Slide 7
Modelul de difracție depinde de poziția relativă și puterea de împrăștiere a atomilor, care este determinată de densitatea electronilor și este proporțională cu numărul atomic al elementului.
Lungimea de undă a radiației de raze X este comparabilă cu distanțele interatomice, prin urmare, prin analiza modelului de difracție, este posibil să se stabilească compoziția chimică a cristalului și coordonatele atomilor din celula sa unitară;
Distanța dintre atomi variază în mod regulat în funcție de tip de atom sau ion, prin urmare distanța dintre planurile atomilor face posibilă determinarea compoziției probei.
Intensitate de difracție a radiației cu raze X este proporțională cu cantitatea de componentă care face posibilă efectuarea unei analize cantitative.

## Slide 8
Condiția Wulff-Bragg permite calcularea distanței intreplane ale rețelei cristaline a unei substanțe bazate pe maximul de difracție al radiației caracteristice măsurate experimental de un detector, lungimea de undă și unghiul de cădere:
nλ = 2d sinθ , unde n - ordinul maximului de difracție; d -distanța dintre planurile rețelei cristaline; θ – unghi de cădere (unghiul Brăgg)
Admitem că o undă plană este incidentă pe planuri ale punctelor de rețea, cu separare 𝑑 în unghi 𝜃 (figură). Punctele A și C sunt pe un plan, iar B este pe planul de mai jos. Punctele ABCC' formează un patrulater. Exista o diferență de cale optică între raza reflectată de-a lungul AC' și raza de-a lungul AB, apoi reflectată de-a lungul BC. Această diferență de cale> (𝐴𝐵+𝐵𝐶)−(𝐴𝐶′). Cele două unde separate vor ajunge într-un punct (infinit) cu aceeași fază și, prin urmare, vor suferi interferențe, dacă și numai dacă această diferență de cale este egală cu orice valoare întreagă a lungimii de undă, de exemplu

## Slide 9
Din geometrie:
De unde
Și
Sau
Măsurarea unghiurilor poate fi folosită pentru a determina structura cristalului
Ca un exemplu simplu, legea lui Bragg, așa cum sa menționat mai sus, poate fi utilizată pentru a obține distanța dintre rețelele unui anumit sistem cubic prin următoarea relație:
Sau, combinând cu legea Brăggs și determina indicii Miller
Nota> lungimea de undă în cristal diferă (neesențial) de lungimea de undă în aer

## Slide 10: Principiul generării radiației roentgen
Încălzirea unei spire în vid duce la emisia termoionică a electronilor .
Electronii fiind accelerați de înaltă tensiune bombardează o țintă metalică (anod), unde este generată radiația de raze X.
Raze X generate de tubul de raze X tub, sunt o combinație de radiații continuu și caracteristice în funcție de țintă și tub cu raze X
Radiația continuă cu raze X este mai slabă decât radiația caracteristică.
Când se utilizează un anod de Cu, raportul de intensitate dintre ele este de aproximativ 0,01 la o tensiune de accelerare de 40 kV.
Razele X caracteristice includ razele Kα și Kβ cu lungime de undă mai scurtă. Raportul de intensitate între Kα1, Kα2 și Kβ semnale este de aproximativ 100/50/20 pentru orice anod.
Difractometrele cu raze X folosesc cel mai adesea componenta Kα1 mai intensă a radiației caracteristice (Kα1 și Kα2 sunt folosite împreună deoarece separarea lor este dificilă). Radiația de raze X cu alte lungimi de undă este tăiată de un filtru Kβ sau cu un monocromator.
Eficiența tuburilor este foarte mică de cca 1%, restul se transformă în căldură

## Slide 11
Cele mai intense linii caracteristice sunt radiațiile Kα1 și Kα2 și Kβ. Primele două sunt de obicei utilizate în experimentele de difracție. Toate celelalte tipuri de radiații (inclusiv radiația de frânare) sunt produse secundare nedorite. Lungimile de undă ale fiecăreia dintre aceste linii caracteristice sunt rezumate în tabelul de mai jos pentru două dintre cele mai comune elemente anodice.descrierea imaginiiCuprul este cel mai comun material anodic în XRD-ul de laborator. Cu toate acestea, dacă o probă prezintă un efect de fluorescență, atunci proba va absorbi și reradia pur și simplu raze X de la anodul de cupru, ceea ce va duce la cantități mari de zgomot la ieșire. Acesta este cazul probelor care conțin o cantitate mare de fier. Acest lucru poate fi rezolvat prin utilizarea anodului de cobalt, care oferă o intensitate mai mică a semnalului, dar va elimina și zgomotul cauzat de fundalul fluorescent.

## Slide 13: Blocurile principale ale difractometrului
1) Generator de raze X bazat pe cooler cu apă pentru răcirea tubului cu raze X;
2) goniometru proiectat pentru măsurarea de înaltă precizie a unghiurilor de difracție cu raze X;
3) detector de raze X cu scintilație în funcțiune bazat pe principiul scintilației în stare solidă sub influența razelor X radiație într-un singur cristal de iodură de sodiu activată de taliu;
4) controler ce asigură transferul de informații între unitatea principală și unitatea de prelucrare a datelor;
5) o unitate separată de prelucrare a informațiilor, constând dintr-un computer personal cu software specializat instalat

## Slide 14: REGLAREA DIFRACTOMETRULUI CU METODĂ STANDARDULUI INTERN
Pentru a preleva un model de difracție de raze X al unei probe de siliciu, efectuați următoarele operații:
1) plasați un suport standard umplut cu pulbere de siliciu în centrul mesei în blocul principal al difractometrului,
Închideți ușa camerei de măsurare;
2) lansați software-ul difractometru făcând clic pe comanda rapidă „PCXRD” aflată pe desktop;
. Стандартный держатель: 1 – пустой; 2 – заполненный кремниевым порошком
3) în fereastra principală de lucru a programului de control care se deschide „XRD-6100/7000 Ver.7.00: main” faceți clic pe etichetele „Display&Setup” și „XG Control” (indicat prin numerele 1 și 2 în Fig.) și asigurați-vă că că toate sistemele de difractometre funcționează în modul de funcționare (indicatoarele pentru debitul lichidului de răcire, curentul și tensiunea pe tubul cu raze X, sistemul de control cu ​​raze X și blocarea ușii, prezentate în Fig. ar trebui să fie verzi);

## Slide 15
4) lansați modulul de selecție a parametrilor de fotografiere făcând clic pe comanda rapidă „Right Gonio condition” (indicată cu numărul 3 în Fig. );
5) în fereastra „Standard Condition Edit” care se deschide (Fig. ), setați parametrii de fotografiere prezentați în tabel. 2. Confirmați parametrii de fotografiere selectați apăsând butonul „OK”.
6) trimiteți rețeta de fotografiere creată la cea lansată anterior
(butonul 4 din Fig. programul „Right Gonio Analysis” făcând clic butonul „Append” în modulul „Right Gonio Condition”;
7) începeți filmarea evidențiind rețeta care apare în fereastra „Analysis&Spooler Program” și apăsând butonul „Start”
Fereastra «Right Gonio Condition»

## Slide 16
După fotografiere, pe desktopul computerului va apărea un model de difracție al pulberii de siliciu, a cărui procesare primară se află în modulul „Basic Proccess” (butonul 5 din Fig. 2 vă permite să setați valorile obținute ale unghiurilor Bragg 2θ într-un interval dat
Valorile unghiului 2θ (măsurate
iar cele standard declarate de producătorul difractometrului) arată
că acestea coincid cu un grad ridicat de precizie, ceea ce determină fiabilitatea rezultatelor analizei ulterioare de fază cu raze X a probelor studiate.

## Slide 17: Importanța greutății probei
Pentru XRD (focalizare liniară) a pulberii, este esențial ca aceasta să aibă o înălțime de câteva sute de microni mai mică decât înălțimea corectă.
Aceasta este grosimea unui fir de păr uman. Îngrămădirea pulberii peste înălțimea corectă sau umplerea insuficientă a cavității suportului de probă va duce la erori extrem de mari în unghiul măsurat al vârfului difractat.
La înălțimea incorectă, unghiurile pot fi cu abatere cu mai mult de 0,5 grade, iar intensitățile sunt înjumătățite.

## Slide 18: Estimated radiation doses at analytical X-ray equipment:
https://myscope.training/XRD

## Slide 19: Rezumatul indiciilor de analiză
Pozițiile vârfurilor arată:
Sistemul cristalin
Simetria grupului spațial
Simetria translațională
Dimensiunile celulei unitare
Informații calitative despre fază
Intensitățile vârfurilor arată:
Conținutul celulei unitare
Simetria punctuală
Fracțiile de fază cantitative
Formele și lățimile vârfurilor arată:
Dimensiunea cristalitului
Microdeformare neuniformă
Defecte extinse (defecțiuni de stivuire, limite antifazice etc.)
Limitările difracției pulberilor:
Tehnicile monocristale utilizează algoritmi matematici și intensități precise ale vârfurilor pentru a rezolva structure
Colecția 3D de pete și intensități ale unui experiment monocristal este redusă la un model 1D. Acest lucru provoacă suprapunerea vârfurilor și face ca intensitățile precise ale vârfurilor să fie problematice.
Simetria cristalină nu este evidentă din model.
Amestecurile multifazice complică problema.
Orientarea preferată duce la intensități inexacte ale vârfurilor.
Un lucru important de reținut despre difracția pulberilor este că pregătirea probei trebuie făcută cu atenție și precizie pentru a obține un rezultat bun.

## Slide 20: Împrăștierea razelor X la unghiuri mici (SAXS)
Sisteme care pot fi studiate prin SAXS
• Proteine ​​în soluție
• Sisteme solide bifazice, cum ar fi copolimerii bloc
• Materiale poroase
• Materiale cristaline sau semicristaline cu celulă unitară mare
• Pelicule subțiri GISAXS

## Slide 21: Soluții SAXS
Densitățile electronice ale particulelor și soluției sunt de obicei considerate constante.
Diferența densității electronice dintre particule și soluție determină intensitatea de împrăștiere.
Fluctuațiile de gamă atomică ale densității electronice sunt ignorate. Acestea sunt, desigur, întotdeauna prezente, dar nu domină modelul de intensitate.

## Slide 22: SAXS: elemente de bază
Se aplică teoria generală:
I(q) = ∫ P(r) exp(i q∙r) d^3 (r)
P(r) ~∫ I(q) exp(-i q∙r) d^3(q)
unde P - funcția de autocorelație a densității electronice din probă și
I(q) - intensitatea împrăștiată la unghiuri mici.

## Slide 23: Măsurare
• Mod de transmisie perpendiculară
• Detector de suprafață preferabil
• Fascicul de raze X cu divergență mică
• Detector cu gamă dinamică mare și zgomot redus
• Uneori sunt necesare intensități absolute. Se obține folosind o probă de calibrare.

## Slide 24: SAXS: Probă izotropă
Ecuația Debye I(q) = ΣΣ fi fj*sin(q rij)/(q rij), unde fi - factorul de împrăștiere atomică,
rij - distanța dintre atomii i și j,
q - magnitudinea vectorului de împrăștiere.
Unitățile de împrăștiere nu trebuie să fie atomi.
Dacă densitățile electronice sunt continue
IN (q) =∫∫ ρ(r1)ρ(r2) sin(q r12)/(q r12) dV1dV2
unde r12=r1 - r2.

## Slide 25: O modalitate de a prezenta densitatea electronică a particulelor izolate
Să luăm în considerare un sistem de particule izolate într-o soluție.
Densitatea electronică a unei particule poate fi prezentată ca produs al termenului ρ∞(r) al regiunii infinit de mari și al funcției de formă σ(r) a particulei: ρ(r)=ρ∞(r)∙σ(r)
Funcția de formă
σ(r)=1 în interiorul particulei și
σ(r)=0 în exterior.

## Slide 26: O modalitate de a prezenta funcția de autocorelație a densității electronice
P(r) = ∫ρ∞(u) ρ∞(u+r) σ(u) σ (u+r) d^3(u) = ∫V<ρ∞(u) ρ∞(u+r)>,
unde V - volumul limitat de funcția de formă.
Se notează:
∫σ(u) σ (u+r) d^3(u) = VV(r).
P(r) = ∫ρ∞(u) ρ∞(u+r) VV(r) d^3(u)
În multe cazuri, structura internă este ignorată și se interesează doar de forma particulelor.

## Slide 27: What about soap micelle or charged particles?
Cum se descrie densitatea electronică ρ(r)?
Uniformitate?
Particulă miez-înveliș?
Funcție de densitate mai complicată?
Dar micela de săpun sau particulele încărcate?

## Slide 28: (a) Distribuția distanței p(r) și (b) Funcția de distribuție a distanței
Funcția de distribuție a distanței p(r) dă numărul relativ de distanțe dintre două puncte din interiorul particulei în funcție de distanța r.
Se obține din intensitatea I(q) ca
p(r) = (1/2π)^3 ∫ dq 4πq^2 I(q) (sinqr/qr).
Limitele de integrare sunt de la 0 la ∞, ceea ce înseamnă că, în practică, intensitatea experimentală trebuie extrapolată la q=0.
Luați în considerare un sistem diluat de particule. Particulele sunt distribuite izotrop în probă.
Intensitatea I(q) în funcție de funcția de distribuție a distanței p(r): I(q) ≈ 4π ∫ p(r) sin(qr)/(qr) dr.
Limite de integrare de la 0 la infinit

## Slide 29: P(r) și densitatea electronilor
• Funcția de distribuție a distanței p(r) este legată de funcția de corelație a densității densității γ(r) a densității electronilor prin p(r) = r^2 γ(r)= r^2 < ∫ρ(u) ρ(u+r)du >.
• Pentru o densitate uniformă de electroni γ(r) = (ρ- ρ0)^2 (γ0(r)),
unde γ0(r) este factorul de formă simplu.

## Slide 30: Exemplificare
Particulă sferică
γ0(r) = 1 - (3/4)(r/R) + (1/16)(r/R)^3
R - raza.
2R = 100 Å
Sferă omogenă
Împrăștiere dintr-o sferă uniformă cu densitatea de electroni ρ și raza a. Amplitudinea de împrăștiere este
F(q) = ∫0a 4 π^2 ρ sin qr dr.
Această integrală se evaluează la
F(q) = 4/3 π a^3 ρ 3 (sin x –x cos x)/x^3, unde x = qa.
Această presupunere poate fi utilizată la valori q mici (SAXS).
Derivata funcției de corelație a unei particule uniforme
• Factorul de formă γ0(r)
Limita dγ0(r)/dr când r → 0 dă suprafața particulei: lim dγ0(r)/dr = -ρ^2S/4

## Slide 31: Legea Guinier
Considerăm un sistem diluat de particule.
Intensitatea poate fi scrisă ca I(q) =∫∫ ρ(r1)ρ(r2) sin(q r12)/(q r12) dV1dV2
Considerăm valori q mici și extindem termenul sin(q r12)/(q r12) în seria: I(q) =∫∫ρ(r1)ρ(r2) [1 - (1/6)(q r12)^2 + …] dV1dV2
unde r12^2 = r12 + r2^2 - 2 r1 r2
Alegem centrul de masă al distribuției de sarcină ca origine. I(q) = < [ρ(r)V]^2 > [1 - (1/3)(qRg)^2 +…],
unde Rg - raza de girație a distribuției de sarcină ρ.
Legea Guinier
La q mic, forma curbei de intensitate este gaussiană:
I(q) ≈ I(0) exp(-(1/3)(qRg)^2 )
Această aproximare este valabilă pentru qRg << 1.

## Slide 32: Raza de girație
În termeni de densitate electronică
Rg = ∫ ρ(r) r^2 dV / ∫ ρ(r) dV
Pentru particule sferice
Rg = (3/5)^1/2 R unde R - raza sferei.
Pentru un elipsoid cu semiaxele a, b și c
Rg^2 = (1/5)(a^2 + b^2 + c^2)
Tijă subțire Rg^2 = (1/12) L^2, unde L - lungimea tijei.
Caz discret
Particule, poziții rj
Distanța particulelor i și j: rij = ri –rj

## Slide 33: Rg din intensitatea experimentului

## Slide 34: Legea lui Guinier
Primul lucru de verificat atunci când se studiază soluții.
Nu există interval Guinier la q mic:
Sistemul este agregat. Atunci intensitatea poate crește puternic spre q = 0.
Sistemul este prea dens. Atunci intensitatea poate scădea la q mic din cauza factorului de structură interparticule.
Dimensiunea particulelor variază.
https://www.slideserve.com/nico/small-angle-x-ray-scattering-saxs-powerpoint-ppt-presentation

## Slide 35: Nano Tomografie de fază cu raze X
Nano Tomografia de fază cu raze X este o tehnică avansată de imagistică 3D care scanează structuri interne la nivel nanometric prin măsurarea defazării undelor electromagnetice, oferind un contrast superior tomografiei clasice bazate strict pe absorbție.
Funcționarea
Abordarea clasică (Absorbție): Radiația X este absorbită diferențiat în funcție de densitatea și compoziția eșantionului.
Tehnologia de fază (Phase-Contrast): Când razele X trec printr-un material, viteza lor variază, generând o defazare. Această defazare e transformată în variații măsurabile de intensitate.
Avantaj cheie: Oferă un contrast de până la \(1000\) de ori mai mare pentru materialele cu densități similare sau țesuturi moi (care sunt practic transparente la razele X convenționale).

## Slide 36: Nano Tomografia de fază cu raze X
Dotări tehnice specifice
Optică difractivă: Se utilizează lentile speciale numite Fresnel Zone Plates (FZP) pentru a focaliza fasciculul la dimensiuni nanometrice.
Inel Zernike: Unele sisteme folosesc inele de fază (Zernike phase contrast) introduse în planul focal din spate pentru a decupla efectele de fază de cele de absorbție.
Interferometrie: Pentru probele de laborator se folosesc adesea rețele de difracție nanometrice pentru a crea franje de interferență.
Aplicații majore
Știința Materialelor: Caracterizarea structurilor poroase, detectarea microfisurilor și a porozităților.
Biomedicină și Medicină: Vizualizarea tridimensională a rețelelor celulare, structurilor osoase sau a țesuturilor moi la o rezoluție care permite investigații de "virtual histologie".
Microelectronică: Inspectarea neinvazivă a defectelor de fabricație din semiconductori.

## Slide 37: Unde se realizează
Pentru o rezoluție atât de înaltă (de ordinul zecilor sau sutelor de nanometri) și necesitatea unui fascicul extrem de coerent, această metodă este de obicei implementată la facilități mari de tip sincrotron (precum ESRF sau TOMCAT).
Există sisteme compacte de laborator în curs de dezvoltare.

## Slide 38
The definitions of abbreviations are as follows:
FEMM, front-end movable masks (horizontal and vertical adjustable slits); DCM, double-crystal monochromator;
CRL, compound refractive lenses.
The distances between the elements are denoted in millimeters.

## Slide 39: Fresnel,s zone plate
Principiu
O placă zonală este iluminată cu lumină laser paralelă. Punctele focale de mai multe ordine ale plăcii zonale sunt proiectate pe un ecran de sticlă mată.
Beneficii
Interferența este utilizată pentru a produce efecte obținute în mod obișnuit cu difracția.
Utilizarea unei surse de lumină laser oferă rezultate clare
Sarcini
Fasciculul laser trebuie lărgit astfel încât placa zonală să fie bine iluminată.
Trebuie să vă asigurați că fasciculul laser se desfășoară paralel pe câțiva metri.
Punctele focale de mai multe ordine ale plăcii zonale sunt proiectate pe un ecran de sticlă mată.
Distanțele focale care urmează să fie determinate sunt reprezentate grafic în funcție de valoarea reciprocă a ordinului lor.
Se calculează razele plăcii zonale.

## Slide 40
Diagramă schematică a lentilei Fresnel cu patru zone.
Structura lentilei, cu un electrod modelat pe un substrat și un electrod plan uniform pe celălalt substrat,
Vederea de sus a modelului electrodului, cu cercuri punctate reprezentând limitele zonelor Fresnel,
Aria zonei Fresnel și limitele zonei Fresnel,
Structura electrodului în cadrul fiecărei zone Fresnel.

## Slide 41: Ptychografia
Ptychografia - o metodă coerentă de microscopie cu raze X care utilizează mai multe spoturi de iluminare suprapuse pentru a reconstrui o imagine din modele de difracție în câmp îndepărtat.
Este capabilă să funcționeze la o rezoluție limitată nu de optică, ci de puterea de împrăștiere a probei și oferă o imagine de fază care poate avea un contrast de sute de ori mai mare decât contrastul de absorbție pentru atomii mai ușori folosind raze X de înaltă energie.

## Slide 42
(A) Conventional scanning x-ray transmission image of partially delithiated LiFePO4 using a 25 nm focusing optic. (B) Ptychographic image of the same sample using a 60 nm focusing optic. The improved resolution and contrast elucidate the presence of multiple particles and surface cracks which result in lower absorption (red arrows) and influence the phase transformation from LiFePO4 to FePO4.