## Slide 1: Tema Bazele teoretice ale microscopiei electronice cu scanare /rastru
Company Name

## Slide 2: Clasificarea microscoapelor
Microscop electronic de transmisie (TEM)
Microscop electronic de scanare (SEM)
Microscopie electronică de scanare cu emisie de câmp (FESEM)
Microscop electronic de reflexie (REM)
Microscopie de tunelare cu scanare (STM)

## Slide 3: Geneza dezvoltării instrumentației
1927 - Hans Busch a arătat teoretic că fasciculele de electroni pot fi focalizate într-un câmp magnetic neomogen. El a prezis, că distanța focală a unei astfel de lentile cu electroni în cîmp magnetici ar putea fi schimbată continuu prin modificarea curentului bobinei.
1931 - Ernst Ruska și Max Knoll au confirmat aceasta construind o lentilă magnetică de tipul care este folosită în toate microscoapele electronice, ducând la construirea primului instrument de microscop electronic cu transmisie (TEM).
Principala limitare a microscopului lor a fost că electronii nu puteau trece prin specimene groase. Astfel, a fost imposibil să se utilizeze instrumentul la capacitatea sa maximă până când bisturilu de diamant și ultra-microtomul au fost inventate în 1951.
1938, Manfred von Ardenne a construit un microscop electronic cu transmisie de scanare (STEM) prin adăugarea de bobine de scanare la TEM

## Slide 4
1942 – V.Zworykin, J. Hillier și R. L. Zinder au dezvoltat primul microscop electronic cu scanare (SEM) fără a utiliza semnalul electronic transmis.
1964 - Charles Oatley și studenții săi de doctorat de la Universitatea din Cambridge au prezentat multe îmbunătățiri încorporate modelelor SEM ulterioare, care în cele din urmă au dus la primul SEM comercial de către Cambridge Instruments.
1986 - E. Ruska (împreună cu G. Binning și H. Rohrer, care au dezvoltat microscopul de scanare tunel) au obținut Premiul Nobel.

## Slide 5
Rezoluție și mărire
Ochiul uman: Are o limită de rezoluție spațială de aproximativ 100 mcm la o distanță standard de vizualizare de 25 cm. Acest lucru împiedică să vedem celule individuale, care măsoară de obicei 10 – 20 mcm.
Microscop optic: Curbează lumina vizibilă (lungimi de undă de 400 – 700 nm prin lentile specializate din sticlă pentru a obține o rezoluție de aproximativ 0,2 mcm sau 200\te nm. Acest lucru permite o putere de mărire utilă de până la 1000 ori.
Lentilă și focalizare
Ochiul uman: Prezintă o singură lentilă cristalină flexibilă care își schimbă forma (acomodarea) pentru a focaliza instantaneu pe obiecte aflate la distanțe variabile. Este extrem de dinamic, procesând mișcarea constantă și adâncimea de urmărire în timp real.
Microscop optic: Folosește un sistem rigid, cu mai multe lentile (lentile obiectiv și ocular). Pentru a focaliza, mișcați platforma mecanică sau ansamblul lentilelor în sus și în jos. Spre deosebire de ochi, adâncimea sa de focalizare este excepțional de mică, ceea ce înseamnă că doar o „felie” foarte subțire a unei specimene este focalizată la un moment dat

## Slide 6
Câmp vizual și adaptabilitate
Ochiul uman: Oferă un câmp vizual larg, cu o gamă dinamică incredibilă, distingând cu ușurință între lumină și umbră și procesând aproximativ 10-12 biți de date de culoare într-un flux continuu.
Microscop optic: Vă oferă un câmp vizual microscopic, care se îngustează cu cât mărirea este mai mare. Specimenele trebuie adesea pregătite temeinic (colorate sau feliate subțire în secțiuni) pentru ca lumina să treacă prin ele în mod adecvat.

## Slide 7
 | Human eye | Light M | SEM | TEM
Invented |  | Cca 400 ani | 1938 | 1931
Sursa iluminare |  | 400-700 nm | Electroni viteza mare 0,007 – 0,04 nm | Electroni viteza mare 0.004-0.006 nm)
rezolutia | 200 nm | 200 nm | 2 nm | 0,2 nm
Amplificarea max | - | 1 | 50000 | 500000
Grosimea specimentului | - | 1 – 10 nm | Fără cerinte | 50-70 nm

## Slide 8
Căile optice ale fasciculului de iluminare în microscoapele optice și TEM sunt aproape identice.
Ambele tipuri de microscoape folosesc o lentilă de condensare pentru a converge fasciculul către probă. Fasciculul pătrunde în eșantion și obiectivul formează o imagine mărită, care este proiectată în planul de vizualizare.
SEM este aproape identic cu TEM în ceea ce privește sursa de iluminare și condensarea fasciculului pe probă.
TOTUȘI, caracteristicile semnificative diferă SEM și TEM. Înainte de a contacta proba, fasciculul SEM este deviat de bobine care mișcă fasciculul în modelul de scanare. Apoi, o lentilă finală (care mai este numită și lentilă obiectiv) condensează fasciculul într-un punct fin pe suprafața specimenului.
Semnalele produse de efectul fasciculului asupra probei sunt interpretate de detectoare de semnal specializate.

## Slide 10
Descoperirea fenomenului de interacțiune între electroni și câmpuri magnetice a făcut posibilă dezvoltarea bazelor microscopiei electronice prin înlocuirea sursei de lumină cu un fascicul de electroni de înaltă energie.
Este important de înțeles că dimensiunile imaginii formate prin metoda optică sau electronică sunt determinate în primul rând de lungimea undei de radiație a sondei:
cu cât lungimea de undă este mai mică, cu atât este mai mare rezoluția metodei.

## Slide 11
Lungimea de undă a luminii vizibile este de aproximativ 5·10^–7 m,
Radiația cu raze X – 1·10^–10 m;
Lungimea de undă de Broglie a unui electron accelerat de o tensiune de 20 keV este de aproximativ 6·10^–11m
Astfel, rezoluția microscopiei electronice este mai mare decât cea a microscopiei optice, mai mult decât de 500 de ori.
În prezent, SEM este una dintre cele mai utilizate metode analitice pentru studierea topografiei și morfologiei suprafeței materialelor structurate și compozite, inclusiv nanomateriale cu rezoluție mare și mărire spațială.
Microscoape electronice cu scanare moderne echipate cu spectrometre cu dispersie de energie, pe lângă imagistica obiectului permite analiza calitativă și cantitativă a acestuia la compoziție chimică

## Slide 12: Proprietățile fasciculelor de electroni
Microscopia electronică se bazează pe utilizarea unui fascicul de electroni stabil care interacționează cu materia.
Posibilitatea de a dezvolta un microscop care să utilizeze electronii ca sursă de iluminare a început în 1924, când De Broglie a postulat dualismul undă-particulă conform căruia toată materia în mișcare are proprietăți de undă, lungimea de undă λ fiind legată de impulsul p. de:
λ = h / p = h / mv (h : constanta Planck = 6,626 x 10-34 Js; m : masa; v : viteza)
Înseamnă că electronii accelerați acționează și ca unde. Lungimea de undă a electronilor în mișcare poate fi calculată din această ecuație luând în considerare energia lor E.
Energia electronilor accelerați este egală cu energia lor cinetică: E = eV = m0v*2/2: V - tensiune de accelerare; e - sarcina elementara 1.602x10-19 C; m0 - masa în repaus a electronului 9,109 x 10-31 kg; v: viteza electronului.

## Slide 13
Aceste ecuații pot fi combinate pentru a calcula lungimea de undă a unui electron cu o anumită energie:
p = m0v = (2m0 e V)*1/2
λ = h / (2m0 e V)*1/2 (≈ 1,22 / V*1/2 nm)
La tensiunile de accelerație utilizate în TEM, efectele relativiste trebuie luate în considerare conform următoarei ecuații:
λ = h / [2m0 e V (1 + eV/2m0/c*2)]*1/2
Masa în repaus a unui electron: m0 = 9,109 x 10*-31 kg;
Viteza luminii în vid: c = 2,998 x 10*8 m/s;
Rezoluția la microscop, definită ca abilitatea de a distinge două elemente separate unul de celălalt, este legată de lungimea de undă a iluminării.

## Slide 14: Electron wavelengths at some acceleration voltages used in TEM.
Vacc/ kV | B / pm | A / pm
100 | 3.86 | 3.70
200 | 2.73 | 2.51
300 | 2.23 | 1.97
400 | 1.93 | 1.64
1000 | 1.22 | 0.87
Vacc: Accelerating voltage; A: Non relativistic wavelength; B: Relativistic wavelength.
Tabelul 1 prezintă mai multe lungimi de undă de electroni la unele tensiuni de accelerație utilizate în TEM.

## Slide 15
Undele de electroni din fascicule pot fi fie coerente, fie incoerente.
Undele care au aceeași lungime de undă și sunt în fază unele cu altele sunt desemnate ca fiind coerente.
În schimb, fasciculele care cuprind unde care au lungimi de undă diferite sau care nu sunt în fază sunt numite incoerente.
Electronii accelerați la o energie selectată au aceeași lungime de undă. Generarea unui fascicul de electroni foarte monocromatic și coerent este o provocare importantă în proiectarea microscoapelor electronice moderne.
După ce interacționează cu un specimen, undele de electroni pot forma fascicule incoerente sau coerente care interacționează între ele producând interferențe constructive sau distructive care pot conduce unde de stingere.

## Slide 16: Electron – matter Interactions
Când un electron întâlnește un material, apar interacțiuni diferite producând o multitudine de semnale. Diferitele tipuri de interacțiune electron-specimen stau la baza majorității metodelor de microscopie electronică. Aceste efecte pot fi clasificate în două tipuri principale diferite: interacțiuni elastice și inelastice.
În interacțiunile elastice, nicio energie nu este transferată de la electron la probă, iar electronul care părăsește eșantionul își păstrează încă energia inițială (Eel = E0).
Un exemplu în acest sens este cazul electronului care trece prin eșantion fără nicio interacțiune, ceea ce contribuie la părăsirea fasciculului direct din eșantion în direcția fasciculului incident. În eșantioanele subțiri, aceste semnale sunt exploatate în principal în metodele TEM și de difracție a electronilor, în timp ce în eșantioanele groase electronii retroîmprăștiați sunt principalele semnale elastice studiate.

## Slide 17: Elastic and inelastic scattering
În tehnici precum TEM ambele tipuri de împrăștiere au loc simultan.
Împrăștierea elastică creează imagini clare, cu contrast ridicat, și modele de difracție utile pentru vizualizarea rețelelor cristaline.
Împrăștierea inelastică contribuie la un fundal difuz care degradează claritatea imaginii în specimenele mai groase.
Filtrarea acestor electroni prin EELS oferă date analitice extrem de valoroase despre compoziția chimică a probei.

## Slide 18: Specimen interaction

## Slide 19: Different Interactions of the Incident Electron Beam to the Specimen

## Slide 20: Generation depth

## Slide 21: Bulk Specimen Interactions: Backscattered Electrons:
Formare
Cauzat de ciocnirea unui electron incident cu un atom din specimen, care este aproape normală cu calea incidentului. Electronul incident este apoi împrăștiat „înapoi” cu 180 de grade.
Utilizare
Producția de electroni retroîmprăștiați variază direct cu numărul atomic al specimenului.
Aceste rate de producție diferite fac ca elementele cu număr atomic mai mare să pară mai strălucitoare decât elementele cu număr atomic mai scăzut.
Această interacțiune este utilizată pentru a diferenția părți ale specimenului care au un număr atomic mediu diferit.
Un exemplu este prezentat în secțiunea de ieșire SEM, în special micrografia specimenului aliat mecanic.

## Slide 22: Secondary Electrons:
Sursă
Cauzat de un electron incident care trece „aproape” de un atom din specimen, suficient de aproape pentru a oferi o parte din energia acestuia unui electron cu energie mai mică (de obicei în învelișul K). Acest lucru determină o ușoară pierdere de energie și o schimbare a căii în electronul incident și ionizarea electronului în atomul specimen. Acest electron ionizat părăsește apoi atomul cu o energie cinetică foarte mică (5eV) și este apoi numit „electron secundar”. Fiecare electron incident poate produce mai mulți electroni secundari.
Utilizare
Producția de electroni secundari este corobarată de topografie.
Datorită energiei lor mici, 5eV, numai ES care sunt foarte aproape de suprafață (<10 nm pot ieși din eșantion și pot fi examinate.
Orice modificare a topografiei în eșantion care este mai mare decât această adâncime de eșantionare va modifica producerea ES din cauza eficienței colectării.
Colectarea acestor electroni este ajutată prin utilizarea unui „colector” împreună cu detectorul de electroni secundar.
Colectorul: o rețea cu un potențial U= +100V aplicat acestuia, care este plasată în fața detectorului, atrăgând ES încărcați negativ către acesta, care apoi trec prin găurile rețelei și în detector de numărat.

## Slide 23: Electronii Auger
Sursă
Cauzat de dezactivarea atomului specimen după producerea unui electron secundar. Deoarece un electron inferior (de obicei K-shell) a fost emis de la atom în timpul procesului de electron secundar, un înveliș interior (de energie mai scăzută) are acum un loc liber. Un electron de energie mai mare de la același atom poate „cădea” într-o energie mai mică, umplând locul liber. Acest lucru creează un surplus de energie în atom care poate fi corectat prin emiterea unui electron exterior (de energie mai mică); un electron Auger.
Utilizare
Electronii Auger au o energie caracteristică, unică fiecărui element din care au fost emise.
Acești electroni sunt colectați și sortați în funcție de energie pentru a oferi informații compoziționale despre specimen.
Deoarece electronii Auger au energie relativ scăzută, ei sunt emiși doar de la specimenul în vrac de la o adâncime de < 3.

## Slide 24: Raze X
Sursă
Cauzat de dezactivarea atomului specimen după producerea unui electron secundar. Deoarece un electron inferior (de obicei K-shell) a fost emis de la atom în timpul procesului de electron secundar, un înveliș interior (de energie mai scăzută) are acum un loc liber. Un electron de energie mai mare poate „cădea” în învelișul de energie inferioară, umplând locul liber. Pe măsură ce electronul „cade” emite energie, de obicei raze X, pentru a echilibra energia totală a atomului.
Utilizare
Razele X sau lumina emisă de atom vor avea o energie caracteristică care este unică pentru elementul din care provine.
Aceste semnale sunt colectate și sortate în funcție de energie pentru a obține diametrul micrometrului) de specimene în vrac limitând comparațiile punct la punct disponibile

## Slide 25: Thin Speciment Interactios: Unscattered Electrons
Sursă
Electroni incidenti care sunt transmisi prin specimenul subtire fara ca in interiorul specimenului sa apara vreo interactiune.
Utilizare
Transmisia electronilor neîmprăștiați este invers proporțională cu grosimea probei.
Zonele specimenului care sunt mai groase vor avea mai puțini electroni neîmprăștiați transmisi și astfel vor apărea mai întunecate, dimpotrivă zonele mai subțiri vor avea mai mult transmise și astfel vor apărea mai deschise.

## Slide 26: Elasticity Scattered electrons:
Sursă
Incident electroni care sunt împrăștiați (deviați de la calea lor originală) de atomii din specimen într-o manieră elastică (fără pierderi de energie). Acești electroni împrăștiați sunt apoi transmiși prin porțiunile rămase ale specimenului.
Utilizare
Toți electronii urmează legea lui Bragg și astfel sunt împrăștiați în funcție de Lungimea de undă=2*Spațiul dintre atomi din specimen*sin(unghiul de împrăștiere). Toți electronii incidenti au aceeași energie (deci lungime de undă) și intră în specimen normal pe suprafața sa. Toate incidentele care sunt împrăștiate de aceeași distanță atomică vor fi împrăștiate după același unghi. Acești electroni împrăștiați cu „unghi similar” pot fi adunați folosind lentile magnetice pentru a forma un model de pete; fiecare punct corespunzător unei anumite distanțe atomice (un plan).
Acest model poate furniza apoi informații despre orientarea, aranjamentele atomice și fazele prezente în zona examinată.

## Slide 27: Inelastically Scattered Electrons:
Sursă
Incident electroni care interacționează cu atomii specimenului într-un mod inelastic, pierzând energie în timpul interacțiunii. Acești electroni sunt apoi transmiși prin restul specimenului.
Utilizare
Electronii împrăștiați inelastic pot fi utilizați în două moduri:
Spectroscopia pierderii energiei electronilor: Pierderea inelastică de energie de către electronii incidenti este caracteristică elementelor cu care au interacționat. Aceste energii sunt unice pentru fiecare stare de legătură a fiecărui element și, prin urmare, pot fi utilizate pentru a extrage atât informații de compoziție, cât și de legătură (adică starea de oxidare) asupra regiunii specimenului examinat.
Benzi Kakuchi: benzi de linii luminoase și întunecate alternante care sunt formate prin interacțiuni de împrăștiere inelastice coroborate de distanțe atomice din specimen. Aceste benzi pot fi fie măsurate (lățimea lor este invers proporțională cu distanța atomică) sau utile ca o foaie de parcurs către modelul de electroni împrăștiați real cu elasticitate.

## Slide 28: Imaging signals from the interaction volume : backscattered (BSE) and secondary electrons (SE)

## Slide 29: Electronii retrodifuzați
Electroni retrodifuzați: sunt electroni din fascicul ale căror traiectorii au interceptat suprafața și care, prin urmare, scapă din probă după unul sau mai multe evenimente de împrăștiere.
Procesul de retrodifuzie este influențat de numărul atomic al probei.
Probele cu Z scăzut permit penetrarea electronilor: au loc evenimente multiple de împrăștiere în interiorul probei, iar numărul de electroni retrodifuzați este scăzut și se datorează doar evenimentelor de împrăștiere cu unghiuri mari.
În cazul probelor cu Z ridicat, drumul liber mediu dintre două evenimente consecutive este scurt, astfel încât probabilitatea atât a unor coliziuni simple, cât și a unor coliziuni multiple în apropierea suprafeței crește.
Retrodifuzia este cuantificată prin coeficientul de retrodifuzie, care este definit ca:
where nB is the number of beam electrons incident on the specimen and nBSE the number of the backscattered electrons.

## Slide 30
Variația coeficientului de electroni retrodifuzați în funcție de numărul atomic pentru o valoare a energiei fasciculului de 30 keV și pentru incidență normală
Câteva aspecte importante legate de acest grafic trebuie menționate:
1 Graficul arată o creștere generală, monotonă, a coeficientului de retrodifuzie cu numărul atomic. Creșterea monotonă a lui η față de Z formează baza contrastului numărului atomic (în imaginile SEM) (numit și contrast compozițional sau contrast Z).
2 Panta lui η față de Z este inițial abruptă, dar scade odată cu creșterea lui Z, devenind foarte superficială la un Z ridicat.
Efectul practic al acestui comportament este că contrastul numărului atomic dintre perechile de elemente adiacente este puternic la un număr atomic mic și slab la un număr atomic mare.

## Slide 31: Beam energy dependence of BSE / electronilor retrodifuzați
Se consideră că mărimea volumului de interacțiune este o funcție puternică a energiei fasciculului.
Ne-am putea aștepta în mod rezonabil ca și coeficientul de retrodifuzie să depindă puternic de energia fasciculului.
Cu toate acestea, măsurătorile experimentale arată că nu este cazul.
După cum se arată în figură, există doar o mică modificare, în general mai mică de 10%, a coeficientului de retrodifuzie în funcție de energia fasciculului pentru intervalul 5-50 keV, care se întinde pe intervalul de energie SEM convențional.

## Slide 32: Dependența de înclinare a ESB
Dacă se măsoară coeficientul de retrodifuzie în funcție de unghiul de înclinare θ, atunci se constată o creștere lină, monotonă a retrodifuziei odată cu înclinarea.
Panta curbei este inițial superficială, dar crește odată cu creșterea înclinării.

## Slide 33
Prin urmare, η crește odată cu creșterea lui θ, deoarece penetrarea fasciculului de electroni de-a lungul direcției normale scade, iar posibilitatea de ieșire de pe suprafață crește.
Creșterea monotonă a lui η odată cu θ formează baza unei componente importante a mecanismului de contrast topografic în SEM, prin care se recunoaște forma obiectelor.

## Slide 34: Energy distribution of BSE
Pe măsură ce electronii fasciculului se deplasează în interiorul specimenului, diversele procese de împrăștiere inelastică reduc energia electronilor cu o rată de aproximativ 1-10 eV/nm.
Electronii de electroni electrostatici individuali pot urma traiectorii care implică distanțe diferite de deplasare în specimen înainte de a scăpa.
Așadar, energia reținută de fiecare electron electrostatic depinde de istoricul fasciculului de electroni.

## Slide 35: Din distribuția energiei,se evidențieze câteva caracteristici distincte:
Distribuția energiei este un continuum, care se extinde de la fasciculul incident E0 (adică, o mică fracțiune de electroni din fascicul se împrăștie elastic cu un unghi suficient de mare imediat după intrarea în eșantion și se retrodifuzează fără nicio pierdere semnificativă de energie) până la energie practic zero (adică, o mică fracțiune din electronii din fascicul călătorește atât de departe în eșantion încât își pierd practic toată energia incidentă și ajung la suprafață chiar înainte de a fi captați de eșantion, la atingerea unei energii echivalente cu energia termică de echilibru a electronilor din eșantion).
Distribuția energiei prezintă două regiuni distincte: regiunea superioară, notată cu I - virful de înaltă energie a BSE care a pierdut mai puțin de 50% din energia sa timpurie E0 (pentru majoritatea țintelor cu număr atomic intermediar și ridicat, majoritatea BSE se va găsi în această regiune).
Regiunea II este coada largă, în scădere treptată, reprezentând acei electroni din fascicul care călătoresc distanțe progresiv mai mari, pierzând progresiv mai multă energie în cadrul eșantionului înainte de retrodifuzie.

## Slide 36
Distribuția energiei prezintă o valoare de vârf, regiunea I, care devine mai distinctă pentru ținte cu Z mai mare.
Energia relativă de vârf E0/E crește de la aproximativ 0,8 pentru cupru la 0,95 pentru aur, iar distribuția pentru un element ușor (cum ar fi carbonul), carbonul, este extrem de largă, cu doar un maxim larg și niciun vârf distinct.
Distribuția energiei depinde și de unghiul de deasupra suprafeței la care este măsurată distribuția.

## Slide 37: Secondary electrons (SE)
În distribuția energiei tuturor electronilor (măsurată pe intervalul de la E0, energia fasciculului incident, până la 0 keV), cea mai mare parte a contribuției se datorează BSE, care dă naștere regiunii 1 (energie de vârf ridicată) și 2 (coadă de la energie intermediară la energie scăzută).
Dacă această coadă de energie scăzută este extrapolată la energie zero, randamentul BSE scade la zero, așa cum era de așteptat.
Cu toate acestea, la energie foarte scăzută, sub 50 eV, se constată experimental că numărul de electroni emiși de eșantion crește brusc la un nivel mult mai mare decât contribuția așteptată doar de la BSE.
Această creștere a electronilor emiși formează regiunea 3 și se datorează fenomenului de emisie secundară de electroni.

## Slide 38: SE
Electronii secundari sunt electroni din stratul exterior legați slab de atomii specimenului, care primesc suficientă energie cinetică în timpul împrăștierii inelastice a fasciculului de electroni pentru a fi ejectați din atom și puși în mișcare.
Electronii secundari astfel creați se vor propaga prin solid, iar o parte vor intersecta suprafața și vor scăpa.
Electronii secundari sunt definiți exclusiv pe baza energiei lor cinetice; adică, toți electronii emiși de specimen cu o energie mai mică de 50 eV (alegere arbitrară) sunt considerați Electroni secundari.
Deși o mică parte din electronii secundari secundari sunt evident incluși în această regiune energetică și sunt, prin urmare, considerați Electroni secundari, includerea lor în definiția Electroni secundari introduce doar un efect neglijabil.
Coeficientul Electroni secundari total δ este dat de:

## Slide 39: SE
SE au o energie mai mică de 50 eV, iar distribuția lor energetică prezintă un vârf în intervalul 2-5 eV.
Mai mult, deși există o probabilitate diferită de zero, dar foarte mică, ca unii electroni să aibă o energie mai mare de 50 eV, peste 90% din SE sunt emiși cu o energie mai mică de 10 eV.

## Slide 40: SE yield with primary beam energy
Coeficientul SE δ crește în general pe măsură ce energia fasciculului scade. Tabelul oferă date experimentale pentru δ pentru Al și Au pe un interval de energie.
Valoarea maximă a lui δ (în funcție de energie) poate fi mai mică sau mai mare decât unitatea și depinde de funcția de lucru a specimenului. În general, este > 1 în semiconductori și izolatori, în timp ce este < sau = 1,0 în metale.
Scăderea lui δ după maxim se datoreazăfaptului că, chiar dacă SE produs crește odată cuenergia electronilor fasciculului, volumul de interacțiune șiadâncimea de difuzie cresc și ele.
Electronii secundarisunt astfel produși la adâncimi mai mari și,în consecință, probabilitatea de a scăpa de lasuprafață scade. SE poate ajunge la suprafață de laadâncimi de 2-20 nm în metale și 5-50 nm în izolatori.

## Slide 41: Relative contributions of SE1 and SE 2
În probe există două surse de SE a căror origine este ilustrată în figură.
Electronii din fasciculul incident genereazăelectroni secundari (SE1) la intrareaîn probă.
Electronii retrodifuzațigenerează electroni secundari SE2 la ieșirea din probă.În ambele procese, electronii scapăde pe suprafață, dar numai cei produșichiar sub suprafață pot fi detectați (datorită energiei lor foarte scăzute).În orice caz, SE2 sunt distribuiți pe o suprafață mai mare.
.Experimentatorii au reușit să distingă contribuția relativă a SE1 și SE2 la SE total prin experimente pe folii subțiri, unde componenta BSE poate fi eliminată eficient. Din experimente rezultă că curentul asociat cu SE2 este de aproximativ 4-6 ori mai mare decât cu SE1. Prin urmare, rezoluția în analizele morfologice este limitată la SE1

## Slide 42: Spaial profile of SE
Coeficientul total de electroni secundari δ este format din două componente δ1 și δ2, corespunzătoare SE1 și SE2: δ= δ1 + ηδ2
Coeficientul de retrodifuzie η înmulțește δ2 deoarece fluxul de electroni energetici ai fasciculului care călătoresc înapoi la suprafața de intrare este redus cu η.
Valorile lui δ1 și δ2 nu sunt egale, adică un electron incident din fascicul și un electron retrodifuzat mediu nu sunt la fel de eficienți în generarea de SE.
În general, raportul δ2/δ1 este de ordinul a 3-4, adică electronii secundari BSE sunt semnificativ mai eficienți în generarea de SE decât electronii din fascicul.

## Slide 43: Specimen composition dependence of SE
Comparativ cu comportamentul BSE, al cărui randament crește aproape monoton cu numărul atomic al specimenului, coeficientul SE este relativ insensibil la Z.
De exemplu, pentru o energie a fasciculului de 20 keV, δ are o valoare de aproximativ 0,1 pentru majoritatea elementelor.
Două excepții semnificative de la această valoare medie la 20 keV sunt carbonul, care este anormal de scăzut (δ = 0,05) și aurul, care este anormal de ridicat (δ = 0,2).

## Slide 44: Specimen tilt dependence of SE
Pe măsură ce unghiul de înclinare al epruvetei crește, δ crește urmând o relație descrisă destul de bine de o funcție secantă:δ(θ) = δ0 sec θ, unde δ0 este valoarea lui δ găsită la θ = 0° (incidență normală)

## Slide 45
Originea comportamentului funcției secante poate fi înțeleasă cu argumentul simplu ilustrat în figură.
Se consideră că toate electronii secundari (SE) sunt creați de-a lungul traiectoriei fasciculului primar, la o distanță de R0 față de suprafață, de unde pot scăpa.
Când specimenul este înclinat la o valoare de θ, lungimea R a traseului primar al electronilor la o distanță de R0 față de suprafață crește astfel: R = R0 sec θ Deoarece producerea și scăparea de SE sunt proporționale cu lungimea traseului, coeficientul electronului secundar crește urmând o relație secantă.
Mai mult, deoarece retrodifuzia crește odată cu unghiul de înclinare θ, și SE2 contribuie la creșterea lui δ la unghiuri de înclinare mari.

## Slide 47: Angular distribution of SE
Pentru incidența normală a fasciculului primar, emisia SE urmează o distribuție cosinus (cos φ), unde φ este măsurată în raport cu suprafața (comportament similar cu BSE).
Când specimenul este înclinat, comportamentele unghiulare de emisie ale BSE și SE diferă.
Pentru BSE, distribuția unghiulară devine asimetrică și are vârful în direcția de împrăștiere directă, pentru SE distribuția unghiulară rămâne o funcție cosinus simetrică a lui φ.
Acest comportament este rezultatul faptului că SE sunt generate izotrop de electronii primari, indiferent de înclinare.

## Slide 48: TEM Imaging and Diffraction Operational Modes
Un TEM funcționează similar
unui proiector de diapozitive.
https://vaccoat.com/blog/electron-microscope/

## Slide 49: Scanning electron microscope
Microscopia electronică cu scanare se bazează pe emisia de electroni secundari și electroni retroîmprăștiați și dezvăluie informații despre eșantion, inclusiv morfologia suprafeței, compoziția chimică și structura cristalină a probei. Deoarece electronii secundari au energie scăzută, ei un parcurs liber mediu mic în materialele solide și penetreză suprafața la o adâncime de câțiva nanometri.
Electron Interactions with the Specimen

## Slide 53
„Sursa virtuală” reprezintă tunul de electroni, care produce un flux de electroni monocromatici, care este focalizat ca un fascicul mic, subțire și coerent prin utilizarea lentilelor condensatoare 1 și 2. Prima lentilă (pentru dimensiunea punctului”) determină în mare măsură „dimensiunea spotului”; intervalul general de mărime al punctului final care lovește eșantionul. A doua lentilă (intensitate sau luminozitate” schimbă de fapt dimensiunea punctului de pe eșantion; schimbându-l dintr-un punct larg dispersat într-un fascicul punctual.
Fasciculul este limitat de deschiderea condensatorului (de obicei, selectabil de utilizator), eliminând unghiul înalt de electroni (cei departe de axa optică, linia punctată în centru). Fasciculul lovește specimenul și părți din acesta sunt transmise. Această porțiune transmisă este focalizată de obiectivul într-o imagine.
Deschiderile metalice opționale ale obiectivului și ale zonei selectate pot restricționa fasciculul;
deschiderea obiectivă sporește contrastul prin blocarea electronilor difracți cu unghi înalt,
deschiderea zonei selectate permite utilizatorului să examineze difracția periodică a electronilor prin aranjamente ordonate ale atomilor din probă.

## Slide 54
Imaginea este transmisă pe coloană prin lentilele intermediare și de proiector, fiind mărită până la capăt.
Imaginea lovește ecranul imaginii cu fosfor și este generată lumină, permițând utilizatorului să vadă imaginea.
Zonele mai întunecate ale imaginii reprezintă acele zone ale probei prin care au fost transmise mai puțini electroni (sunt mai groase sau mai dense).
Zonele mai luminoase ale imaginii reprezintă acele zone ale probei prin care au fost transmise mai mulți electroni (sunt mai subțiri sau mai puțin dense)

## Slide 55: Field Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM)
https://vaccoat.com/blog/field-emission-scanning-electron-microscopy-fesem/
Metoda de funcționare este similară cu cea a microscoapelor electronice cu scanare convenționale (SEM). Un fascicul de electroni focalizat de lentile electromagnetice scanează suprafața specimenului, unde electronii reflectați/interacționați creează o imagine a suprafeței probei și a topografiei. În general, FESEM urmează aceleași principii ca și cel din SEM.
Diferență majoră între SEM și FE-SEM este sistemul de generare de electroni. FE-SEM utilizează un pistol de emisie de câmp (FEG) ca sursă de electroni. În FEG se aplică un gradient de potențial pentru a emite fasciculul de electroni, în timp ce în SEM se utilizează emisia termoionică.

## Slide 56
Emisia de câmp în FE-SEM este realizată de FEG prin aplicarea unor tensiuni joase pe o sursă de electroni, de obicei un singur filament de wolfram cu un vârf ascuțit (Figura), care concentrează electronii de energie scăzută și de înaltă energie la un potențial electric scăzut ( aproximativ 0,02 până la 5 kV) și rezoluție spațială crescută. Această metodă previne contaminarea suprafeței probei, deoarece nu necesită energie termică pentru a depăși potențialul de suprafață.

## Slide 57: Field emission guns
Cold field Emission (CFE) Source emisia de electroni funcționează la temperatura camerei și depinde doar de câmpul electric aplicat între electrozi, folosind emitori din monocristal de tungsten. Deși curentul fasciculului de electroni emis este scăzut, se poate obține o luminozitate ridicată datorită diametrului mic al fasciculului de electroni și a zonei de emisie. Acest tip de FEG necesită condiții de vid înalt pentru a funcționa, în caz contrar, după o perioadă lungă de funcționare, moleculele de gaz adsorbite pe vârful FE-SEM vor forma un strat și pot duce la emisie de curent instabilă.
Thermal Field Emission (TFE) Source funcționează la temperatură ridicată
(1800K), ceea ce minimizează adsorbția moleculelor de gaz pe vârful pistolului, iar stabilitatea emisiei de electroni este îmbunătățită chiar și în condiții de vid mai scăzut.

## Slide 58: Field emission guns...
Schottky Emission (SC) - surse de electroni mai extins comparativ cu CFE la energie furnizată similar, ceea ce a permis să prevină vibrațiile. Aceste tunuri pot utiliza emitori de monocristale de W acoperite cu ZrO.

## Slide 59: FESEM vs SEM: Benefits and Limitations
Emisia termoionică a electronilor are ca rezultat contaminarea substratului, care nu are loc în câmpul de emisie a surselor de electroni
În metoda SEM, este posibilă o rezoluție de 3-7 nm, în timp ce în FE-SEM rezoluția este de 1,5 nm sau mai bună.
Stratul conductiv acoperit pe o probă care urmează să fie fotografiată ulterior de FE-SEM trebuie să fie foarte subțire și uniform și să aibă o dimensiune a granulelor mai fine în comparație cu ceea ce este necesar pentru imagistica SEM
Este posibil un contrast mai bun în imagistica materialelor cu densitate scăzută prin tehnica FE SEM
În FESEM, sursa de electroni necesită un mediu de vid mai mare (mai mare de 10-9 Torr) în timpul funcționării pentru a asigura stabilitatea electronilor și pentru a preveni contaminarea catodului
Sursele de electroni FE-SEM suferă stabilitate de curent al fasciculului scăzut

## Slide 60: FE-SEM applications
Morfologia imaginii probelor (e.g. vizualizarea materialului vrac, a acoperirilor, a materialului secționat).
Diferențe compoziționale ale imaginii și unele diferențe de legătură prin contrast și prin utilizarea electronilor retrodifuzați.Imaginarea sondelor moleculare utilizând sonde metalice și fluorescente în probe biologice.
Efectuarea de micro- și nanolitografie (îndepărtarea materialului din probe; decuparea bucăților sau îndepărtarea feliilor progresive [de exemplu, utilizând un fascicul de ioni focalizat]).
Încălzirea sau răcirea probelor în timp ce sunt vizualizate (aceasta necesită un anumit tip de platformă).
Umezirea și uscarea probelor în timp ce sunt vizualizate (doar într-un SEM de mediu).Vizualizarea materialului congelat utilizând o crioplatformă.
Analizarea razelor X din probe pentru microanaliză (necesită un detector EDS sau WDS).
Studierea comportamentului optoelectronic al semiconductorilor (necesită un detector de catodoluminescență [CL]).
Vizualizarea/cartografierea orientării granulelor/orientarea cristalografică și studierea informațiilor conexe, cum ar fi heterogenitatea și microdeformarea în probe plate (necesită un detector EBSD).

## Slide 61
Scanning Electron Microscopy (SEM) Lecture with Animations and Real Measurement
https://vaccoat.com/blog/field-emission-scanning-electron-microscopy-fesem/

## Slide 62: REFLECTION ELECTRON MICROSCOPY (REM)
REM este o combinație de tehnici de imagistică, difracție și spectroscopie pentru caracterizarea topografiei, structura cristalină și compoziția suprafețelor monocristalelor.
În REM un fascicul de electroni este incident pe o suprafață identic cu metodele anterioare, dar în loc să utilizeze transmisia (TEM) sau electroni secundari (SEM), fasciculul reflectat de electroni împrăștiați elastic este detectat.
Această tehnică este în mod obișnuit combinată cu alte metode de caracterizare, cum ar fi difracția electronilor cu energie înaltă prin reflexie (RHEED), spectroscopia cu pierderi de energie înaltă prin reflexie (RHELS) și microscopia electronică cu energie joasă energie polarizată prin spin (SPLEEM), care este utilizată pentru investigarea microstructura domeniilor magnetice. De asemenea, datele REM pot fi corelate cu datele de la microscopia electronică Auger (AES).
REM este acum o tehnică avansată pentru a studia structura de suprafață a cristalelor cu o rezoluție mai bună de 1 nm, în care sunt accesibile imagini clare ale pașilor de suprafață cu înălțimea de 0,1 până la 0,2 nm.

## Slide 63: REM Imaging Schematic

## Slide 64: REM Possible Applications and Limitations
Aplicații
 Surface reconstructions and phase transformations
 Correlation between topographical features and reconstructions
 Directions, distribution and motion of surface steps
 Dislocations on surfaces
 Nucleation and growth of films
 Surface reactions
Limitarea
Imaginea REM este scurtată în direcția incidenței electronilor și rezoluția înaltă este atinsă numai în direcția normală. Pot fi necesare imagini în mai mult de un azimut pentru a determina toate detaliile topografia suprafeței.

## Slide 65: Scanning Tunneling Microscopy (STM)
STM este utilizat în principal pentru imagistica suprafețelor la nivel atomic pe baza conceptului de tunel cuantic.
În STM, un vârf extrem de conductiv este adus foarte aproape de suprafața probei cu o tensiune de polarizare aplicată între ele, ceea ce permite electronilor să treacă prin tunel prin vidul de separare.
Curentul de tunelare rezultat oferă un profil bazat pe probabilitatea de tunelare a unui electron de la vârf la probă, deoarece este o funcție de distanță, tensiune aplicată și densitatea locală a stărilor (LDOS) a probei.
Această metodă poate distinge caracteristici mai mici de 0,1 nm cu o rezoluție de adâncime de 0,01 nm (10 pm)

## Slide 66: Schematic of STM Imaging Process

## Slide 67
Scanning Tunneling Microscope Operating Principle
https://vaccoat.com/blog/electron-microscope/

## Slide 68: Disadvantages of Electron Microscopes
Microscoapele electronice sunt costisitoare de construit și întreținut
Acestea trebuie să fie așezate în clădiri stabile (uneori subterane) cu instrumente speciale, cum ar fi sisteme de anulare a câmpului magnetic.
Mostrele trebuie privite în mare parte în condiții de vid
Observarea materialelor neconductoare necesită o acoperire conductivă (aliaj de aur/paladiu, carbon, osmiu etc.)
Probele de materiale hidratate, inclusiv aproape toate specimenele biologice, trebuie să fie pregătite în diferite moduri pentru a se stabiliza, de asemenea, grosimea lor poate fi redusă prin secționare ultra-subțire, iar contrastul lor optic electronic ar trebui să crească prin colorare.

## Slide 69
Imaging in SEM, TEM ...capitol in PPT